Załącznik Nr 5.2 do SIWZ zmiana z dnia 26.10.2018 r.

PAKIET NR 5 – Analizator, wirówki, inkubator

Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora: ……………………………….

Producent : ………………………………

Rok produkcji: ……..… (fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 rok)

Nazwa-typ wirówek: ……………………………….

Producent : ………………………………

Rok produkcji: ……..… (fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 rok, Zamawiający dopuszcza urządzenie używane w pełni sprawne i zwalidowane oraz objęte serwisem i gwarancją na czas trwania umowy pod warunkiem, że będzie wyprodukowane w latach 2016 – 2018.)

Nazwa-typ inkubatora: ……………………………….

Producent : ………………………………

Rok produkcji: ……..… (fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 rok, Zamawiający dopuszcza urządzenie używane w pełni sprawne i zwalidowane oraz objęte serwisem i gwarancją na czas trwania umowy pod warunkiem, że będzie wyprodukowane w latach 2016 – 2018.)

## WARUNKI GRANICZNE

Wymagane parametry techniczno – użytkowe, warunki serwisu i szkoleń dla analizatora, wirówek i inkubatora    (parametry bezwzględnie wymagane)

| Lp. | Warunki graniczne automatycznego analizatora oraz mikrokart i odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej | Wartość wymagana | Wartość oferowana przez Wykonawcę (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku (odczyt i interpretacja) do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Mikrokarty zawierające kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24 h/7dni w tygodniu bez potrzeby wyłączenia i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania aktualnie trwającej pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań | TAK |  |
| - 2. | Analizator , wirówki, inkubator - fabrycznie nowe z 2018 roku, posiadające świadectwa zgodności CE. Zamawiający dopuszcza: używany manualny system back-up w pełni sprawny i zwalidowany, objęty serwisem i gwarancją na czas trwania umowy pod warunkiem, że będzie wyprodukowany w latach 2016 – 2018. | TAK |  |
| - 3. | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym do niego mobilnym stołem | TAK |  |
| - 4. | Analizator zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymujący napięcie (UPS) | TAK |  |
| - 5. | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (możliwość wstawiania kolejnej / dodatkowej próbki i rozpoczęcia wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT) bez ingerencji operatora | TAK |  |
| - 6. | System manualny back-up pracujący na takich samych mikrokartach i odczynnikach | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej weryfikacji odczytu karty przez operatora | TAK |  |
| - 7. | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny trwale wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): - grupa krwi układu ABO i RhD z zużyciem jednej serii odczynników monoklinalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+) (drugi klon) - grupa krwi w układzie ABO dla noworodków i niemowląt do 4 miesiąca życia z użyciem dwóch różnych klonów. Antygen D z układu Rh: mikrokarty zawierają odczynniki z dwóch klonów: jeden wykrywający i jeden nie wykrywający antygen RhD (VI) - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 – 4 krwinek wzorcowych, włączając antygen Cw. - potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI (+) dla dawców. - badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS | TAK |  |
| - 8. | Wszystkie odczynniki, krwinki wzorcowe, diluenty i karty muszą pochodzić od jednego producenta w opakowaniach zawierających dane : - nazwa odczynnika - nazwa producenta - nr serii, - data ważności, - temperatura przechowywania. Krwinki wzorcowe i odczynniki muszą być gotowe do użycia. Całość cząstkowego zamówienia na mikrokarty, krwinki wzorcowe i odczynniki musi pochodzić z jednej serii . Ważność mikrokart i diluentów do badań minimum 9 miesięcy. Do każdej dostawy dostarczone dokumenty kontroli jakości danej serii w języku polskim. | TAK |  |
| - 9. | Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu (podać numer linii serwisowej). Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. | TAK Podać |  |
| - 10. | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 12-16 mm lub uchwyt w karuzeli dopasowujące się do wielkości probówki (możliwość wykonywania badań z próbek pediatrycznych) | TAK |  |
| - 11 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające nr serii i datę ważności | TAK |  |
| - 12 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych – wykonawca dostarcza z analizatorem czytniki kodów kreskowych | TAK |  |
| - 13 | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonywania zaplanowanych badań oraz aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników. | TAK |  |
|  | Kontrola identyfikacji mikrokart, odczynników, monitorowanie w zakresie dat ważności. | TAK |  |
| - 14 | Kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora : - wirówki- kontrola prędkości wirowania - inkubator- temperatura inkubacji - systemu pipetującego – objętość pipetowania | TAK |  |
| - 15 | Ilość kart na pokładzie minimum 50. | TAK |  |
| - 16 | Analizator oraz oprogramowanie do autoryzacji wyników badań oznakowane znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP. | TAK |  |
|  | Analizator z oprogramowaniem i instrukcją w języku polskim. | TAK |  |
|  | Dostęp do analizatora chroniony indywidualnym hasłem każdego użytkownika. | TAK |  |
| - 17 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonywanych testów | TAK |  |
| - 18 | Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami przechowywanymi w archiwum | TAK |  |
| - 19 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć. | TAK |  |
| - 20 | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora bez ingerencji operatora. | TAK |  |
| - 21 | Możliwość zdalnego dostępu do systemu automatycznego analizatora. | TAK |  |
| - 22 | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów co wyklucza możliwość uszkodzenia igły. | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
|  | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu – analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibrację igły. | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed kontaminacją. | TAK |  |
|  | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny w karcie. | TAK |  |
|  | Nakłuwanie mikrokarty bezpośrednio przed badaniem. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK |  |
|  | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zapewnione w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w załączniku rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu. | TAK |  |
|  | Odczynniki gotowe do użycia. Odczynniki naniesione na mikrokolumienki, a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK |  |
|  | Termin ważności dla oferowanych mikrokart minimum 9 miesięcy, dla krwinek wzorcowych minimum 5 tygodni od daty dostawy | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia harmonogramu dostaw na dany rok krwinek wzorcowych i mikrokart | TAK |  |
|  | Krwinki do wykrywania przeciwciał (załącznik nr 5.1 poz. 12 - 13) to zestaw krwinek wzorcowych grupy O do wykrywania przeciwciał odpornościowych (badanie przeglądowe - scryning) z obecnością Cw i musi posiadać antygeny z układów Rh, Kidd, Duffy, MNSs w postaci homozygotycznej (podwójnej dawce). Musi również zawierać antygen K (Kk lub KK). Wymagana jest obecność antygenu Le(a+). Do techniki mikrokolumnowej zgodnie z zaleceniami producenta. Krwinki z pozycji 13 już wypapainowane. Pakowane po 10 ml w buteleczki z zakrętą lub zakraplaczem. | TAK |  |
|  | Krwinki do identyfikacji przeciwciał (załącznik nr 5.1 poz. 14-15) to zestaw krwinek wzorcowych grupy O do identyfikacji swoistości wykrytych przeciwciał. Krwinki muszą posiadać antygeny w podwójnej dawce w zakresie antygenów grupowych: Rh, Kidd, Duffy, MNSs oraz antygeny z układu Kell, Lewis, Lutheran. Dobór krwinek musi pozwalać na identyfikację przeciwciał z układu Rh,Kidd, Duffy, MNSs, Lewis, Lutheran. Krwinki z pozycji 15 już wypapainowane. Do techniki mikrokolumnowej z godnie z zaleceniami producenta. Pakowane po 4-5 ml w buteleczkach z zakrętką lub kroplomierzem. | TAK |  |
|  | Krwinki dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw (na abonament) 1 raz w miesiącu transportem monitorowanym pod względem temperatury (2-8°C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy. Możliwość zmiany ilości zamawianych zestawów na prośbę zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zamówienia ilości mikrokart i innych odczynników poza krwinkami będą realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw w ilości określonej przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Oferowane mikrokarty, odczynniki i krwinki wzorcowe stosowane w rutynowej pracy musza być dopuszczone do pracy na rynku polskim | TAK |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie. | TAK |  |
|  | W każdej dostawie ulotka producenta potwierdzająca skład I KLONU i II KLONU ( dwa różne klony) – oznaczenie grupy krwi dla noworodków | TAK |  |
|  | Metodyka w języku polskim do każdego rodzaju testów | TAK |  |
|  | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) jak i anty-Fya | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnego manualnego systemu back-up pracującego na tych samych odczynnikach. W ramach manualnego systemu back-up Wykonawca winien dostarczyć: - 2 wirówki o pojemności 24 mikrokart każda; Zamawiający dopuszcza: 3 wirówki o pojemności 12 mikrokart każda– stały czas (nie dłużej niż 10 min) i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania - 1 inkubator o pojemności 24 mikrokart. | TAK |  |
|  | Etykiety do drukarek wraz z drukarką Zebra | TAK |  |
| Warunki serwisu i szkoleń dla analizatora, wirówek i inkubatora (parametry bezwzględnie wymagane) |  |  |  |
| Serwis: |  |  |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy sprzęt obejmująca utrzymanie urządzeń w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych i pakietów przeglądowych . | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
| 2. | W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy serwisowe i walidacja (minimum 1 raz w roku – potwierdzone dokumentem) wraz z kosztami wymienionych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres autoryzowanego, bezpłatnego serwisu technicznego stanowi koszt wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | TAK |  |
| 3. | W przypadku, gdy okres niesprawności urządzenia przekracza 72 godziny, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w ciągu 24 godzin oraz serwisu i naprawy do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia w dni robocze i w święta. | TAK |  |
| 5. | Założenie paszportu technicznego uzupełnionego o wpisy w przypadku interwencji serwisowych. | TAK |  |
| 6. | Protokoły z przeglądów technicznych oraz walidacji w języku polskim Wykonawca dostarczy z chwilą podłączenia urządzeń. | TAK |  |
| Szkolenia: |  |  |  |
| 7. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla całego personelu (8 osób) Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi w zakresie obsługi analizatora i manualnego back-up pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym sprzęcie oraz szkolenie dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) | TAK |  |
| 8. | Potwierdzeniem dokumentem – świadectwem (certyfikatem) uprawnionego przedstawiciela wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
| 9. | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez Zamawiającego na żądanie według jego potrzeb (w ramach umowy) potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 10. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywanych testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK |  |

……………………………

data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy