Analizator do oznaczeń parametrów fizykochemicznych moczu - parametry wymagane, warunki serwisu i szkoleń.

Nazwa-typ analizatora: ……………………………………………………………….

Producent: …………………………………………………….……………................

Rok produkcji: ………………………………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełniania TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Analizator: |  |  |
| 1 | Aparat do analizy parametrów fizykochemicznych moczu nie starszy niż 2016 rok |  |
| 2 | Aparat o wydajności minimum 200 oznaczeń na godzinę |  |
| 3 | Aparata z automatycznym sposobem dostarczania próbki |  |
| 4 | Aparat z automatycznym usuwaniem pasków |  |
| 5 | Odczyt nie mniej niż 10 parametrów fizykochemicznych moczu |  |
| 6 | Ilość moczu potrzebna do oznaczeń nie więcej niż 2,5 ml |  |
| 7 | Możliwość wydruku wyniku w wybranych jednostkach (tradycyjne lub SI) |  |
| 8 | Sygnalizowania wyników patologicznych |  |
| 9 | Definiowanie barwy i przejrzystości moczu |  |
| 10 | Czytnik barkodów na wyposażeniu |  |
| 11 | Eliminacja wpływu kwasu askorbinowego na wyniki, podać metodę |  |
| 12 | Kompensacja pomiaru uwzględniająca intensywne zabarwienie moczu |  |
| 13 | Kalibracja przy użyciu pasków kalibracyjnych lub alternatywnej metody niezwiązanej bezpośrednio z paskiem pacjenta |  |
| 14 | Drukarka do drukowania wyników i raportów |  |
| 15 | Dwukierunkowa komunikacja LSI |  |
| 16 | Zewnętrzna stacja komputerowa z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ SIECI LABORATORYJNEJ |  |
| 17 | Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach stają się własnością laboratorium |  |
| 18 | Opakowania po urządzeniach odbierane są przez wykonawcę po instalacji urządzenia |  |
| 19 | Zapewnienie w okresie dzierżawy analizatora pełnego bezpłatnego serwisu. Zapewnienie przeglądów, kalibracji i walidacji urządzenia (z materiałami i częściami serwisowymi) na koszt oferenta. Zapewnienie 100 % sprawności urządzenia. |  |
| Serwis: |  |  |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa na oferowany do dzierżawy analizator, obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Obsługa serwisowa obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych |  |
| 2 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  |
| 3 | W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku lub częstsze jeśli takie są zalecenia producenta) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej oferty cenowej. |  |
| 4 | Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. |  |
| Szkolenia: |  |  |
| 1 | Szkolenie personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze, oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego). |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. |  |

...........................................................

data i podpis Wykonawcy