Załącznik nr 3 do SIWZ

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY WYCIĄGOWY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: min druga połowa 2018:

A. Graniczne parametry techniczno - użytkowe WYMAGANE

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych. | TAK |  |
| 2 | Konfiguracja blatu stołu: - podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców dwuczęściowe (możliwość uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej), regulacja poprzez napęd elektrohydrauliczny, - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z dodatkowym podziałem w okolicy kolana | TAK |  |
| 3 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem (zmiana orientacji blatu oraz systemu sterowania funkcjami stołu). Segmenty blatu łączone za pomocą szybko złączy (bez pokręteł) – dotyczy podgłówka oraz podnóżków. | TAK |  |
| 4 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 5 | Hybrydowy napęd stołu: część funkcji realizowana przez układ elektrohydrauliczny, część przez układ elektromechaniczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu lub stół o konstrukcji antykolizyjnej w której nie możliwe jest uderzenie blatem o podłożę - opisać | TAK |  |
| 6 | Długość stołu z blatem: 2070 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
| 7 | Szerokość blatu stołu: - szerokość materacy: 580 mm (±60 mm ) - całkowita szerokość blatu (z listwami bocznymi): 640 mm (±50 mm ) | TAK |  |
| 8 | Regulacja za pomocą pilota przewodowego następujących funkcji: - regulacja wysokości - regulacja oparcia pleców - przechyły boczne - przechył Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja nachylenia podnóżków - funkcji flex/reflex - pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz ze wszystkimi segmentami regulowanymi poprzez napęd elektrohydrauliczny, - przesuw wzdłużny blatu - blokowanie oraz odblokowywanie stołu do podłoża (centralna blokada kół) | TAK |  |
| 9 | Regulacja wysokości blatu realizowana przez napęd elektrohydrauliczny: od 650 do1070 mm ( ± 20 mm ) – wysokość mierzona z materacem z pamięcią kształtu (wysokość materaca min. 60 mm) | TAK |  |
| 10 | Regulacja oparcia pleców realizowana przez napęd elektrohydrauliczny: - dolny odcinek oparcia pleców (od strony płyty lędźwiowej), zakres regulacji od -400 do 800 ( ± 50 ) - górny odcinek oparcia pleców, zakres regulacji od -400 do 400 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 11 | Przechyły boczne realizowane przez napęd elektrohydrauliczny min: po 25 0 w lewo i prawo | TAK |  |
| 12 | Przechył Trendelenburga realizowany przez napęd elektrohydrauliczny min: 35 0 | TAK |  |
| 13 | Przechył anty-Trendelenburga realizowany przez napęd elektrohydrauliczny min.: 35 0 | TAK |  |
| 14 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków realizowana przez napęd elektrohydrauliczny (osobno dla każdego podnóżka) w płaszczyźnie pionowej (w konfiguracji normalnej blatu): od -900 do 350 (± 50 ) Dodatkowa manualna regulacja dolnej części każdego podnóżka (poniżej kolana) w zakresie od -900 do 250 (± 50 ) | TAK |  |
| 15 | Przesuw wzdłużny blatu: min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
| 16 | Regulacja podgłówka (w konfiguracji normalnej blatu): od min. -350 do min. 450 ( ± 50 ), wspomagana sprężyną gazową z blokadą. W konfiguracji odwrotnej blatu (przy zamianie podgłówka z podnóżkami) – możliwość elektrohydraulicznej regulacji podgłówka. | TAK |  |
| 17 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Cechy pilota: a. Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. b. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. c. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. d. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa zabezpie- czająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. e. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. | TAK |  |
| 18 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 19 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 20 | Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 100 mm. | TAK |  |
| 21 | Centralna elektroniczna blokada kół realizowana z pilota. | TAK |  |
| 22 | Podstawa stołu ze stali nierdzewnej lub specjalnego tworzywa zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
| 23 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm). | TAK |  |
| 24 | Materace o właściwościach antystatycznych, demontowane, z pamięcią kształtu. Grubość min. 60 mm. | TAK |  |
| 25 | Maksymalne obciążenie przy podstawowej konfiguracji blatu stołu: min. 400 kg | TAK |  |
| 26 | Maksymalne obciążenie statyczne (blat wypoziomowany, segmenty blatu wypoziomowane, blat centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół) przy podstawowej konfiguracji blatu stołu: min. 450 kg | TAK |  |
| 27 | Wyposażenie stołu: a. Przystawka ortopedyczna – 1 szt. - wykonana ze stali nierdzewnej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Zakres regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego: min. 320 mm, rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym, a aparatem naciągowym: min. 500 mm do 1250 mm, wysuw śruby aparatu naciągowego: min. 200 mm, zakres regulacji położenia ramion obrotowych: 180º. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Przystawka ortopedyczna wyposażona w: - dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z blokadą. - podpórkę nogi do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych – 1 szt. - wspornik kolana do podparcia kolana pacjenta przy ułożeniu na boku, z wykorzystaniem wspornika biodra – 1 szt. - wspornik biodra do podpierania i asekuracji części biodrowej i krocza w ułożeniu bocznym pacjenta podczas zabiegu zespolenia śródszpikowego kości udowej, mocowany w prawym lub lewym gnieździe siedzenia – 1 szt. - buty skórzane dla dorosłych, mocowane do przystawki z pasami – 1 komplet b. Wózek do transportu przystawki ortopedycznej – 1 szt., wózek wykonany ze stali nierdzewnej, służy do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu c. Wózek na wyposażenie przystawki ortopedycznej – 1 szt., szkielet wózka ze stali nierdzewnej, dwie płyty z uchwytami na wyposażenie. d. Podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 komplet e. Oparcie barkowe do stabilizacji pacjenta w pozycji leżącej, od strony barków lub z boku pacjenta, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 2 szt. f. Oparcie boczne, do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. g. Wieszak kroplówki z uchwytem mocującym -1 szt. h. Podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. i. Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. j. Pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, wymiary pozycjonera 282 mm x 237 mm x 131 mm (±3mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 kpl. | TAK, dla wszystkich |  |
| 28 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 30 | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Należy wpisać okres gwarancji zgodnie z zadeklarowanym w formularzu ofertowym terminie. (Okres gwarancji nie może być krótszy niż 48 miesięcy). Możliwość przedłużenia gwarancji. | Tak |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 6 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę z lokalizacją w Polsce, gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 4 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

...................................................

Data i podpis Wykonawcy lub

osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy