## Załącznik Nr 2 do SIWZ

## PAKIET NR 2 - Analizator  1 szt. – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora: …………………………….

Oferent / Producent : ………………………………

Rok produkcji: ………………………………………

## WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | Potwierdzenie spełniania | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 lub używany – rok produkcji nie starszy niż 2015, w pełni sprawny, po niezbędnych przeglądach technicznych, zgodnie z procedurami jakościowymi producenta i pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta. | TAK |  |
|  | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, dokonujący w jednej próbce pomiaru Gazometria: pH, p02, pCO2, Jony: Na, K, Ca, CI, Oksymetria: ctHb, FCOHB, F02Hb,FMetHb, FHHb, Metabolity: Lac, Glu, ctBil. | TAK |  |
|  | Komunikacja z analizatorem w języku Polskim. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/I | TAK |  |
|  | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony we wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | TAK |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o co najmniej 2 materiały zużywalne: Osobno kasety odczynnikowe i kasety elektrodami | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów | TAK |  |
|  | Analizator z możliwością przenoszenia w razie potrzeby wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek braku zasilania stacjonarnego. | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli - materiał kontrolny inny niż kalibracyjny, przesyłanie wartości wyników kontroli jakości do zewnętrznych systemów informatycznych | TAK |  |
|  | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów | TAK |  |
|  | Wykonawca wraz z aparatem dostarczy zewnętrzny zestaw komputerowy niezależny od systemu analizatora i włączy go na swój koszt do istniejącej sieci laboratoryjnej . Komputer zewnętrzny wyposażony zostanie w system operacyjnyWindows XP Prof. lub Windows 7 Prof. (wersja 32 bit) i drukarkę laserową. Na dostarczonym komputerze zostanie zainstalowana kliencka aplikacja systemu laboratoryjnego InfoMedica (firmy Asseco), która musi zostać skomunikowana z oferowanym analizatorem. | TAK |  |
|  | Pełen koszt integracji oferowanego systemu laboratoryjnego leży po stronie Wykonawcy (ewentualny koszt licencji - w uzgodnieniu z firmą Asseco). | TAK |  |
|  | Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane przez Wykonawcę z urządzeń i przekazane Zamawiającemu celem ich trwałego zniszczenia. | TAK |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| L.p. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Warunki oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis: |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych (nie dotyczy elektrod i papieru) | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
|  | ### Program informatyczny nadzorujący pracę analizatorów zainstalowany w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Sekcji Sprzętu Medycznego | TAK |  |
|  | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | TAK |  |
|  | W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | TAK |  |
|  | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | ##### Szkolenia: |  |  |
|  | Szkolenie personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze, oraz dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego). | TAK |  |
|  | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | TAK |  |

...........................................................

data i podpis Wykonawcy lub

upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy