## Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pakiet Nr 1 - Analizator gazometryczny 1 szt. – dla potrzeb Oddziału Noworodka, Patologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka WSZ w Elblągu

Parametry wymagane(graniczne), wyposażenie, warunki serwisu 
oraz szkoleń

Nazwa-typ analizatora: …………………

Producent : ………………………………

Rok produkcji: …………………………

## WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Parametr Wymagany (Wymagane funkcje) | Potwierdzenie spełniania | Potwierdzenie przez Wykonawcę TAK/NIE lub /i opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 lub używany – rok produkcji nie starszy niż 2015, w pełni sprawny, po niezbędnych przeglądach technicznych, zgodnie z procedurami jakościowymi producenta i pełnej gwarancji autoryzowanego serwisu producenta. | TAK |  |
|  | Aparat o stałej gotowości do pracy | TAK |  |
|  | Pomiar materiału pobieranego bezpośrednio z kapilary lub strzykawki, bez potrzeby użycia adapterów | TAK |  |
|  | Parametry podstawowe mierzone: pO2, PCO2, pH | TAK |  |
|  | Parametry mierzone dodatkowe: - oksymetria z bilirubiną (bilirubina, oksyhemoglobina, methemoglobina, karboksyhemoglobina, saturacja tlenu), - hemoglobina lub hematokryt (wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 0,0mg/dl do przynajmniej 30mg/dl) | TAK |  |
|  | Parametry mierzone dodatkowe: Na, K, Ca, glukoza, mleczany | TAK |  |
|  | Parametry wprowadzane: temperatura pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń (gazometria, oksymetria,metabolity z elektrolitami, bilirubina) z próbki o objętości nie większej niż 95 mikrolitrów | TAK |  |
|  | Moduł automatycznej kontroli jakości, materiał kontrolny niezależny od materiału kalibracyjnego z możliwością programowania czasowego. | TAK |  |
|  | System kontroli jakości, pamięć minimum 30 testów, wydruk raportu zbiorczego | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja, przynajmniej 1 i 2 punktowa | TAK |  |
|  | Wszystkie parametry oznaczane w jednym torze pomiarowym, z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej – dotyczy to materiału od pacjenta i materiału kontrolnego | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta. Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 500 pacjentów, bez dodatkowego komputera. | TAK |  |
|  | Kalibracja za pomocą gazów kalibracyjnych w butlach z mieszanką gazową | TAK |  |
|  | Odczynniki i kalibratory konfekcjonowane pojedynczo, pojedynczy roztwór w pojedynczym pojemniku. Kalibratory wymienne pojedynczo, niezależnie od odczynników. (Nie dopuszcza się analizatora typowo cartrigde-owego) | TAK |  |
|  | Aparat posiada urządzenie podtrzymujące zasilanie na minimum 30 minut | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa z gniazdem RJ45 do podłączenia analizatora do strukturalnej sieci komputerowej. | TAK |  |
|  | System i oprogramowanie zapewniające (w czasie rzeczywistym) zdalną kontrolę oferowanego analizatora. | TAK |  |
|  | Złącze RS do transmisji danych, dwukierunkowe. | TAK |  |
|  | W ramach umowy wydzierżawiający dostarcza zarówno oprogramowanie jak i sprzęt komputerowy (np. serwer,) niezbędny do realizacji zdalnej kontroli analizatora. | TAK |  |
|  | Usługa zdalnej kontroli realizowana jest poprzez strukturalną sieć komputerową Ethernet. Dzierżawca zapewni Wydzierżawiającemu możliwość podłączenia urządzeń wchodzących w skład systemu do strukturalnej sieci komputerowej szpitala. | TAK |  |
|  | System przystosowany do obsługi przez wielu uprawnionych użytkowników (np. poprzez system logowania) | TAK |  |
|  | System zdalnej kontroli zapewnia co najmniej: kontrole kalibracji, kontrole poziomu odczynników, monitorowanie wewnętrznych kontroli jakości, kontrole stan połączenia sieciowego, informacje o czynnościach wykonywanych przez analizator, alarmowanie o stanach analizatora, wymagających interwencji użytkownika. | TAK |  |
|  | Nośniki danych zawierające informacje o pacjentach i zleceniodawcach zostaną po zakończeniu dzierżawy zdemontowane przez Wykonawcę z urządzeń i przekazane Zamawiającemu celem ich trwałego zniszczenia. | TAK |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

( parametry bezwzględnie wymagane)

| L.p. | #### Serwis / Szkolenia | Wartość graniczna/ wymagana | Potwierdzenie przez Wykonawcę TAK/NIE lub /i opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Serwis : |  |  |
|  | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy analizator obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych i pakietów przeglądowych (nie dotyczy elektrod i papieru) | W całym okresie dzierżawy tj. 36 miesięcy |  |
|  | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy | Tak |  |
|  | ### W okresie dzierżawy wymagane przez producenta przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opisanej opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy | Tak |  |
|  | ### Reakcja serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny od zgłoszenia. | Tak |  |
|  | ##### Szkolenia: |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w zakresie obsługi systemu pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na dzierżawionym analizatorze (szkolenie realizowane kilkuetapowo tzn. 1. szkolenie wstępne po odbiorze 2. szkolenie rozszerzone po okresie wstępnej eksploatacji około miesiąca 3. szkolenie utrwalające w 1 roku eksploatacji). Szkolenie dla personelu obsługi technicznej szpitala (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego). | Tak |  |
|  | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. | Tak |  |

...........................................................

data, podpis Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy