Załącznik Nr 5 do SIWZ –zmiana z dnia 22.03.2019r.

Pakiet  Nr 5

POMPA INFUZYJNA

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2019 lub druga połowa 2018 r.

Ilość sztuk: 2

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z możliwością prowadzenia infuzji dotętniczej bez wyszczególnionej informacji w dokumentacji. | TAK |  |
| 6 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
| 8 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę, lub przy użyciu elementu odłączalnego od pompy. | TAK |  |
| 10 | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia, lub przy użyciu elementu przykręcanego do pompy | TAK |  |
| 11 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia, lub posiada opcję założenia załączonego do pompy uchwytu do przenoszenia lub zdemontowania. | TAK |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
| 13 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK |  |
| 14 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany manualnie lub system półautomatyczny mocowania strzykawki na włączonej pompie | TAK |  |
| 15 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
| 16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
| 17 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 18 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml ≤ 0,35 ml | TAK |  |
| 19 | Programowanie infuzji | TAK |  |
| 20 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 999,9 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 21 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. Pompa musi posiadać żądaną dokładność w całym zakresie prędkości. 0,01 (0,10-9,99) ml/godz. 0,1(10,0-99,9) ml/godz. 1 (100-1200) ml/godz.. | TAK |  |
| 22 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 23 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
| 24 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 25 | Trzy rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-50 99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu - Z ręki manualne podanie leku przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY | TAK |  |
| 26 | Dokładność mechanizmu pompy: +/- 1% | TAK |  |
| 27 | Funkcja wypełnienia lini - 3 tryby: - Obowiązkowy - Nieobowiązkowy - Zalecany, lub z funkcją wstępnego wypełnienia w jednym trybie, z możliwością podania dowolnej objętości | TAK |  |
| 28 | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji, lub z programowaniem dawki (inicjującej) z poziomu funkcji podaży w dawce z automatycznym obliczaniem prędkości, i równolegle/zamiennie programowania objętości w czasie | TAK |  |
| 29 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
| 30 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | TAK |  |
| 31 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |
| 32 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od 0,1 do 5 ml/h - zapis ustawień | TAK |  |
| 33 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności, lub z sygnalizacją wahań ciśnienia w linii w postaci piktogramu wskazującego zmienność ciśnienia w linii. | TAK |  |
| 34 | Rejestr na 1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 35 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie, lub funkcją trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji. | TAK |  |
| 36 | Panel sterowania | TAK |  |
| 37 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
| 38 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |
| 39 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
| 40 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 41 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |
| 42 | Wbudowana w pompę Możliwość wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |
| 43 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
| 44 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 45 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 46 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 47 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 48 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 49 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 50 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 51 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki, lub ogólny alarm źle założonej strzykawki. | TAK |  |
| 52 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
| 53 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 54 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
| 55 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
| 56 | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą | TAK |  |
| 57 | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 58 | Wpis do RWM lub zgłoszenie – dołączyć do oferty | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy (opcjonalnie 36m-cy/48 miesięcy/60 miesięcy lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w Formularzu Oferty) |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tej samej części/elementu/podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę wraz z wymianą i uzupełnieniem w okresie obowiązującej gwarancji (opcjonalnie 36m-cy/48 miesięcy/60 miesięcy lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w Formularzu Oferty) | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy