Załącznik Nr 3 do SIWZ –zmiana z dnia 22.03.2019r.

Pakiet  Nr 3

RESPIRATOR  TRANSPORTOWY

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2019 lub druga połowa 2018

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
| 2 | Waga respiratora poniżej lub równo 2,5 kg | TAK |  |
| 3 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar. | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy w temperaturach min -10 - + 50 ˚C | TAK |  |
| 5 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą predefiniowanych przycisków umieszczonych na panelu głównym lub bezpośrednio przy masce wentylacji lub podania wdechu manualnego za pomocą przycisku znajdującego się na panelu urządzenia w czasie resuscytacji oraz z możliwością uruchomienia wentylacji w trybach (CMV, CMV/DEMAND) w bardzo krótkim czasie? | TAK |  |
| 6 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK |  |
| 7 | Trigger ciśnieniowy | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych – opisać. | TAK |  |
| 9 | System lub procedura testowa testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora. | TAK |  |
| 10 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie resuscytacji, bezpośrednio przy masce do wentylacji lub za pomocą dedykowanego przycisku | TAK |  |
| 11 | Aparat musi posiadać uchwyt do przenoszenia oraz zawieszenia na ramie łóżka lub wyposażony w torbę transportową umożliwiającą zawieszanie na ramie łózka | TAK |  |
| 12 | Konfiguracja, w opakowaniu transportowym, musi posiadać: respirator, 2 przewody pacjenta wielokrotnego użytku bądź system układów jednorazowych ( łącznie w zestawie 10szt), przewód ciśnieniowy, maskę pacjenta nr 5, płuco testowe; | TAK |  |
| 13 | Tryby wentylacji | TAK |  |
| 14 | CMV | TAK |  |
| 15 | CPAP | TAK |  |
| 16 | SIMV lub CMV/Demand | TAK |  |
| 17 | CPR | TAK |  |
| 18 | Parametry regulowane | TAK |  |
| 19 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 8-40 oddechów/min | TAK |  |
| 20 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min. 80 – 1500 ml. | TAK |  |
| 21 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min. od 0 do 20 cmH2O | TAK |  |
| 22 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min. od 20-55 mbar. | TAK |  |
| 23 | Obrazowanie parametrów | TAK |  |
| 24 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 25 | Maksymalne ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 26 | Objętość oddechowa | TAK |  |
| 27 | Objętość minutowa | TAK |  |
| 28 | Częstość oddechowa | TAK |  |
| 29 | Alarmy | TAK |  |
| 30 | Bezdechu. | TAK |  |
| 31 | Nieszczelności układu . | TAK |  |
| 32 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 33 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania. (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 34 | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 35 | Wpis do RWM lub zgłoszenie – dołączyć do oferty | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy (opcjonalnie 36m-cy/48 miesięcy/60 miesięcy lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w Formularzu Oferty) |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tej samej części/elementu/podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę wraz z wymianą i uzupełnieniem w okresie obowiązującej gwarancji (opcjonalnie 36m-cy/48 miesięcy/60 miesięcy lub więcej – zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w Formularzu Oferty) | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

lub osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy