Załącznik Nr 2 do SIWZ

Parametry wymagane Pakiet Nr 2 - Stymulator dwujamowy DDDR z kpl. elektrod

Nazwa, nr katalogowy, model stymulatora: …………………………………………..

Nazwa, nr katalogowy, model elektrody:  …………………………………………….

Producent:          ……………………………………………………………….….…

Rok produkcji:…………………

| L.P. | ## FUNKCJA/PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR GRANICZNY / WARTOŚĆ | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga max. 30 (g) | Podać |  |
| 2. | Rok produkcji – wymagany nie wcześniej niż 2019 r. | TAK |  |
| 3. | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-6,0 mV | Podać |  |
| 4. | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,5-1,0 ms | Podać |  |
| 5. | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 (mV) | Podać |  |
| 6. | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18-4,0 (mV) | Podać |  |
| 7. | Odstęp AV dynamiczny, programowany w zakresie min. 30-325 (PAV i SAV) | Tak |  |
| 8. | Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru | Tak |  |
| 9. | Elektrody A i V sterydowe | Tak |  |
| 10. | Program nocny | Tak |  |
| 11. | Okres refrakcji A/V min. zakres 250-400 ms . Dopuszcza się automatyczny okres refrakcji w przedsionku. | Podać |  |
| 12. | Switch mode | Tak |  |
| 13. | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | Tak |  |
| 14. | Automatyczna optymalizacja funkcji rate response (np. rate profile optimization) | Podać |  |
| 15. | Dodatkowe funkcje antyarytmiczne (min. 3 funkcje) | Podać |  |
| 16. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (np. Serach AV) | Tak |  |
| 17. | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta (np. Sinus Preferencje) | Tak |  |
| 18. | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Tak |  |
| 19. | Upper tracking rate: 180 ppm | Tak |  |
| 20. | Dostarczenie 5 kompletów przewodów pomiarowych do pomiarów parametrów śródzabiegowych jam serca. | Tak |  |
| 21. | Pro MRI | Tak |  |

.................................................

Data i podpis upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy