Echokardiograf

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Ilość sztuk: 1

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najnowszej generacji, aparat USG, fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2 | Masa całkowita aparatu max. 90 kg | TAK |  |
| 3 | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej (tzw. beamformer). | TAK |  |
| 4 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | TAK |  |
| 5 | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 900 000 | TAK |  |
| 6 | Dynamika aparatu (systemu) min. 250 dB | TAK |  |
| 7 | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 2 MHz do 12 MHz | TAK |  |
| 8 | Wbudowany moduł EKG i kable EKG | TAK |  |
| 9 | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic obrazowych USG - nie mniej niż 3 | TAK |  |
| 10 | Min 1 gniazdo dla sondy CW | TAK |  |
| 11 | Maksymalna głębokość penetracji 2D min. 32 cm. | TAK |  |
| 12 | Monitor LCD min 21” o rozdzielczości minimum 1600x1080. | TAK |  |
| 13 | Regulacja obrotu i pochylenia monitora: do przodu o min 90 stopni do tyłu o min 25 stopni | TAK |  |
| 14 | Panel dotykowy z interaktywnym menu min. 10” | TAK |  |
| 15 | Dysk twardy HDD min 500 GB | TAK |  |
| 16 | Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B-mode - Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Spektral Doppler - Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW, - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu Spektral Doppler | TAK |  |
| 17 | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 18 000 obrazów | TAK |  |
| 18 | Maksymalny czas zapisu w „ Cine loop” dla prezentacji Doppler Pulsacyjny min. 1200 sek. | TAK |  |
| 19 | Automatyczna optymalizacja obrazu (wzmocnienia, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 20 | Wyjście USB min.2 do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach JPEG, AVI | TAK |  |
| 21 | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i prezentacji |  |  |
| 22 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie B-mode z min 1500 obrazów/sek | TAK |  |
| 23 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min. 6x | TAK |  |
| 24 | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode | TAK |  |
| 25 | Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym, Anatomiczny M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu. | TAK |  |
| 26 | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości min do 10 m/sek. | TAK |  |
| 27 | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min. od 1 do 15 mm | TAK |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler fali ciągłej oraz zapis prędkości min 19 m/sek. | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy | TAK |  |
| 30 | Max Frame rate dla Dopplera Kolorowego Min 227 obr./sek | TAK |  |
| 31 | Power Doppler | TAK |  |
| 32 | Tryb doppler tkankowy kolorowy | TAK |  |
| 33 | Tryby mieszane: Duplex-Mode ( np.: B/CD, B/PWD ) Triplex-Mode ( np.: B/CD/PWD ) | TAK |  |
|  | Sondy |  |  |
| 34 | Sonda sektorowa kardiologiczna | TAK |  |
| 35 | Zakres częstotliwości pracy nie mniejszy niż w zakresie od 2,0 MHz do 4,0 MHz | TAK |  |
| 36 | Kąt skanowania w zakresie min 30 – 120 stopni | TAK |  |
|  | Opcje rozbudowy systemu na dzień składania ofert |  |  |
| 37 | Sonda przezprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości min 3-8 MHz | TAK |  |
| 38 | Sonda linowa o zakresie częstotliwości min 4-12 MHz i min 128 elementach piezoelektrycznych | TAK |  |
| 39 | Moduł zasilania bateryjnego, wbudowany w aparat, umożliwiający szybki start aparatu ( poniżej 5 sek. ) przy ponownym włączeniu napięcia | TAK |  |
| 40 | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie gwarancji, umożliwiającą: zdalna diagnostykę i weryfikację usterek, naprawy oprogramowania i błędów w konfiguracji, zmianę parametrów aplikacyjnych i ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników dla peryferiów. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tej samej części/elementu/ podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK – jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

..........................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy