Opaska uciskowa ortopedyczna

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Ilość sztuk: 2

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pneumatyczne urządzenie /zasilacz do wytworzenia i utrzymania bezkrwawego pola w kończynach . Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2019. 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Zasilanie sprężone powietrze . Ciśnienie pracy 2-10 bar | TAK |  |
| 3 | Przewód zasilający o długości min 4 m zakończony końcówką zgodną z posiadanym przez zamawiającego gniazdem instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 4 | Możliwość podłączenia do gniazda minimum pojedynczego mankietu uciskowego. | TAK |  |
| 5 | Manometr analogowy oraz jeden potencjometr do ustawienia zadanych ciśnień , przycisk spustowy do szybkiej deflacji. | TAK |  |
| 6 | Zegar cyfrowy z możliwością ustawienia czasu zabiegu/ funkcja odliczania wstecznego z sygnałem dźwiękowym po wyzerowaniu zegara. | TAK |  |
| 7 | Możliwość ustawienia czasu zabiegu z alarmem. | TAK |  |
| 8 | Ręczna pompka/gruszka na wypadek braku zasilania. | TAK |  |
| 9 | Silikonowy dren kodowane kolorem z szybkozłączką do podłączania mankietów. | TAK |  |
| 10 | Wskaźnik na pulpicie pokazujący podłączenie do sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 11 | Zakres regulacji dla mankietów uciskowych 0-600mm Hg | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru na zegarze +/- 10mmHg | TAK |  |
| 13 | Urządzenie/ zasilacz z uchwytem na obudowie zamocowane na mobilnym stojaku (blokowane dwa kółka) z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
| 14 | Waga samego zasilacza nie więcej niż 5 kg | TAK |  |
| 15 | Wymiary zasilacza 140 x 210 x 180 mm | TAK |  |
| 16 | Zaślepka kontrolna do przewodów - do szybkiej kontroli i identyfikacji nieszczelności w systemie. | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 18 | Opcjonalna możliwość domówienia różnych rozmiarów mankietów pojedynczych. | TAK |  |
|  | Mankiety uciskowe pojedyncze |  |  |
| 19 | Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego : na ramię , duży, o wymiarach: długość x szerokość 46cm x 7,5cm ( część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybko złączkę. 3 szt. | TAK |  |
| 20 | Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego, stożkowy : na udo, duży , o wymiarach: długość x szerokość 86cm x 9cm ( część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 2 szt. | TAK |  |
|  | Taśma uciskowa Esmarcha |  |  |
| 21 | Taśma Esmarcha wielorazowa ( bez latexu) o długości 5m szerokość 8cm. 3 szt. | TAK |  |
| 22 | Taśma Esmarcha wielorazowa ( bez latexu) o długości 5m szerokość 12cm. 4 szt. | TAK |  |
|  | Folia zabezpieczająca na mankiety uciskowe |  |  |
| 23 | Mankiet pojedynczy silikonowy całkowicie pokryty materiałem z tworzywa sztucznego : na ramię , duży, o wymiarach: długość x szerokość 46cm x 7,5cm ( część robocza) kompatybilne z urządzeniem, połączenie przez szybkozłączkę. 3 szt. | TAK |  |
| 24 | Foliowy rękaw -osłona mankietu: zabezpiecza mankiet przed zabrudzeniami, jednorazowego użytku, jałowy: rozmiar duży box = 50 szt.) 100 szt. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tej samej części/elementu/ podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK – jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, w okresach zalecanych przez producenta (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem w trakcie przeglądów, jeśli przeglądy oferowanego sprzętu, wymagają takich materiałów. | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis, potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty dostarczyć sprzęt spełniający powyższe parametry oraz zgodny z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy