Dermatom elektryczny z siatkownicą

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2019

Ilość sztuk: 2

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru lub parametru zastępczego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dermatom elektryczny z oprzyrządowaniem | TAK |  |
| 2 | Skład zestawu: dermatom, zasilacz, kaseta do przechowywania i sterylizacji, 4 płytki szerokości cięcia 2,5, 5,1, 7,6, 10,2 cm, śrubokręt dla zestawu z zasilaniem akumulatorowym w wyposażeniu: akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą, dodatkowy akumulator, zestaw do sterylnego wkładania akumulatora – lejek w zestawie, ładowarka elektroniczna, uniwersalna, zgodna z zastosowanymi akumulatorami, przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe | TAK |  |
| 4 | Smukła rękojeść w metalowej obudowie | TAK |  |
| 5 | Dźwignia bezpieczeństwa w rękojeści zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu | TAK |  |
| 6 | Silnik o małej bezwładności nie powodujący wibracji niewymagający smarowania | TAK |  |
| 7 | Prędkość cięcia 4500-5500 cykli na minutę | TAK |  |
| 8 | Regulowana grubość cięcia min. od 0,051 do 0,760mm (+/- 0,01 mm) od 0,1 mm do 1,1 mm | TAK |  |
| 9 | Szerokość płatów skóry 2,5, 5,1, 7,6 i 10,2 cm +/-2mm lub w przypadku regulowanej 8-78 mm (+/- 2) | TAK |  |
| 10 | Gładka głowica bardzo łatwa do czyszczenia | TAK |  |
| 11 | Waga max 1 kg 1,2 kg | TAK |  |
| 12 | Siatkowica wykonana ze stali nierdzewnej, składająca się z: rękojeści z grzechotką, ciągłego wałka podającego, rolki tnącej, płaskownika prowadzącego i kasety do przechowywania i sterylizacji | TAK |  |
| 13 | Współczynnik rozciągania skóry: (1,5:1; 3:1; 6:1) dzięki jednorazowym nośnikom | TAK |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 15 | Wpis do RWM lub zgłoszenie – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 16 | Ostrze do Dermatomu 40 szt. | TAK |  |
| 17 | Siatka sterylna 1,5:1 lub 3:1 lub 6:1 40 szt. ( ̽ wielkość siatki wybierze zamawiający) | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00 | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wybrania jego oferty dostarczyć sprzęt spełniający powyższe parametry oraz zgodny z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy