## Paski
Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP-73/2019
Arkusz asortymentowo-cenowy
l.p. | Nazwa i dawka leku | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu | Producent | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J | K
1 | Paski do badania poziomu glikemii x 50 sztuk | op. | 1500
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Zamawiający wymaga bezpłatnego dostarczenie 80 glukometrów w terminie ustalonym z Zamawiającym nie później niż do dnia 31.12.2019 roku
Wymagane bezpłatne dostarczenie płynów kontrolnych do przeprowadzania bieżącej kontroli glukometrów (ilość niezbędna do przeprowadzenia jednej kontroli każdego urządzenia raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy).
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi urządzenia dla poszczególnych użytkowników w terminach ustalonych z Zamawiającym
Raz na 6 miesięcy wymagana jest walidacja glukometrów, przeprowadzona przez Wykonawcę na jego koszt, za pomocą płynu kontrolnego, potwierdzona protokołem.
Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany baterii zasilających oraz niesprawnych glukometrów w trakcie trwania umowy.
Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i utylizacji glukometrów na swój koszt.
Wymagania dla glukometrów i pasków testowych:
Zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów (konieczność załączenia certyfikatu)
Krew badana: świeża krew włośniczkowa pobrana z opuszki palca
Możliwość dokonania pomiaru z alternatywnych miejsc nakłucia
Wielkość próbki krwi nie większa niż 1 µl
Jednostka pomiaru: mg/dl
Zakres oznaczenia wyniku glikemii 20-600 mg/dl
Glukometr skalibrowany do osocza
Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
Czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund
Automatyczny wyrzut paska z glukometru po dokonaniu pomiaru
Paski testowe podlegające refundacji.
Kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego. Nie dopuszcza się kapilary umiejscowionej z boku paska.
Enzym wykorzystywany na paskach: oksydaza glukozowa (GOD). Wymagane załączenie listy substancji interferujących.
Ważność testów paskowych po otwarciu pojemnika minimum 3 miesiące.
……………………
data i podpis Wykonawcy