KARDIOMONITOR

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2019 lub 2020

Ilość sztuk: 3

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru lub parametru zastępczego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor przenośny o masie do 4 kg. | TAK |  |
| 2. | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. Statyw na kółkach i półka do montażu monitora i koszyk na akcesoria. | TAK |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli | TAK |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów |  |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | TAK |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | TAK |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | TAK |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG - odchylenie odcinka ST - liczba oddechów (RESP) - saturacja (Spo2) - ciśnienie tętnicze, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| 11. | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum (15÷300) bpm | TAK / PODAĆ |  |
|  | 2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego | TAK |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1% | TAK / PODAĆ |  |
|  | 4. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK / PODAĆ |  |
|  | 5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
|  | 6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto | TAK / WYMIENIĆ |  |
|  | 7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
|  | 8. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
|  | 9. Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK |  |
|  | 10. Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa j. PVC/min wysokie | TAK |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 1÷120 oddechów /min. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2) | TAK |  |
|  | 1. Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)% | TAK/PODAĆ |  |
|  | 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300/min. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
|  | 5. Alarm desaturacji | TAK |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | 1. Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
|  | 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 3. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 5. Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | TAK |  |
|  | 6. Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷480 minut | TAK/PODAĆ |  |
|  | 7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
|  | 1. Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 3. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | TAK |  |
|  | 1. Przewód EKG z kompletem 5 końcówek | TAK |  |
|  | 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |  |
|  | 3. Mankiet do pomiaru NIBP: mały średni i duży | TAK |  |
|  | 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w wbudowany rejestrator termiczny | TAK |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika | TAK |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | 5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | TAK |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania | TAK |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |  |
|  | 1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. | TAK/PODAĆ |  |
|  | 3. Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
|  | 1. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | 2. Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | TAK |  |
|  | 3. Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
|  | 4. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | 5. Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
|  | 6. Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego nie pełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
|  | 7. Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG; - ScvO2 lub SvO2. | TAK |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nie używania | TAK |  |
| 29. | Na wyposażeniu statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria lub wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria – do wyboru przez użytkownika na etapie dostawy | TAK |  |
| 30. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 31. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 32. | Monitor kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego centralą monitorującą Hypervisor VI. Połączenie z centralą bezprzewodowo. | TAK |  |
| 33. | Zamawiający wymaga od wykonawcy podłączenia i konfiguracji dwóch ( z trzech) Kardiomonitorów, do eksploatowanej przez zamawiającego Centralki intensywnego nadzoru Hypervisior VI | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 9. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10. | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | Tak |  |
| 4. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy