Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nr sprawy: 25/2020

Cześć zamówienia nr 6

Specyfikacja techniczna wyposażenia medycznego:

USG DO BADAŃ– 1 SZTUKA

Opis przedmiotu zamówienia

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – USG do badań

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, max pobór mocy poniżej 900 VA, max wydzielanie ciepła poniżej 2800 BTU/godz. | Tak, podać |  |
| KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak, podać |  |
|  | Ilość cyfrowych kanałów przetwarzania obrazu minimum 8 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Ilość uniwersalnych gniazd głowic obrazowych minimum 4 | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu minimum 270 dB | Tak, podać |  |
|  | Monitor LCD lub OLED umieszczony na przegubowym wysięgniku, przekątna ekranu minimum 23”, wysokiej rozdzielczości minimum 1920x1080 pixeli, możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora w zakresie min 15 cm za pomocą wbudowanego silnika. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie funkcjami za pomocą dotykowego, kolorowego ekranu LCD min. 12” | Tak, podać |  |
|  | Minimalny zakres częstotliwości pracy USG 1 – 18 MHz | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu B-modem minimum 2800 obr./sek. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny czas nagrania CINE LOOP minimum 3 min. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnych prędkości | Tak, podać |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Dostępne w aparacie kombinacje prezentowanego obrazu: - B - B + M - B + Color Doppler - B + Power Doppler kierunkowy lub inne rozwiązanie o wysokiej czułości | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar NT, IT,BPD,HC,AC,HL,FL | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie 4D z prędkością max ponad 45 obj. / sek. | Tak, podać |  |
|  | Tomograficzne obrazowanie ultrasonograficzne | Tak, podać |  |
|  | Doppler Pulsacyjny (PWD) Doppler CWD | Tak, podać |  |
|  | Minimalny zakres regulacyjny wielkości bramki minimum 0,7 mm – 15 mm | Tak, podać |  |
|  | Triplex– mode (B + CD/PD + PWD) | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny obrys spectrum dopplerowskiego wraz z pakietami obliczeniowymi | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Power Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów niezależnie od kierunku przepływu. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie plastyczne przepływów w trybie innym niż tradycyjny kolorowy doppler z prezentacją dopplera kolorowego jako plastycznego trybu „przestrzennego” kolorowego dopplera z prezentacją koloru wypukłego | Tak, podać |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjenta, całkowita pojemność dysku min 1 TB | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja na dyskach CD/R, CD/RW i DVD/R, DVD/RW | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB oraz nagrywanie na USB , Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 | Tak, podać |  |
| PAKIETY OBLICZENIOWE, RAPORTY Z BADAŃ |  |  |  |
|  | Badania jamy brzusznej | Tak, podać |  |
|  | Badania położnicze | Tak, podać |  |
|  | Badania ginekologiczne | Tak, podać |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym min. 8x | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE min. 8x | Tak, podać |  |
|  | Zoom – powiększenie wysokiej rozdzielczości wybranego fragmentu obrazu | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiorów) | Tak, podać |  |
|  | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie min. 8 | Tak, podać |  |
|  | Pomiar odległości | Tak, podać |  |
|  | Pomiar obwodu | Tak, podać |  |
|  | Pomiar pola powierzchni | Tak, podać |  |
|  | Pomiar objętości | Tak, podać |  |
| GŁOWICE ULRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
|  | Convex 2D do badań brzusznych, położniczych i ginekologicznych 1 szt.: - Minimalny zakres częstotliwości pracy 3,0 – 9,0 MHz - Kąt skanowania max. min 94° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 | Tak, podać |  |
|  | Endowaginalna 2D do badań ginekologiczno – położniczych, elektroniczna, 1szt.: - Zakres częstotliwości pracy 4-9 MHz - Kąt skanowania max. minimum 182° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 | Tak, podać |  |
|  | Convex 3D/4D do badań brzusznych, położniczych i ginekologicznych 1 szt.: - Minimalny zakres częstotliwości pracy 3,0 – 8,0 MHz - Kąt skanowania max. min 90° - Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych minimum 192 | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak, podać |  |
| Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty |  |  |  |
|  | Głowica liniowa matrycowa z min 1000 fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak, podać |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy o funkcję zdalnej diagnostyki aparatu ( aktualizacja oprogramowania, ustawianie presetów. ) | Tak, podać |  |

B. Gwarancja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, bez wyłączeń dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 72 miesiące. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy, 60 miesięcy lub 72 - miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; 72 – miesiące* * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – 7 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | Tak, podać |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Gwarancja, dla wymienianych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 4. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe wykonywane, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | Tak, podać |  |

C. Serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji – do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu – dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak, podać |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych. (w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego). | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak, podać |  |
| 6. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych (jeśli wystąpi taka potrzeba – na żądanie Zamawiającego) | Tak, podać |  |
| 7. | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 8. | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak, podać |  |

D. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | Tak, podać |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy.

E. Szkolenie

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby, a także jeżeli będzie taka potrzeba - minimum 2 informatyków) | Tak, podać |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak, podać |  |

F. Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak, podać |  |
| 2. | - Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak, podać |  |
| 3. | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak, podać |  |
| 4. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

F. Normy

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak, podać |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………..		  			.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy