Zaproszenie do złożenia oferty

Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na:

MYJNIE DO BASENÓW I KACZEK - 4 sztuki

zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami:

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

|  | A. Wymagania techniczne i funkcjonalne |
| --- | --- |
|  | 1. Urządzenie ładowane od przodu, realizujące opróżnianie, mycie, płukanie dezynfekcję i suszenie naczyń |
|  | 2. Wbudowana wytwornica pary |
|  | 3. Pełna gwarancja higieny osiągana przez dezynfekcję termiczną o wartości Ao zgodnie z PN/EN ISO 15883-3 |
|  | 4. Wielofunkcyjny, wymienny uchwyt na myte naczynia gwarantujący skuteczne mycie basenów (pokazanych w Załączniku 1 do „Opisu przedmiotu zamówienia”) i kaczek oraz ewentualnie innych naczyń. Wymiana uchwytu be konieczności stosowania narzędzi |
|  | 5. Wymagana jest możliwość stosowania środków do nabłyszczania i zmiękczania różnych producentów |
|  | 6. Automatyczne przechylenie i opróżnianie naczyń po zamknięciu drzwi komory |
|  | 7. Wykonanie komory roboczej i innych zbiorników ze stali nierdzewnej o grubości co najmniej 1 mm |
|  | 8. Automatyczne dozowanie wykorzystywanych środków zapewniające skuteczne mycie i zapobiegające osadzaniu się kamienia w myjni |
|  | 9. Konstrukcja stojąca. Montaż na posadzce. Wymiary: szerokość max. 510mm, głębokość max. 510mm, wysokość max. 1800mm |
|  | 10. Łatwy dostęp do stref wymagających konserwacji i serwisowania |
|  | 11. Komora bez ostrych krawędzi i narożników, konstrukcja umożliwiająca samooczyszczanie się i samodezynfekcję komory |
|  | 12. Urządzenie wyposażone w automatyczny system schładzania naczyń strumieniem powietrza. Po zakończeniu cyklu pracy naczynia mają spełniać warunki suszenia określone w normie PN EN ISO 15883-1 (mają być schłodzone, suche i bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń) |
|  | 13. Sterowanie elektroniczne za pomocą sterownika mikrokomputerowego, zróżnicowanie programów myjących (minimalny, standardowy i intensywny). 14. Najdłuższy program nie może przekraczać czasu 8 min. |
|  | 15. Prosta obsługa i wyświetlanie komunikatów ważnych dla obsługi i serwisu urządzenia. Ekran wyświetlający informacje w języku polskim, niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia oraz wartość Ao podczas procesu dezynfekcji. |
|  | 15. System dysz obrotowych i wirujących myjących o różnej intensywności, zapewniających skuteczność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej. Nie dopuszcza się mycia za pomocą ramion obrotowych. Wymagana technologia zapewniająca najwyższą skuteczność czyszczenia wewnątrz naczynia. |
|  | 16. Drzwi komory wyposażone w system uszczelnienia nie dopuszczający do najmniejszych przecieków pary wodnej z urządzenia podczas wszystkich faz jego pracy. |
|  | 17. Natychmiastowa informacja alarmowa (dźwiękowa i świetlna) o zaistniałych błędach |
|  | 18. Możliwość wykorzystania typowych przyłączy elektrycznych i hydraulicznych. Podejście ścienne rurą PCV fi 100 mm. Przyłącza wody ½” wężem elastycznym. W miarę potrzeb - szczegóły przyłączy do uzgodnienia z Dziełem Technicznym (tel. 55/2395901) i Energetycznym (tel. 55/2395956) |
|  | 19. Zasilanie elektryczne: trójfazowe 3N PE~400V, 50Hz; max. 5kW; 3x16A |
|  | Stopień ochrony przeciwporażeniowej i klasa bezpieczeństwa: zgodnie z wymaganymi przepisami |
|  | 20. Optymalne zużycie energii elektrycznej |
|  | 21. Optymalne zużycie wody |
|  | 22. Preparat myjący z funkcją odkamieniania w ilości umożliwiającej wykonanie 5 000 cykli pracy. |
|  | 23. Z każdym urządzeniem należy dostarczyć: a. baseny - 10 szt.; b. kaczki męskie - 10 szt.; c. miska nerkowata - 10 szt. Powyższy sprzęt wykonany z tworzywa sztucznego, gładkiego, odpornego na działanie wysokich temperatur i środków dezynfekcyjnych w kolorze zielonym lub innym. Nie dopuszcza się koloru białego i kremowego. |

|  | B. Gwarancja, serwis |
| --- | --- |
|  | 1. Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji: okres nie krótszy niż 36 miesięcy.. |
|  | ### 2. Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie). |
|  | ### 3. W ramach przeglądu wymagane jest odkamienienie istotnych elementów myjni |
|  | ### 4. Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. |
|  | 5. Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. |
|  | 6. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . |
|  | 7. W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. |
|  | 8. Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres 15 lat. |
|  | 9. Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta |
|  | 10. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. |
|  | 11. Jeśli w zaoferowanych myjniach – pomimo stosowania zalecanych środków do mycia i zmiękczania – będzie następowało osadzanie się kamienia na elementach komory, Zamawiający ma prawo żądać w trybie pilnym nieodpłatnego, skutecznego usunięcia kamienia przez serwis Wykonawcy |

C. Szkolenie

|  | - 1. Szkolenie w zakresie obsługi dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego) |
| --- | --- |
|  | 2. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych |
|  | 3. Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |
|  | 4. Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |

- TERMIN REALIZACJI:

Dostawa przedmiotowego sprzętu musi być zrealizowana w terminie: do 7 tygodni od złożenia zamówienia.

- KRYTERIA OCENY OFERT:

  - Spełnienie wymagań określonych w punkcie 1 - potwierdzenie spełnienia WSZYSTKICH wymagań technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych; w przypadku różnic lub odchyłek od podanych wymagań i wartości proszę opisać różnice.

  - Potwierdzenie terminu realizacji z punktu 2,

  - Najniższa cena.

Wszystkie kryteria określone są w Załączniku 2.

- TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT:

Rozpatrywane będą oferty złożone w formie elektronicznej do dnia 23 maja 2014, godz. 14.0 (Załącznik 2) na adres:

tgutowski@szpital.elblag.pl

Jednocześnie zastrzegam, że istnieje możliwość zakończenia postępowania bez wyboru złożonej oferty.

Liczę na pozytywną odpowiedź na niniejsze zaproszenie.