Opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie Holter EKG i 4 rejestratory EKG   oraz

oprogramowanie Holter RR i 2 rejestratory ciśnienia krwi

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………..……..

Nazwa handlowa sprzętu: ………………………………………………………...

Producent:	……………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ………………………………………….……………………..

Rok produkcji:  2020

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru lub parametru zastępczego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera - szt. 1 | TAK |  |
| 2. | Instalacja oprogramowania na komputerze wskazanym przez użytkownika. | TAK |  |
| 3. | Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym. | TAK |  |
| 4. | Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin. | TAK |  |
| 5. | Natychmiastowy dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy (tabele, trendy). | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie. | TAK |  |
| 7. | Edytor klasy umożliwiający łatwą edycję wszystkich pobudzeń komorowych i nadkomorowych. | TAK |  |
| 8. | Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych. | TAK |  |
| 9. | Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV lub system z możliwością analizy ST i HRV, w tym: ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału, możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału, bez prezentacji wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy w 3D. | TAK |  |
| 10. | Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami. | TAK |  |
| 11. | Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG. | TAK |  |
| 12. | Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R. | TAK |  |
| 13. | Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie. | TAK |  |
| 14. | Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym lub z opcją podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu wbudowanym w rejestrator. | TAK |  |
| 15. | Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości. | TAK |  |
| 16. | Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej. | TAK |  |
| 17. | Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca. | TAK |  |
| 18. | Rejestrator długotrwałych zapisów EKG z wyświetlaczem LCD lub lepszym - szt. 4 | TAK |  |
|  | Specyfikacja techniczna pojedynczego rejestratora EKG |  |  |
| 19. | Rejestracja 3 lub 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 20. | Rejestracja sygnału EKG przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni lub rejestrator z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 2 dni. | TAK |  |
| 21. | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej lub z opcją podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu wbudowanym w rejestrator. | TAK |  |
| 22. | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji. | TAK |  |
| 23. | Karta micro SDHC lub SD do zapisu danych EKG. | TAK |  |
| 24. | Klawiatura dotykowa z przyciskami funkcyjnymi lub fizyczne przyciski funkcyjne. | TAK |  |
| 25. | Menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury. | TAK |  |
| 26. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | TAK |  |
| 27. | Możliwość podglądu danych pacjenta. | TAK |  |
| 28. | Opcje zmiany parametrów takich jak: - tryb wyświetlania grup - tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń - typ badania (24-godzinne, 48-godzinne, 7-dniowe) - data i godzina - tryb Online (możliwość połączenia bezprzewodowego) lub komunikację z komputerem, poprzez kabel mini USB i karty SD, bez komunikacji bezprzewodowej - język | TAK |  |
| 29. | Wybór trybu pracy: częstotliwość próbkowania 250 Hz lub częstotliwość próbkowania 2000 Hz. | TAK |  |
| 30. | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora lub inne równoważne formy sygnalizacji. | TAK |  |
| 31. | Sygnalizacja uszkodzonej karty micro SDHC lub SD, wyczerpanej baterii, INOP. | TAK |  |
| 32. | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub możliwością uruchomienia rejestracji po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza M, lub automatycznie po 3 minutach. | TAK |  |
| 33. | Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń. | TAK |  |
| 34. | Filtr izolinii 0,05 Hz. | TAK |  |
| 35. | Funkcje oszczędności energii baterii. | TAK |  |
| 36. | Współpraca z oprogramowaniem kompatybilnym z oferty. | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
| 37. | Elektrody jednorazowe - min. 50 szt. | TAK |  |
| 38. | Bateria kompatybilna, pozwalająca na pracę - min. 1 szt. | TAK |  |
| 39. | Karta micro SDHC lub SD - min. 1 szt. | TAK |  |
| 40. | 10-elektrodowy kabel EKG wielorazowy – rozmiar standard - min. 1 szt. | TAK |  |
|  | Rejestratory ciśnieniowe i oprogramowanie |  |  |
| 41. | Oprogramowanie do przeglądu i analizy zapisów z rejestratorów ciśnieniowych - szt.1 | TAK |  |
| 42. | Instalacja oprogramowania na komputerze wskazanym przez użytkownika. | TAK |  |
| 43. | Oprogramowanie diagnostyczne, przystosowane do zastosowania w szpitalach i placówkach medycznych. | TAK |  |
| 44. | Możliwość szybkiego opracowywania raportów z uzyskanych badań. | TAK |  |
| 45. | Możliwość sporządzenia raportów pacjentów dorosłych i pediatrycznych. | TAK |  |
| 46. | Prezentacja statystyki: spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper. | TAK |  |
| 47. | Oprogramowanie musi być kompatybilne z oferowanymi rejestratorami ciśnieniowymi. | TAK |  |
| 48. | Rejestrator do długotrwałych zapisów ciśnienia krwi - szt. 2 | TAK |  |
|  | Specyfikacja pojedynczego rejestratora ciśnieniowego |  |  |
| 49. | Rejestrator długotrwałych zapisów nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi szt. 2 | TAK |  |
| 50. | Pomiar tętniczego ciśnienia krwi metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 51. | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi odbywa się poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu | TAK |  |
| 52. | Pomiary ładunków całodobowe oraz dla poszczególnych okresów | TAK |  |
| 53. | Wyposażony w dokładny przetwornik ciśnienia i zawór do deflacji. | TAK |  |
| 54. | Zakres pomiaru dorosły: min.0--300 299 mmHg, pediatryczny: min. 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego). | TAK |  |
| 55. | Zasilanie z baterii lub stacjonarnie z USB. | TAK |  |
| 56. | Ekran LED lub lepszy. | TAK |  |
| 57. | Klawiatura do programowania z urządzenia. | TAK |  |
| 58. | Pomiar: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie i HR. | TAK |  |
| 59. | Aparat kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | Wyposażenie minimalne |  |  |
| 60. | Mankiet dla dorosłych, średni. | TAK |  |
| 61. | Przewód ciśnieniowy. | TAK |  |
| 62. | Łącznik mankietu i przewodu ciśnieniowego. | TAK |  |
| 63. | Torba na rejestrator z pasem. | TAK |  |
| 64. | Komplet baterii pozwalających na użytkowanie urządzenia. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 9. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji WSZ - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak – jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany w trakcie przeglądów, jeśli przeglądy oferowanego sprzętu wymagają takich materiałów - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | TAK |  |

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego (minimum 2 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | Tak |  |
| 4. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się

w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz

zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt

jest kompletny i po dostarczeniu oraz zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (np. katalog, folder) zawierające pełne

dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób

kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy