Załącznik Nr 2 do SIWZ – zmiana z dnia 19.06.2020 r.

Nr sprawy: 25/2020

Cześć zamówienia nr 2

Specyfikacja techniczna wyposażenia medycznego:

POMPA INFUZYJNA   – 4 SZTUKI

Opis przedmiotu zamówienia

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – Pompa infuzyjna

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak, podać |  |
| 2. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | Tak, podać |  |
| 3. | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | Tak, podać |  |
| 4. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | Tak, podać |  |
| 5. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z możliwością prowadzenia infuzji dotętniczej bez wyszczególnionej informacji w dokumentacji. | Tak, podać |  |
| 6. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak, podać |  |
| 7. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | Tak, podać |  |
| 8. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg | Tak, podać |  |
| 9. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę, lub przy użyciu elementu odłączalnego od pompy. | Tak, podać |  |
| 10. | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia, lub przy użyciu elementu przykręcanego do pompy. | Tak, podać |  |
| 11. | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia, lub posiada opcję założenia załączonego do pompy uchwytu do przenoszenia lub zdemontowania. | Tak, podać |  |
| 12. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | Tak, podać |  |
| 13. | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | Tak, podać |  |
| 14. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany manualnie lub system półautomatyczny mocowania strzykawki na włączonej pompie | Tak, podać |  |
| 15. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | Tak, podać |  |
| 16. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | Tak, podać |  |
| 17. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak, podać |  |
| 18. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa ≤ 0,35 ml | Tak, podać |  |
| 19. | Programowanie infuzji | Tak, podać |  |
| 20. | Zakres szybkości infuzji 0,1 –1200 ml/godz. | Tak, podać |  |
| 21. | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. Pompa musi posiadać żądaną dokładność . 0,01 (0,10-9,99) ml/godz. 0,1(10,0-99,9) ml/godz. 1 (100-1200) ml/godz. | Tak, podać |  |
| 22. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak, podać |  |
| 23. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) lub w trybach wlewu: • tryb w ml/h: • Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. • Ustawienie rozcieńczenia: -- jedn. / ml lub -- jedn. / -- ml. Z dawką nasycającą lub bez. | Tak, podać |  |
| 24. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak, podać |  |
| 25. | Trzy rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-50 lub 0,01 – 9999 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu - Z ręki manualne podanie leku | Tak, podać |  |
| 26. | Dokładność mechanizmu pompy: +/- 1% | Tak, podać |  |
| 27. | Funkcja wypełnienia linii - 3 tryby: - Obowiązkowy - Nieobowiązkowy - Zalecany, lub z funkcją wstępnego wypełnienia w jednym trybie, z możliwością podania dowolnej objętości | Tak, podać |  |
| 28. | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-999 lub 0,01 – 9999 jednostek /1s - 24 godzin, automatyczne obliczanie infuzji, lub z programowaniem dawki (inicjującej) z poziomu funkcji podaży w dawce z automatycznym obliczaniem prędkości, i równolegle/zamiennie programowania objętości w czasie | Tak, podać |  |
| 29. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | Tak, podać |  |
| 30. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów | Tak, podać |  |
| 31. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak, podać |  |
| 32. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od 0,1 do 5 ml/h - zapis ustawień | Tak, podać |  |
| 33. | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności, lub z sygnalizacją wahań ciśnienia w linii w postaci piktogramu wskazującego zmienność ciśnienia w linii. | Tak, podać |  |
| 34. | Rejestr na 1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | Tak, podać |  |
| 35. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie, lub funkcją trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji. | Tak, podać |  |
| 36. | Panel sterowania | Tak, podać |  |
| 37. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | Tak, podać |  |
| 38. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | Tak, podać |  |
| 39. | Klawiatura symboliczna | Tak, podać |  |
| 40. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | Tak, podać |  |
| 41. | Możliwość wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | Tak, podać |  |
| 42. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak, podać |  |
| 43. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak, podać |  |
| 44. | Alarm pustej strzykawki | Tak, podać |  |
| 45. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak, podać |  |
| 46. | Alarm okluzji | Tak, podać |  |
| 47. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak, podać |  |
| 48. | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak, podać |  |
| 49. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak, podać |  |
| 50. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki, lub ogólny alarm źle założonej strzykawki. | Tak, podać |  |
| 51. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | Tak, podać |  |
| 52. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak, podać |  |
| 53. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak, podać |  |
| 54. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak, podać |  |
| 55. | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą | Tak, podać |  |
| 56. | Deklaracja zgodności CE (złożyć na wezwanie Zamawiającego) | Tak, podać (złożyć na wezwanie Zamawiającego) |  |
| 57. | Wpis do RWM lub zgłoszenie (złożyć na wezwanie Zamawiającego) | Tak, podać (złożyć na wezwanie Zamawiającego) |  |

B. Gwarancja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, bez wyłączeń dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 72 miesiące. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 36 miesięcy, 48 – miesięcy, 60 miesięcy lub 72 - miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 36 – miesięcy*; 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; 72 – miesiące* * należy wybrać odpowiednio zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | Tak, podać |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Gwarancja, dla wymienianych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 4. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak, podać |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe wykonywane, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | Tak, podać |  |

C. Serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji – do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu – dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak, podać |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych. (w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego). | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak, podać |  |
| 6. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych (jeśli wystąpi taka potrzeba – na żądanie Zamawiającego) | Tak, podać |  |
| 7. | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 8. | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak, podać |  |

D. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak, podać |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | Tak, podać |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy.

E. Szkolenie

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby, a także jeżeli będzie taka potrzeba - minimum 2 informatyków) | Tak, podać |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak, podać |  |

F. Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak, podać |  |
| 2. | - Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak, podać |  |
| 3. | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak, podać |  |
| 4. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

F. Normy

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak, podać |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………..		  			.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy