Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Nr sprawy: ZP-60/2020

Cześć zamówienia nr 2

Specyfikacja techniczna wyposażenia medycznego:

KOLPOSKOP   – 1 SZTUKA

A.  Parametry techniczne przedmiotu zamówienia – Kolposkop

Nazwa Wykonawcy :

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw: ergonomiczny, stabilny, podstawa jezdna, kółka z blokadą. | Tak, podać |  |
| 2. | Kolposkop wyposażony w kamerę i monitor Full HD 1920×1080, monitor 22” lub wyposażony w komputer z monitorem Full HD o przekątnej min. 22” lub komputer panelowy typu all-in-one z wyświetlaczem Full HD o przekątnej min. 22”. | Tak, podać |  |
| 3. | Możliwość archiwizacji danych (zdjęć) + oprogramowanie. | Tak, podać |  |
| 4. | Oświetlacz ledowy, światło białe zimne, luminancja 50 cd, regulacja natężenia oświetlenia. | Tak, podać |  |
| 5. | Płynna regulacja powiększanie (zoom) od 4x do 30x. | Tak, podać |  |
| 6. | Automatyczny Focus. | Tak, podać |  |
| 7. | Regulacja odległości głowicy od badanego obiektu od 50 mm do 340 mm do pracy narzędziami. | Tak, podać |  |
| 8. | Szeroki zakres pola widzenia (5 mm do 150 mm), lub (16 mm do 480 mm). | Tak, podać |  |
| 9. | Precyzyjne, automatyczne ustawienie obrazu. | Tak, podać |  |
| 10. | Cyfrowy filtr negatywowy i bezczerwienny oraz filtr redukcji odblasków. | Tak, podać |  |
| 11. | Zasilanie sieciowe: 230V. | Tak, podać |  |

B.  Gwarancja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na całe oferowane wyposażenie (sprzęt) liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i przekazania do bieżącej eksploatacji – nie mniej niż 36 miesięcy – zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki. | Tak, podać. Nie mniej niż 36 miesięcy (zgodnie z danymi złożonymi przez Wykonawcę w Formularzu oferty) |  |
| 2. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – 10 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego). | Tak, podać. |  |
| 3. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Gwarancja, dla wymienianych na nowe, podzespołów z powodu uszkodzenia w ostatnim miesiącu zaoferowanej gwarancji, liczona od dnia ich zainstalowania – min. 6 miesięcy. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). |  |
| 4. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji. | Tak, podać. |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe wykonywane, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – w ramach wynagrodzenia umownego. | Tak, podać. |  |

C.  Serwis

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (Uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie Wykonawcy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji – do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu – dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. | Tak, podać |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia – do 7 dni roboczych. (w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się możliwość wydłużenia tego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, przy czym każdorazowe uzgodnienie innego dłuższego okresu usunięcia usterek, wad bądź nieprawidłowości musi nastąpić przed upływem obowiązującego terminu wyznaczonego na naprawę, w przeciwnym razie zgłoszenie uważane będzie za uznane w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego). | Tak, podać |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak, podać |  |
| 6. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych, (jeśli wystąpi taka potrzeba – na żądanie Zamawiającego). | Tak, podać |  |
| 7. | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 8. | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej, mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu, zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

D. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne niezbędne i zalecane do wymiany - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie udzielonej gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis.

Są to odrębne czynności i dostawy.

E. Szkolenie

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego – min. 2 osoby, a także jeżeli będzie taka potrzeba – min. 2 informatyków). | Tak, podać |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak, podać |  |

F. Dokumentacja

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Instrukcje obsługi i eksploatacji w języku polskim, w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych. | Tak, podać |  |
| 2. | - Wykonawca, w ramach dostawy sprzętu, zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu, niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu, jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | Tak, podać |  |
| 3. | Wykonawca z urządzeniem dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak, podać |  |
| 4. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te, prawidłowo wykonane, nie powodują utraty gwarancji. | Tak, podać |  |
| 5. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak, podać |  |

G. Normy

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /graniczna | Wartość oferowana Cecha lub parametr oferowany (nie gorszy niż wymagany) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | Tak, podać (jeśli dotyczy) |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania postępowania, do dostarczenia wyposażenia (sprzętu) spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny, po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Miejsce i data: ……………..		  			.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy