Załącznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Mobilny Aparat RTG z detektorem cyfrowym dedykowanym do śródoperacyjnej radiologii tkanek z funkcjonalnością tomosyntezy wraz z osprzętowieniem

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: …………….. (nie starszy niż 2018r.)

Urządzenie fabrycznie nowe*/ urządzenie demonstracyjne* (niepotrzebne skreślić)

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie [TAK/NIE] | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilny aparat rentgenowski z detektorem cyfrowym dedykowany do śródoperacyjnej radiografii tkanek i bioptatów | TAK |  |
| 2 | Urządzenie będące przedmiotem zamówienia musi spełniać wszystkie wytyczne w zakresie dopuszczenia do stosowania na rynku polskim, jak również posiadać deklarację zgodności WE oraz certyfikat zgodności dla całego aparatu. | TAK |  |
| 3 | Nominalny wymiar ogniska lampy rentgenowskiej min. 50 µm | TAK |  |
| 4 | Zakres wysokiego napięcia min 10 - 40 kV | TAK |  |
| 5 | Powierzchnia obrazowania detektora min. 12 x 15 cm | TAK |  |
| 6 | Rozmiar piksela max. 50 µm | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość przestrzenna w trybie kontaktowym min. 10 pl/mm | TAK |  |
| 8 | Rozdzielczość detektora min. 2940 x 2304 | TAK |  |
| 9 | Rozdzielczość kamery optycznej Min. 13 megapikseli | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie rentgenowskie w trybie 3D (tomosynteza) z uzyskaniem obrazów płaszczyzn oddalonych o max. 1 mm z możliwością rekonstrukcji obrazu 2D | TAK |  |
| 11 | Czas na uzyskanie obrazu max 30 sek | TAK |  |
| 12 | Auto-optymalizacja obrazu (automatyczne dostosowanie kontrastu) | TAK |  |
| 13 | Ręczny lub automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 14 | Minimum dwa współczynniki powiększenia geometrycznego | TAK |  |
| 15 | Maksymalny współczynnik powiększenia geometrycznego min. 2 | TAK |  |
| 16 | Wskaźnik laserowy ułatwiający pozycjonowanie obrazowanego wycinka | TAK |  |
| 17 | Bezpieczne otwieranie drzwi komory, wstrzymujące ekspozycję promieniowania | TAK |  |
| 18 | Wymiary komory wewnętrznej - objętość dostępna dla próbki badanej (długość x szerokość x wysokość) min. 28 cm x 30 cm x 28 cm | TAK |  |
| 19 | Budowa powierzchni wewnętrznej komory aparatu umożliwiająca czyszczenie i sterylizację | TAK |  |
| 20 | Waga urządzenia max. 140kg | TAK |  |
| 21 | Wymiary urządzenia (długość x szerokość x wysokość) max. 70 cm x 60 cm x 170 cm | TAK |  |
| 22 | Konstrukcja aparatu pozwalająca na bezpieczną pod względem ochrony radiologicznej pracę personelu, nie wymagająca stosowania dodatkowych osłon przed promieniowaniem | TAK |  |
| 23 | Monitor do wyświetlania obrazów o przekątnej min. 21’’ oraz rozdzielczości min. 2,0 MPix | TAK |  |
| 24 | Pojemność dysku twardego na obrazy medyczne min 250 GB | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej: przeglądanie uzyskanych obrazów DICOM, umieszczanie adnotacji na obrazie, powiększanie wybranego fragmentu obrazu, pomiar odległości | TAK |  |
| 26 | Interfejs sieciowy w standardzie DICOM 3.0 Usługi DICOM Store, DICOM Storage, Dicom Modality Worklist | TAK |  |
| 27 | Możliwość automatycznego wysyłanie zakończonych badań na serwer PACS | TAK |  |
| 28 | Zasilanie sieciowe lub zasilanie sieciowo-bateryjne | TAK |  |
| 29 | Detektor promieniowania gamma składający się z jednostki centralnej oraz bezprzewodowej sondy. | TAK |  |
| 30 | Sonda bezprzewodowa typy prostego (cala długość części nierdzewnej , aktywnej osiowo prosta) o średnicy 14 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Sonda bezprzewodowa z kryształem scyntylacyjnym: Tellurek kadmowo-cynkowy (CdZnTe) | TAK |  |
| 32 | Waga sondy pomiarowej poniżej 150 g | TAK |  |
| 33 | Jednostka centralna posiada tryb pracy binarny i dynamiczny | TAK |  |
| 34 | Wybór zakresów energii charakterystycznych przynajmniej dla następujących nuklidów: 99mTc , 111In, 125I, 57Co, 131I, 18F | TAK |  |
| 35 | Funkcja zliczania celu i tła | TAK |  |
| 36 | Zakres mierzonych energii min. 16 – 500 keV | TAK |  |
| 37 | Urządzenie zasilane bateryjnie lub akumulatorowo, jednostka centralna sieciowo | TAK |  |
| 38 | Pole odczytowe systemu wyposażone w duży, czytelny wyświetlacz w technologii LED o wysokości cyfr pola odczytu zliczeń minimum 19 mm | TAK |  |
| 39 | System wyposażony w zasilacz sieciowy wbudowany lub niezależny, jeżeli zasilacz jest niezbędny dla jego działania | TAK |  |
| 40 | Czas pracy z zasilaniem bateryjnym/akumulatorowym bez konieczności podładowania | TAK |  |
| 41 | W przypadku rozładowania baterii lub akumulatora w sondzie bezprzewodowej wymiana baterii lub akumulatora dokonywana samodzielnie przez Użytkownika w miejscu Zamawiającego | TAK |  |
| 42 | System ostrzegania o niskim stanie baterii/naładowania akumulatorów zapewniający min. 30 minut pracy z systemem | TAK |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, bez wyłączeń dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 36 miesięcy. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 24 – miesięcy lub 36 - miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 24 m-ce, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 36 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 36 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 24 – miesiące*; 36 – miesięcy*; * należy wybrać odpowiednio |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/podać |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK/podać |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK/podać |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK/podać |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK/podać |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK/podać |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK/podać |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK/podać |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK/podać |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 24 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK/podać |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 lekarzy i 3 pielęgniarki operacyjne) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - TAK/podać |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK/podać |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK/podać |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK/podać |  |

- Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK/podać |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

......................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy