Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pakiet Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Ureterorenoskopy giętkie z osprzętem

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Rok produkcji: 2020

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie [TAK/NIE] | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ureterorenoskop giętki jedno lub dwukanałowy cyfrowy – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr. | TAK |  |
| 3 | Początkowy/dystalny maksymalny 5,2 Charr. | TAK |  |
| 4 | Typ optyki szerokokątna, zakres obrazowania 80-90 stopni. | TAK |  |
| 5 | Zakres zagięcia góra/dół minimum 270/270 stopni. | TAK |  |
| 6 | Długość robocza minimum 670 mm. | TAK |  |
| 7 | Kanał (lub 2 kanały) roboczy od 2,4 Charr do 3,6 Charr. | TAK |  |
| 8 | Ureterorenoskop giętki jedno lub dwukanałowy optyczny – 2 szt. | TAK |  |
| 9 | Wymiar maksymalny części roboczej 9,9 Charr. | TAK |  |
| 10 | Początkowy/dystalny maksymalnie 6 Charr. | TAK |  |
| 11 | Zakres zagięcia góra/dół minimum 270/270 stopni. | TAK |  |
| 12 | Długość robocza minimum 670 mm. | TAK |  |
| 13 | Typ optyki szerokokątna, zakres obrazowania 80-90 stopni. | TAK |  |
| 14 | Kanał (lub 2 kanały) roboczy od 3,3 Charr do 3,6 Charr. | TAK |  |
| 15 | Urządzenia z pkt.1 i 8 muszą być kompatybilne z posiadanym torem wizyjnym, kamerą i źródłem światła firmy WOLF ewentualnie w zestawie z torem wizyjnym/sterownikiem kamery/źródłem światła LED (dopuszczalne również zintegrowanym ze sterownikiem kamery) oraz monitorem medycznym 27-32 cale, LED o rozdzielczości nie mniej niż HD. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |
| 16 | Kompatybilny z oferowanym sprzętem kontener do mycia i sterylizacji endoskopów – 4 szt. | TAK |  |
| 17 | Kompatybilny z oferowanym sprzętem tester do giętkich ureterorenoskopów – 4 szt. | TAK |  |
| 18 | Światłowody min. 230 cm, średnica wiązki 2,5-3mm – 2 szt. | TAK |  |
| 19 | Kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr długość 920 mm-115mm – 4 szt. (w tym 2 szt. łóżeczkowe i 2 szt. ząb myszy). | TAK |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | Tak/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK/podać |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - TAK/podać |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK/podać |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK/podać |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK/podać |  |

- Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK/podać |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy