- Załącznik Nr 4b do SIWZ.                              Pakiet Nr 4

Parametry opcjonalne (punktowane) stołu neurochirurgicznego przeziernego

| Lp. | Parametry techniczne lub cechy podlegające ocenie | Zasady oceniania | Wartość Oferowana (Należy odpowiednio wypełnić- lub zaznaczyć tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacyjny do zabiegów neurochirurgicznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu 1550 mm (+/- 50 mm) - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole na długości 1500 mm (+/- 50 mm ) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania) | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min 12 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie / elementach nośnych blatu lub odwrotnie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości 1400 mm (+/- 100 mm) mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | 100 pkt. Łącznie |  |

.......................................................

- Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy