Załącznik Nr 3 do SIWZ

Pakiet Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Pompa infuzyjna wraz z wyposażeniem

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2020

Ilość sztuk: 25

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa II, typ CF | TAK |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |
|  | Wymagania techniczne podstawowe |  |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, z możliwością prowadzenia infuzji dotętniczej bez wyszczególnionej informacji w dokumentacji. | TAK |  |
| 6 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
| 7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
| 8 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,3 kg | TAK |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę, lub przy użyciu elementu odłączalnego od pompy. | TAK |  |
| 10 | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia, lub przy użyciu elementu montowanego do pompy. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia lub posiada opcję założenia lub zdemontowania, załączonego do pompy uchwytu do przenoszenia. | TAK |  |
| 12 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |
| 13 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK |  |
| 14 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK |  |
| 15 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |
| 16 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |
| 17 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |
| 18 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa <0,35 ml | TAK |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |
| 19 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |
| 20 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. Pompa musi posiadać żądaną dokładność 0,01(0,10-9,99) ml/godz. 0,1(10,0-99,9) ml/godz. 1(100-1200) ml/godz. | TAK |  |
| 21 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 22 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, mmol, mEg, ng, µg, g, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |
| 23 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |
| 24 | Trzy rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Programowany - dawka lub objętość/czas:0,1- 99,9 ml, 0,01- 9999 jednostek/1s-24 h., automatyczne wyliczenie czasu - Z ręki manualne przesunięcie tłoka | TAK |  |
| 25 | Dokładność mechanizmu pompy: +/- 1% | TAK |  |
| 26 | Funkcja wypełnienia strzykawki i przewodu do infuzji - 3 tryby: - Obowiązkowy - Niewyświetlane - Zalecany Lub z funkcją wstępnego wypełnienia w jednym trybie, możliwością podania dowolnej objętości. | TAK |  |
| 27 | Dawka nasycająca. Dawka lub objętość/ czas: 0,01-9999 jednostek /1s- 24h, automatyczne obliczanie infuzji, lub z programowaniem dawki(inicjującej) z poziomu funkcji podaży w dawce z automatycznym obliczaniem prędkości, i równolegle/zmienianie programowania objętości w czasie. | TAK |  |
| 28 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |
| 29 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 9 poziomów w przedziale od 50- 900 mmHg, jednostki ciśnienia do wyboru mmHg, kPa, Psi | TAK |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  |  |
| 30 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od 0,1 do 5 ml/h - zapis ustawień | TAK |  |
| 31 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności lub z sygnalizacją wahań ciśnienia w linii w postaci piktogramu wskazującego zmienność ciśnienia w linii. | TAK |  |
| 32 | Rejestr na 1000 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 33 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie, lub funkcją trybu sekwencyjnego z możliwością programowania przerwy w infuzji. | TAK |  |
|  | Panel sterowania |  |  |
| 34 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |
| 35 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.4 metrów | TAK |  |
| 36 | Klawiatura symboliczna | TAK |  |
| 37 | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |
| 38 | Możliwość wprowadzenia nazwy oddziału bezpośrednio w menu pompy jako możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. | TAK |  |
| 39 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |
|  | Układ alarmów |  |  |
| 40 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 41 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 42 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |
| 43 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 44 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |
| 45 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 46 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |
| 47 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki lub ogólny alarm źle założonej strzykawki. | TAK |  |
| 48 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |
| 49 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 50 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |
| 51 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |
|  | Pozostałe |  |  |
| 52 | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą | TAK |  |
| 53 | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 54 | Wpis do RWM lub zgłoszenie – dołączyć do oferty | TAK |  |

- Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, bez wyłączeń dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 72 miesiące. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 48 – miesięcy, 60 miesięcy lub 72 - miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; 72 – miesiące* * należy wybrać odpowiednio |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

- Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E.Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |

Wykonawca  oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy