Załącznik Nr 5 do SIWZ

Pakiet Nr 5

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do dekontaminacji pomieszczeń

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2020

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Podać parametry i funkcje oferowane (nie gorsze niż wymagane) lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy (nie powystawowe). | TAK |  |
| 2 | Niskotemperaturowy system do biodekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru o stężeniu min 35% | TAK |  |
| 3 | System składający się z jednostki centralnej wraz z 2 niezależnymi urządzeniami rozkładającymi lub katalizującymi rozkład H2O2 | TAK |  |
| 4 | Urządzenie dopuszczone jest do obrotu na rynku unijnym, co potwierdza deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 5 | Wbudowana jednostka katalityczna o wydajności min. 2200 m3/h | TAK |  |
| 6 | Możliwość dekontaminacji w jednostkowym procesie pomieszczeń o kubaturze do 400 m3 | TAK |  |
| 7 | Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana z lekkich tworzyw sztucznych o gładkiej powierzchni, co pozwala na łatwe utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |
| 8 | Przeprowadzanie cykli w pełni automatyczne, urządzenie samo odczytuje parametry środowiska i samo ustala optymalne parametry cyklu, dzięki czemu może pracować w różnych warunkach bez potrzeby przygotowywania pomieszczenia | TAK |  |
| 9 | Wszystkie elementy systemu łączą się ze sobą bezprzewodowo za pomocą sieci WI-FI lub bluetooth | TAK |  |
| 10 | Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur od 15°C do 30°C | TAK |  |
| 11 | Urządzenie posiadające sygnalizuje aktualną fazę cyklu lub błędy | TAK |  |
| 12 | Możliwość dekontaminacji w warunkach wilgotności względnej maksymalnie 80% | TAK |  |
| 13 | Substancja aktywna (biobójcza) dozowana jest w sposób automatyczny - min.16 gram/min |  |  |
| 14 | Minimalne stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora wynosi 30% | TAK |  |
| 15 | Urządzenie posiadające zabezpieczenie przerywające proces w przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych parametrów (wilgotność, pobranie czynnika sterylizującego, temperatura) | TAK |  |
| 16 | Urządzenie posiadające bezprzewodowy panel sterowania wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran dający możliwość zdalnego sterowania z zewnątrz pomieszczenia, gdy urządzenie znajduje się wewnątrz pomieszczenia. | TAK |  |
| 17 | Urządzenie wyposażone w kółka do łatwego przemieszczania | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie zgodne z CFR 21 część 11 (audit trail) | TAK |  |
| 19 | Pełna walidacja procesu dekontaminacji (również bioindykatorem i chemoindykatorem procesu) | TAK |  |
| 20 | Zasilanie 230 V, 50Hz | TAK |  |
| 21 | Udokumentowana skuteczność biobójcza: grzyby, wirusy, bakterie, spory– możliwość osiągnięcia co najmniej milionkrotnej redukcji mikroorganizmów | TAK |  |
| 22 | Substancja aktywna dedykowana do urządzenia zarejestrowana i dopuszczona do użytkowania w medycynie jako wyrób biobójczy | TAK |  |
| 23 | Kompatybilność czynnika aktywnego pozwalająca na dekontaminację pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, instalacjami elektrycznymi | TAK |  |
| 24 | Proces dekontaminacji prowadzony z wykorzystaniem urządzenia w pełni bezpieczny dla personelu szpitalnego obsługującego urządzenie, a także dla środowiska | TAK |  |
| 25 | Brak pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów po przeprowadzonym procesie dekontaminacji po zastosowaniu czynnika aktywnego | TAK |  |
| 26 | W trakcie fazy gazowania powietrze z dekontaminowanego pomieszczenia nie przechodzi przez katalizatory | TAK |  |
| 27 | Procesy gazowania i przewietrzania wykonywane są w minimum dwóch niezależnych obiegach powietrza | TAK |  |
| 28 | Proces sterylizacji nie wymaga osuszania pomieszczenia, a faza dekontaminacji przebiega przy udziale mikro kondensacji par nadtlenku wodoru | TAK |  |
| 29 | Na czas transportu pomiędzy pomieszczeniami możliwość umieszczenia katalizatorów w obudowie urządzenia. | TAK |  |
| 30 | Dostarczony system powinien składać się z: - generatora nadtlenku wodoru - bezprzewodowego panelu sterującego - 2 niezależnych jednostek aeracyjnych - ręcznego czujnika H202 dla niskich stężeń opakowania butelek 900-1000 ml nadtlenku wodoru (4 szt.) | TAK |  |
| 31 | Waga urządzenia max. 70 kg (bez jednostek katalitycznych) | TAK |  |
| 32 | Urządzenie wyposażone jest w miejsce dokujące z czytnikiem kodów, co umożliwia śledzenie daty, serii, a także daty przydatności środka sterylizującego (RFID) | TAK |  |
| 33 | Urządzenie wyposażone w drukarkę termiczną do archiwizacji parametrów procesu. | TAK |  |
| 34 | Dostawa obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego, instalację, szkolenie eksploatacyjne pracowników | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, bez wyłączeń dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki będzie podlegał punktacji wynosi 72 miesiące. Minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Wykonawca nie może zaoferować innych okresów gwarancji niż: 48 – miesięcy, 60 miesięcy lub 72 - miesiące. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże inny okres gwarancji niż podany powyżej lub inny/ różny niż podany w Formularzu Oferty, jego oferta zostanie odrzucona. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 48 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w dokumencie przetargowym okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 72 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 miesięcy - najdłuższą przyjętą w kryterium oceny ofert „Gwarancja”. | 48 – miesięcy*; 60 – miesięcy*; 72 – miesiące* * należy wybrać odpowiednio. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - Tak |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy