Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-67/2021

Arkusz asortymentowy Pakiet Nr 1 - Zamykacz do naczyń po nakłuciach z zastosowaniem kolagenu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | w pkt. 1 - Producent i nazwa (podać) w pkt.1a) - zaznaczyć jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamykacz do naczyń po nakłuciach z zastosowaniem kolagenu. Parametry wymagane: - możliwość zamknięcia miejsca dostępu po użyciu introduktora od 5F do 8F niezależnie od jego długości, - uzyskanie hemostazy przez wprowadzenie wchłanialnego materiału kolagenowego pozostającego poza światłem naczynia, - bioabsorbowalna kotwiczka w świetle naczynia ulegająca rozpuszczeniu w czasie do 3 miesięcy | 80 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - możliwość zamknięcia dostępu po introduktorze powyżej 8F: tak – 5pkt, nie – 0pkt - jedno uniwersalne urządzenie do zamykania otworów po introduktorach 5-8F: tak – 5pkt, nie – 0pkt |  | - możliwość zamknięcia dostępu po introduktorze powyżej 8F: TAK / NIE* - jedno uniwersalne urządzenie do zamykania otworów po introduktorach 5-8F: TAK / NIE* |

* UWAGA – niepotrzebne skreślić

...............................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-67/2021

Arkusz asortymentowy Pakiet Nr 2 - Zamykacze do naczyń po nakłuciach w formie szwu

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | w pkt. 1 - Producent i nazwa (podać) w pkt.1a) zaznaczyć jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamykacze do naczyń po nakłuciach w formie szwu. Parametry wymagane: - uzyskanie hemostazy za pomocą wprowadzanego przezskórnie szwu z nici propylenowych na ścianie nakłutego naczynia, - system umożliwiającym zamknięcie miejsca wprowadzenia introduktora o rozmiarze od 5F do 8F, - możliwość zamknięcia miejsca niezależnie od długości użytego introduktora, | 100 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - możliwość zamknięcia miejsca dostępu po introduktorze o rozmiarze powyżej 8F: tak – 5 pkt; nie – 0pkt |  | - możliwość zamknięcia miejsca dostępu po introduktorze o rozmiarze powyżej 8F: TAK / NIE* |

* UWAGA – niepotrzebne skreślić

.........................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-67/2021

Arkusz asortymentowy Pakiet Nr 3 - Cewniki infuzyjne do fibrynolizy celowanej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | w pkt. 1 - Producent i nazwa (podać) w pkt.1a) zaznaczyć jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki infuzyjne do fibrynolizy celowanej. Parametry wymagane: - cewnik z zastawką hemostatyczną na końcu dystalnym - długości cewnika od 50cm(±10cm) do130cm(±10cm); - dostępne średnice 4 i 5F; - kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - dwa markery określające długość części infuzyjnej - cewniki z końcowym otworem centralnym i co najmniej kilkudziesięcioma otworami bocznymi w dystalnej części cewnika - długość segmentu infuzyjnego od 10cm do 50cm - dostępne co najmniej 4 długości perforowanej części cewnika. | 30 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - dostępne więcej niż 4 długości części infuzyjnej cewnika: tak – 5 pkt; nie – 0pkt; - technologia zapewniająca jednolite ciśnienie wypływu na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika: tak – 5 pkt; nie – 0pkt; |  | - dostępne więcej niż 4 długości części infuzyjnej cewnika: TAK / NIE* - technologia zapewniająca jednolite ciśnienie wypływu na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika: TAK / NIE* |

* UWAGA – niepotrzebne skreślić

..................................

data i podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej ZP-67/2021

Arkusz asortymentowy Pakiet Nr 4 - Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość szt. | w pkt. 1, 2 - Producent i nazwa (podać) w pkt. 1a) i 2a) zaznaczyć jakie parametry oceniane oferuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone. Parametry wymagane: - dostępne rozmiary 5-8F w tym wartości skrajne, długość 40-45cm; dostępne koszulki typu cross-over i proste; - membranowa zastawka hemostatyczna; - koszulka zbrojona metalowym oplotem na całej długości, odporna na załamanie | 70 |  |
| 1a) | Parametry oceniane: - cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: tak-5pkt, nie-0pkt - pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki: tak-10pkt, nie-0pkt - dostępne również koszulki o rozmiarze 4F: tak - 10pkt, nie - 0pkt - odłączalna zastawka hemostatyczna: tak-5pkt, nie-0pkt |  | - cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: TAK / NIE* - pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki: TAK / NIE* - dostępne również koszulki o rozmiarze 4F: TAK / NIE* - odłączalna zastawka hemostatyczna: TAK / NIE* |
| 2. | Koszulki wprowadzające interwencyjne zbrojone długie Parametry wymagane: - dostępne rozmiary 5-8F w tym wartości skrajne, dostępne długości od 60cm (±5cm) do 90cm w tym wartości skrajne; - membranowa zastawka hemostatyczna; koszulka zbrojona metalowym oplotem na całej długości, odporna na załamanie | 20 |  |
| 2a) | Parametry oceniane: - cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: tak-5pkt, nie-0pkt - pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki: tak-10pkt, nie-0pkt - dostępne również koszulki o rozmiarze 4F: tak - 10pkt, nie - 0pkt - odłączalna zastawka hemostatyczna: tak-5pkt, nie-0pkt |  | - cieniujący w promieniach rtg znacznik na końcu koszulki: TAK / NIE* - pokrycie hydrofilne co najmniej końcowej części koszulki: TAK / NIE* - dostępne również koszulki o rozmiarze 4F: TAK / NIE* - odłączalna zastawka hemostatyczna: TAK / NIE* |

* UWAGA – niepotrzebne skreślić

..................................

data i podpis Wykonawcy