Opis przedmiotu zamówienia

Myjka dezynfektor do naczyń sanitarnych

Nazwa Wykonawcy: …………………………………….

Nazwa handlowa sprzętu: …………………………………….

Producent: …………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………….

Rok produkcji: 2021

Sztuk: 3

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie ładowane od przodu, realizujące opróżnianie, mycie, płukanie dezynfekcję i suszenie naczyń | TAK |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 3 | Pełna gwarancja higieny osiągana przez dezynfekcję termiczną o wartości Ao zgodnie z PN/EN ISO 15883-3 | TAK |  |
| 4 | Wielofunkcyjny, wymienny uchwyt na myte naczynia gwarantujący skuteczne mycie basenów i kaczek oraz ewentualnie innych naczyń. Wymiana uchwytu bez konieczności stosowania narzędzi | TAK |  |
| 5 | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki. Stelaż do mycia naczyń dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK/Podać |  |
| 6 | Możliwość mycia basenów podłużnych (51-53 cm) z długą rączką oraz misek do mycia pacjentów o średnicy min. 36 cm - naczynia dostępne na polskim rynku | TAK/Podać |  |
| 7 | Możliwość instalacji w komorze mycia kosza do drobnych naczyń i przedmiotów | TAK |  |
| 8 | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | TAK/Podać |  |
| 9 | Drzwi komory zapewniające całkowitą paroszczelność, wyposażone w uszczelkę wykonaną z trwałego tworzywa sztucznego - silikonu | TAK |  |
| 10 | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo. | TAK/Podać |  |
| 11 | Komora mycia z pochyleniem sufitu, bez spoin i połączeń laserowych, tworząca z lejem odpływowym jeden element | TAK |  |
| 12 | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie przy pomocy ergonomicznego uchwytu wykonanego ze stali nierdzewnej. Brak przetłoczeń w drzwiach pod uchwytem, utrudniających mycie i dezynfekcję powierzchni myjni. | TAK/Podać |  |
| 13 | Automatyczne przechylenie i opróżnianie naczyń po zamknięciu drzwi komory | TAK |  |
| 14 | Automatyczne dozowanie wykorzystywanych środków zapewniające skuteczne mycie i zapobiegające osadzaniu się kamienia w myjni | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja stojąca. Montaż na posadzce. Wymiary zewnętrzne: - głębokość do 450 mm, - szerokość 550 mm - 610 mm, - wysokość 1600mm +/- 50 mm. | TAK/Podać |  |
| 16 | Łatwy dostęp do stref wymagających konserwacji i serwisowania | TAK |  |
| 17 | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. | TAK |  |
| 18 | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie min. 60 do 6000. | TAK/Podać |  |
| 19 | Minimalnie cztery programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny, intensywny i użytkownika. W celu ułatwienia obsługi wszystkie programy wybierane bezpośrednio z panelu dedykowanymi przyciskami. | TAK/Podać |  |
| 20 | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | TAK |  |
| 21 | System suszenia wsadu strumieniem powietrza wyposażony w kondensator oparów i filtr HEPA klasy H14 | TAK |  |
| 22 | Minimum 1 port USB do komunikacji z PC. | TAK/Podać |  |
| 23 | Możliwość bezprzewodowej kontroli urządzenia i komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą modułu BLUETOOTH. | TAK |  |
| 24 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB | TAK/Podać |  |
| 25 | Odpływ kanalizacyjny DN100 w podłogę bądź ścianę, przyłącza wody ½” wężem elastycznym – do ustalenia na etapie instalacji. | TAK |  |
| 26 | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe – do ustalenia na etapie instalacji. | TAK |  |
| 27 | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | TAK |  |
| 28 | Możliwość archiwizacji procesów mycia – min. 10000 cykli. | TAK/Podać |  |
| 29 | Urządzenie gwarantujące usuwanie sporów Clostridium Difficile. Skuteczność wobec Clostridium Difficale potwierdzona dokumentem wydanym przez niezależne laboratorium badawcze. | TAK |  |
| 30 | Pakiet startowy dostarczany wraz z każdym urządzeniem w postaci 5 basenów z pokrywami i 5 kaczek oraz 5 kanistrów 5 l płynu zmiękczającego | TAK |  |
| 31 | Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji | TAK |  |
| 32 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC potwierdzona certyfikatem CE | TAK |  |
| 33 | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 490 mm, - min. wysokość 590 mm. | TAK/Podać |  |
| 34 | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących wykonanych z tworzywa sztucznego – minimalnie 11 dysz, z czego min. 6 obrotowe. Nie dopuszcza się ramion obrotowych i dysz wysuwanych. | TAK/Podać |  |
| 35 | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | TAK |  |
| 36 | Moc wodnej pompy myjącej w zakresie 0, 7-0, 9 kW i wydajność w zakresie 330-360 l/min. | TAK/Podać |  |
| 37 | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy w zakresie od 3 kW do 3, 3 kW. | TAK/Podać |  |
| 38 | Moc znamionowa maksymalnie 4, 2 kW. | TAK/Podać |  |
| 39 | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale, co najmniej od 1, 0 do 6, 0 bar. | TAK/Podać |  |
| 40 | Pompa dozująca płynny środek odkamieniająco-nabłyszczający. | TAK |  |
| 41 | Możliwość instalacji drugiej pompy dozującej detergent | TAK |  |
| 42 | Możliwość stosowania w myjniach środków (detergent i płyn odkamieniająco-zmiękczający) min. trzech różnych producentów | TAK/Podać |  |
| 43 | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | TAK |  |
| 44 | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 45 | Automatyczne uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | TAK |  |
| 46 | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | TAK/Podać |  |
| 47 | Panel sterujący z przyciskami optyczno-dotykowymi (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych, których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). Możliwość obsługi myjni w rękawiczkach medycznych. | TAK |  |
| 48 | Wielokolorowy wyświetlacz graficzno-tekstowy LCD informujący o: typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. | TAK/Podać |  |
| 49 | Kontrola temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000. | TAK/Podać |  |

Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji, okres nie krótszy niż 36 miesięcy | TAK/Podać |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK, po 3 naprawach /wymianach tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 7 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 11 | Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej. | TAK |  |

Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

Szkolenie

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracownicy Sekcji sprzętu medycznego – min. 2 osoby) w terminie max. do 5 dni roboczych liczonych od dnia przekazania sprzętu do bieżącej eksploatacji. | - TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenia nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczona w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

Normy

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu oraz zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy