Elbląg, 28.10.2021 r.

Oznaczenie sprawy: ZP-73/2021

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy:	postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11.09.2019 r.  Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki  Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż, dostawę, oddanie do bieżącej eksploatacji myjki dezynfektora do naczyń sanitarnych (3 szt.) dla potrzeb Oddziałów WSZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu informuje, że w dniu 25.10. i 27.10.2021 r. wpłynęły od Wykonawców pytania o następującej treści:

- Pytanie 1  dot. tabela Lp. 5

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjki-dezynfektora umożliwiającego mycie i dezynfekcję termiczną w czasie jednego cyklu równocześnie: jednego basenu z pokrywką i jednej kaczki lub trzech kaczek lub miski do mycia chorych lub innych używanych w praktyce szpitalnej naczyń jak np. do dobowej zbiórki moczu itp.

Ad. 1   TAK – zmieniono zapisy.

- Pytanie 2  dot. tabela Lp. 8,  Lp. 9, Lp. 10, Lp. 12, Lp.15

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie „myjki dezynfektora, z drzwiami komory zapewniającymi całkowitą paroszczelność z uszczelką z trwałego tworzywa sztucznego -  silikonu  na korpusie komory otwieranymi ergonomicznym uchwytem niewystającym poza linię obudowy urządzenia manualnie, uchylnie w dół, którego rama, komora oraz inne elementy funkcjonalne (drzwi komory zbiornik wody, wytwornica pary) jak również komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin wytłoczona z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu wykonane są z jednolitej stali nierdzewnej 1.4307 zaliczonej zgodnie z PN EN 10088-1/3.4301 z 06.08.2015 do austenicznych stali kwasoodpornych, o wymiarach  nieznacznie różniących się od wymaganych: głębokość 450mm, szerokość 500mm, oraz wysokości 1730mm.

Ad. 2   Dla tabela lp.8 - Tak – zmieniono zapisy

Dla tabela lp. 9  - oferowany parametr jest zgodny z zapisem SWZ

Dla tabela lp.10 – Tak – zmieniono zapisy

Dla tabela lp.12 – Tak – zmieniono zapisy

Dla tabela lp.15 – Tak – dostosowano zapisy

- Pytanie 3   dot. tabela Lp. 19

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań możliwość wyboru z ponad 50 programów fabrycznych (w tym program do eliminacji spor Clostridium difficile) trzech wybieranych z panelu sterowania optymalnych do wymagań i warunków lokalnych programów: krótkiego standardowego do kaczej, standardowego do basenów oraz intensywnego do silnie zabrudzonych naczyń lub do eliminacji spor w przypadku podejrzenia lub stwierdzonego występowania Clostridium difficile?

Ad. 3    Dopuszczamy nie wymagamy – zmieniono częściowo zapis dla - wymagamy.

- Pytanie 4   dot. tabela Lp. 20 oraz Lp. 21

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjki-dezynfektora wyposażonego w skuteczne, automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu wyłącznie strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin  do kanalizacji tak, aby  naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia.

Ad. 4   	TAK- zmieniono zapis.

- Pytanie 5   dot. tabela Lp. 35

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjki-dezynfektora wyposażonego w nowoczesny system elektronicznego sterowania pracą 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody, nie wymagający stosowania elektrozaworów.

Ad. 5  TAK - dla zmienionego zapisu, pozostałe elementy zawarte w pytaniu - dopuszczamy ale nie wymagamy.

- Pytanie 6   dot. tabela Lp. 36

Dobór pompy wodnej, która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym, często opatentowanym przez poszczególnych producentów. Biorąc pod uwagę wzrastające ceny opłat za wodę i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o mocy zaledwie 550 W jest rozwiązaniem innowacyjnym, ale już sprawdzonym w praktyce szpitalnej, pozwalającym na skuteczne umycie naczyń sanitarnych przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Prosimy o zgodę na możliwość zaoferowania nowoczesnej myjni dezynfektora z ekonomiczną energooszczędną pompa wodną o mocy 550 W i wydajności 90 litrów na minutę.

Ad. 6   Tak – zmieniono zapisy.

- Pytanie 7   dot. tabela Lp. 37 oraz Lp. 38 wobec Lp. 25

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie maksymalnego dopuszczalnego poboru mocy elektrycznej wytwornicy pary oraz maksymalnej mocy znamionowej przy zasilaniu z sieci trójfazowej 400V, 50Hz jak również jednofazowej 250V, 50Hz. Prosimy również o zgodę na możliwość zaoferowania urządzenia o maksymalnej mocy znamionowej 4,6 kW przy zasilaniu 400V, 50Hz.

Ad. 7   Tak – w zakresie zmienionych zapisów.

- Pytanie 8   dot. tabela Lp. 47 oraz Lp. 48

- Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjki-dezynfektora wyposażonego w panel sterujący z ergonomicznym ekranem - wyświetlaczem LCD  w języku polskim z możliwością wyboru programu  tradycyjnymi przyciskami membranowymi.

Ad. 8   Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga – zmieniono zapis.

- Pytanie 9   dot. tabela Lp. 49 wobec Lp. 31

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy  nie nastąpiła pomyłka pisarska: W lp.49  Zamawiający wymaga „Kontroli temperatury za pomocą minimum jednego czujnika temperatury klasy PT 1000 „ a w lp.31 wymaga „Zgodności z Normą EN ISO 15883-1 potwierdzonej certyfikatem zewnętrznej instytucji.

Biorąc pod uwagę zapis w pkt.5.12 Polskiej Normy EN ISO 15883-1 prosimy o doprecyzowanie  czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor dla weryfikowania poprawności wymaganej temperatury  dezynfekcji termicznej  posiadała  dwa   niezależne czujniki temperatury, z  których co najmniej jeden  (zgodnie z pkt. 5.12.6 PN-EN ISO 15883-1) był umieszczony w pozycji dla najniższej temperatury osiąganej dla naczyń umieszczonych w komorze mycia?

- Ad. 9   Zamawiający dopuszcza większą ilość czujników temperatury ale nie wymaga.

- Pytanie 10  dot. pkt. 5 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na jednoczesne mycie 1 kompletnego basenu i 2 kaczek lub 3 kaczek, co jest rozwiązaniem bardziej uniwersalnym niż opisane w OPZ?

Ad. 10   Tak – przy zachowaniu wymaganych pozostałych parametrów zmienionego zapisu.

- Pytanie 11  dot. pkt. 12 Parametry techniczne

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane myjnie były wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia? Drzwi otwierane ręcznie powodują, iż personel w celu załadunku musi odstawić brudne naczynia aby móc otworzyć drzwi komory. Powoduje o ryzyko rozlania nieczystości, a co za tym idzie zmniejsza bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w jednostce.

Ad. 11   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 12  dot. pkt. 14 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w dwie pompy dozujące środki chemiczne (myjący i odkamieniający)? W większości szpitali w Polsce woda jest twarda lub bardzo twarda. Stosowanie pojedynczego środka tzw. myjąco-odkamieniającego o lekkim odczynie kwaśnym wymaga zwiększenia jego dozowania, co wpływa na ekonomikę pracy urządzenia, a dodatkowo powoduje uszkadzanie naczyń wykonanych z tworzyw sztucznych. Zastosowanie dwóch środków (myjącego o odczynie zasadowym oraz odkamieniającego o odczynie kwaśnym) pozwala na długotrwałą i bezawaryjną pracę myjni oraz na osiągnięcie działania sporobójczego przeciwko Clostridium Difficile. Dodatkowo w p. 41 i 42 OPZ Zamawiający wprost pisze o dwóch pompach dozujących środki chemiczne, słusznie przewidując, iż praca przy zastosowaniu jednego środka nie będzie efektywna.

Ad. 12    Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Pytanie 13  dot. pkt. 15 Parametry techniczne

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach 610 x 600 x 1.280 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów OPZ?

Ad. 13   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 14  dot. pkt. 20 Parametry techniczne

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób zaoferowane urządzenie ma dezynfekować wodę używaną do chłodzenia naczyń. Wytwornica pary zazwyczaj dokonuje dezynfekcji termicznej. Woda poddana takiej dezynfekcji ma temperaturę powyżej 80°C i jej użycie do schładzania naczyń wymagałoby długiego czasu oczekiwania aż woda ostygnie, co przekładałoby się na bardzo długie czasy trwania procesu mycia i dezynfekcji.

Ad. 14   Zamawiający zmienił zapis w SWZ i w takiej postaci stawia wymagania.

- Pytanie 15 dot. pkt. 21 Parametry techniczne

Ponieważ norma PN-EN ISO 15883-1 dopuszcza na zasadzie równoważności dwa typu suszenia – konwekcyjny oraz wymuszonym strumieniem powietrza prosimy o dopuszczeni do oceny myjni wyposażonej w suszenie konwekcyjne. Suszenie nawiewowe stosowane jest np. w Niemczech gdzie w użyciu są baseny wykonane ze stali kwasoodpornej , które wymagają schłodzenia. W Polsce używane są naczynia wykonane z tworzyw sztucznych, które bardzo szybko oddają temperaturę do otoczenia, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania tego typu suszenia. Dodatkowo suszenie nawiewowe wymaga stosowania filtrów HEPA, co znacznie podnosi koszty eksploatacji urządzenia.

Ad. 15   Zamawiający zmienił zapis w SWZ i w takiej postaci stawia wymagania.

- Pytanie 16 dot. pkt. 22 Parametry techniczne

- Prosimy o doprecyzowanie w jakim celu myjnie do kaczek i basenów mają komunikować się z komputerem.

- Ad. 16   Zamawiający zmienił zapis w SWZ i w takiej postaci stawia wymagania.

- Pytanie 17  dot. pkt. 22 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w port RS 232 pozwalający na podłączenie drukarki w celu walidacji procesu lub wydruku parametrów procesu mycia i dezynfekcji?

Ad. 17   Zamawiający zmienił zapis w SWZ i w takiej postaci stawia wymagania.

- Pytanie 18 dot. pkt. 23 Parametry techniczne

- Prosimy o doprecyzowanie z jakimi urządzeniami zewnętrznymi i w jakim celu ma się komunikować myjnia do kaczek i basenów.

- Ad. 18   Usunięto zapis z pkt.23 – zmieniono w SWZ.

- Pytanie 19  dot. pkt. 23 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w moduł Blutooth jako nie posiadający żadnego uzasadnienia funkcjonalnego?

Ad. 19   Usunięto zapis z pkt.23 – zmieniono w SWZ.

- Pytanie 20  dot. pkt. 24 Parametry techniczne

Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej dopuszczając myjnie generujące hałas na poziomie aż 54dB? Wzrost poziomu hałasu jest wykładniczy i każde 3dB oznaczają dwa razy głośniejsze urządzenie. Myjnie wiodących producentów generują hałas na poziomie 45-47dB, co oznacza, iż są ok. 4 krotnie cichsze niż urządzenia generujące 54dB.

Ad. 20   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 21  dot. pkt. 28 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na archiwizację do 1.000 cykli historycznych? Brak możliwości powiązania cyklu ze wsadem lub pacjentem powoduje, iż informacje takie mogą być przydatne jedynie do kontroli prawidłowości pracy urządzenia, nie wnoszą zaś żadnych danych statystycznych przydatnych Zamawiającemu.

- Ad. 21  Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 22  dot. pkt. 29 Parametry techniczne

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby skuteczność usuwania sporów bakteryjnych Clostridium Difficile byłą potwierdzona testami wykonanymi w niezależnym, akredytowanym laboratorium. Na rynku są dostępne urządzenia, których producenci deklarują mechaniczne usuwanie sporów lub ich eradykacje w trakcie dezynfekcji termicznej temperaturze 85-90°C, podczas gdy spory giną dopiero powyżej 100°C, co nie jest osiągalne w zwykłej myjni do kaczek i basenów.

- Ad. 22   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 23  dot. pkt. 30 Parametry techniczne

- Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące p. 14 OPZ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem pakietu obejmującego 5 basenów z pokrywami, 5 kaczek, 5 kanistrów płynu myjącego i 5 kanistrów płynu zmiękczającego?

- Ad. 23   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 24  dot. pkt. 33 Parametry techniczne

- Ponieważ w p. 6 OPZ Zamawiający szczegółowo opisał wymiary mytych przedmiotów prosimy o dopuszczenie do oceny myjni pozwalającej na ich swobodne mycie. Wprowadzanie dodatkowych wymagań odnośnie wymiarów mini. komory nie ma wpływu na funkcjonalność myjni, a jedynie wskazuje jednoznacznie na konkretne urządzenia, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

- Ad. 24   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 25  dot. pkt. 35 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie nie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz? Z punktu widzenia Zamawiającego istotnym parametrem jest jak najniższe zużycie wody na cykl, zaś sposób jego osiągnięcia powinien być pozostawiony wytwórcy urządzenia. Opisane rozwiązanie oferuje jedynie firma AT-OS i wprowadzenie takiego wymogu uniemożliwia złożenie oferty na urządzenia innego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

- Ad. 25   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 26  dot. pkt. 36 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę o mocy i wydajności dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Producenci myjni w taki sposób dobierają podzespoły (w tym pompy wody) by uzyskiwać jak najlepsze efekty mycia i dezynfekcji w jak najkrótszym czasie. Wymaganie zastosowania podzespołów o określonych parametrach jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

- Ad. 26   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 27  dot. pkt. 37 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w wytwornicę pary o mocy dostosowanej do konstrukcji urządzenia? Producenci myjni w taki sposób dobierają podzespoły (w tym elementów grzejnych) by uzyskiwać jak najlepsze efekty mycia i dezynfekcji w jak najkrótszym czasie. Wymaganie zastosowania podzespołów o określonych parametrach jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu i eksploatacji urządzeń.

- Ad. 27   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 28  dot. pkt. 38 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy maksymalnej 9kW? Wyższa moc nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie, a pozwala na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.

- Ad. 28   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 29  dot. pkt. 38 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy maksymalnej 6kW? Wyższa moc nie ma wpływu na zużycie energii przez urządzenie, a pozwala na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji.

- Ad. 29   Zamawiający zmienił zapis i podtrzymuje parametry po zmianie zapisu.

- Pytanie 30  dot. pkt. 41 Parametry techniczne

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyposażona w 2 pompy dozujące środki chemiczne. W Pytaniu dotyczącym p. 14 OPZ wyjaśniliśmy dlaczego w Polskich warunkach stosowanie pojedynczej pompy jest nieefektywne.

- Ad. 30   Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Pytanie 31  dot. pkt. 43 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której dozowanie środków chemicznych odbywa się w sposób wolumetryczny? Proponowane rozwiązanie jest tożsame pod względem funkcjonalnym z opisanym w SIWZ, pozwala natomiast na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnych elementów jak przepływomierze.

- Ad. 31   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 32  dot. pkt. 45 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie przeprowadzającej automatycznej dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24h? Myjnia po zakończonym procesie jest pusta i zdezynfekowana. Wsad, który jest w niej umieszczany jest wsadem skontaminowanym, nie ma więc ryzyka, iż pusta myjnia skontaminuje wsad. Dodatkowo urządzenia tego typu pracują w taki sposób, iż nie ma możliwości aby stały bezczynnie przez okres dłuższy niż kilka godzin.

- Ad. 32   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 33  dot. pkt. 47 Parametry techniczne

Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w przyciski membranowe. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w tego typu urządzeniach przez wiodących producentów. Pozwala na łatwą obsługę również w rękawiczkach. Wymaganie zastosowania przycisków dotykowych nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego.

Ad. 33   Tak – zamawiający zmienił zapis.

- Pytanie 34  dot. pkt. 48 Parametry techniczne

- Prosimy o dopuszczenie do oceny myjni wyposażonej w monochromatyczny wyświetlacz LCD prezentujący wymagane informacje. Wymaganie zastosowania wielokolorowego wyświetlacza LCD nie ma żadnego uzasadnienia funkcjonalnego, wskazuje natomiast jednoznacznie na rozwiązania konkretnego producenta.

- Ad. 34   Tak – zamawiający zmienił zapis.

- Pytanie 35  dot. pkt. 49 Parametry techniczne

- Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając zastosowania tylko jednego czujnika temperatury? Większość urządzeń tego typu, oferowanych przez wiodących producentów wyposażona jest w 2 czujniki pozwalające na kontrolę temperatury wewnątrz komory. Myjnie do kaczek i basenów dokonują dezynfekcji termicznej w oparciu o zadane wartości parametru A0 więc dokładne wskazania temperatury są bardzo istotne z punktu widzenia prawidłowości przebiegu procesu dezynfekcji.

- Ad. 35   Zamawiający napisał „za pomocą minimum jednego czujnika” - Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 36  dot. pkt. 5 Gwarancja, serwis

- Ponieważ w pkt. 8 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego prosimy o odstąpienie albo od wymogu p. 5 albo p. 7 jako spełniających to samo zadanie z punktu widzenia Zamawiającego.

- Ad. 36   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 37  dot. pkt. 6 Gwarancja, serwis

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 6 na: W przypadku gdy w okresie gwarancji trzykrotna naprawa tego samego elementu nie przyniosła rezultatu, wymiana elementu/podzespołu na nowy. Wymaganie wymiany całego urządzenia w przypadku awarii jednego elementu stawia Oferenta w dużo gorszej pozycji w stosunku do Zamawiającego.

- Ad. 37   Zamawiający podtrzymuje zapis w SWZ.

- Pytanie 38  dot. zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad. 38  Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

- Pytanie 39  dot. zapisów Umowy

§2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 9 tygodni od podpisania umowy.

Urządzenia medyczne są zamawiane u producenta według konkretnej specyfikacji i nie są dostępne od ręki. Czas produkcji oraz transportu i ewentualnej odprawy celnej nie pozwala na tak szybką realizację dostawy.  W przypadku wyrażenia zgody prosimy o modyfikację zapisów pozwalającą na dostarczenie urządzenia z rokiem produkcji nie starszym niż 2021.

Ad. 39  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 40  dot. zapisów Umowy

§4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Ad. 40   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 41  dot. zapisów Umowy

§4 ust. 4 W przypadku niezaakceptowania zmiany zaproponowanej poniżej prosimy o zmniejszenie kar umownych do wysokości 0,2 % wartości brutto.

Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

Ad. 41   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 42  dot. Załącznika Nr 1 – Gwarancja, serwis

Punkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

Ad. 42   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 43  dot. Załącznika Nr 1 – Gwarancja, serwis

Punkt 6 Prosimy o modyfikację zapisu pozwalającą na wymianę danego podzespołu po trzech naprawach w zamian za wymianę całego urządzenia.

Urządzenia tego typu składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Ad. 43   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 44  dot. Załącznika Nr 1 – Gwarancja, serwis

Punkt 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

Ad. 44   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Pytanie 45  dot. Parametry techniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zamiast parametrów wymaganych w postępowaniu na zaoferowanie urządzenia o poniższych parametrach:

Profesjonalne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenia, dzięki zastosowaniu  wysokociśnieniowego systemu mycia pozwalają na zredukowanie zużycia środków chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie. Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona w bezobsługową, samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Myjnie dostępne w wersjach: wiszącej i wolnostojącej.

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne (S x G x W): 500 x 450 x 1775 mm

- odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym

- zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz

- CW - zimna woda: 3/4”, HW - ciepła woda: 3/4"

- dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000

- system dysz myjących:  7 + 5 obrotowych

- komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316    (wg PN EN 1.4401)

- możliwość jednoczesnego mycia jednego basenu z pokrywą + jedna kaczka lub trzech kaczek

- 3 standardowe programy mycia

- optyczna informacja o usterkach

- uszczelka drzwiowa labiryntowa bezobsługowa

- konstrukcja urządzenia umożliwiająca utrzymanie higieny na najwyższym poziomie?

Ad. 45   Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – zamawiający na podstawie pytań innych oferentów wprowadził szereg zmian.