## Paski
Załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert ostatecznych ZP-87/2021
Arkusz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa i dawka leku | Jednostka miary | Ilość | Cena za 1 j.m. netto | Wartość netto | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa preparatu | Producent | Wielkość opakowania
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I | J | K
1. | Paski do badania poziomu glikemii x 50 sztuk wraz z użyczeniem: - kompatybilnych glukometrów w ilości 80 szt. - płynów kontrolnych w ilości niezbędnej do przeprowadzania bieżącej kontroli dostarczonych urządzeń - 1 raz w m-cu przez okres trwania umowy | op. | 1500
Wartość razem netto:
Kwota podatku VAT:
Wartość razem brutto:
Wymagania dla glukometrów i pasków testowych:
1. | Zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15197:2015 dla zaoferowanych pasków i glukometrów (konieczność załączenia do oferty certyfikatu).
2. | Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE) (konieczność załączenia do oferty certyfikatu).
3. | Krew badana: świeża krew włośniczkowa pobrana z opuszki palca.
4. | Możliwość dokonania pomiaru z alternatywnych miejsc nakłucia.
5. | Wielkość próbki krwi nie większa niż 1 µl.
6. | Jednostka pomiaru: mg/dl.
7. | Zakres oznaczenia wyniku glikemii 20-600 mg/dl.
8. | Glukometr skalibrowany do osocza.
9. | Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów).
10. | Czas pomiaru nie dłuższy niż 7 sekund.
11. | Automatyczny wyrzut paska z glukometru po dokonaniu pomiaru.
12. | Kapilara zasysająca krew umieszczona na szczycie paska testowego. Nie dopuszcza się kapilary umiejscowionej z boku paska.
13. | Enzym wykorzystywany na paskach: oksydaza glukozowa (GOD). Wymagane załączenie listy substancji interferujących.
14. | Ważność testów paskowych po otwarciu pojemnika min. 3 miesiące.
15. | Instrukcja obsługi w języku polskim pasków i glukometrów.
16. | Zamawiający wymaga pasków z polem aplikacji krwi na całej ich szerokości dzięki czemu można nanosić krople krwi nie tylko na wąskiej szczelinie lecz w dowolnym miejscu na końcówce paska testowego.
……………………
data i podpis Wykonawcy