Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 8 szt. materacy grzewczych z pianką p/odleżynową,

jednostką sterującą i stojakiem mobilnym z koszem

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: ………….. (nie starszy niż 2021)

Ilość sztuk: 8

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | System ogrzewania pacjenta na sali operacyjnej, składający się z jednostki sterującej i materaca/koca grzewczego – 8 kpl. | TAK |  |
| - 2 | System działający w technologii włókien węglowych, zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza. | TAK |  |
| - 3 | Jednostka sterująca z możliwością podłączenia i sterowania jednym elementem grzewczym | TAK |  |
| - 4 | Maksymalne wymiary jednostki sterującej: 190x290x90 mm | TAK/Podać |  |
| - 5 | Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, zawieszenia na relingu – postawienia – w komplecie niezbędny osprzęt | TAK/Opisać |  |
| - 6 | Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia | TAK/Opisać |  |
| - 7 | Napięcie wejściowe jednostki sterującej 220-240 VAC / 50 Hz | TAK/Podać |  |
| - 8 | Niskie napięcie wyjściowe jednostki sterującej - napięcie zasilania materaca/koca - max. 24V | TAK/Podać |  |
| - 10 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 30-40˚C ze skokiem co 0,1˚C | TAK/Podać |  |
| - 11 | Ekran ciekłokrystaliczny wyświetlający następujące informacje: - temperatura zaprogramowana, - aktualna temperatura materaca grzewczego, - temperatura ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego, - moc grzania – wskaźnik słupkowy, - nazwa podłączonego elementu grzewczego wyświetlana w języku polskim | TAK/Opisać |  |
| - 12 | Sterowanie urządzeniem za pomocą panelu z przyciskami membranowymi | TAK/Opisać |  |
| - 13 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów – wejście w tryb ustawień uruchamiane jest osobnym przyciskiem i wymaga zatwierdzenia wybranej temperatury ogrzewania | TAK/Opisać |  |
| - 14 | Alarmy: - odchylenia temperatury; - wysokiej temperatury; - rozłączenia elementu grzewczego; - niedogrzania, Alarmy z możliwością wyciszenia. | TAK/Opisać |  |
| - 15 | Alarm zaniku zasilania | TAK/Opisać |  |
| - 16 | Komunikaty alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane w języku polskim | TAK/Opisać |  |
| - 17 | Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania | TAK/Opisać |  |
| - 18 | Kontrola temperatury realizowana za pomocą minimum 10 czujników wbudowanych w materac | TAK/Podać |  |
| - 19 | Wymiary materaca dostosowane do wymiarów stołu operacyjnego: 120x50x3 cm | TAK/Podać |  |
| - 20 | Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK |  |
| - 21 | Materac ogrzewający tylko pacjenta, nie emitujący ciepła do otoczenia. | TAK |  |
| - 22 | Materac przezierny dla promieni RTG. | TAK |  |
| - 23 | Materac posiadający zgrzewane pokrycie poliuretanowe zabezpieczające przed przedostaniem się płynów. | TAK |  |
| - 24 | Materac z wbudowaną przeciwodleżynową pianką lepkosprężystą o właściwościach przeciwodleżynowych | TAK/Opisać |  |
| - 25 | Materac wyposażony w wymienny poliuretanowy pokrowiec zewnętrzny wielokrotnego użytku, przeznaczony do prania w temp. min. 90OC i dezynfekcji powierzchniowej posiadający zintegrowane troki do mocowania do relingów stołu | TAK/Opisać |  |
| - 27 | Wyraźne oznaczenie strony ciepłej materaca w postaci piktogramu oraz oznaczenia kolorem na pokrowcu zewnętrznym | TAK/Opisać |  |
| - 28 | Długość zintegrowanego przewodu materaca: 0,5 ±0,1 m | TAK/Podać |  |
| - 29 | Długość przewodu łączącego materac z jednostką sterującą: 2,5m ±0,1 m | TAK/Podać |  |
| - 30 | Obudowy wtyków połączeniowych wykonane z metalu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem | TAK/Opisać |  |
| - 32 | Zgodność elektromagnetyczna z urządzeniami do monitorowania wg normy EN60601-1-2 lub równoważnej. | TAK/Podać |  |
| - 34 | Deklarowany przez producenta okres użytkowania sprzętu do potwierdzenia zapisami instrukcji obsługi: - minimum 10 lat dla jednostki sterującej - minimum 6 lat dla materaców grzewczych | TAK/Podać |  |
|  | Dedykowany stojak mobilny wyposażony w złącze do bezpiecznego mocowania jednostki sterującej, z możliwością regulacji ustawienia w poziomie i regulacji kąta nachylenia oraz kosz do przechowywania materaca ze stabilną podstawą wyposażoną w cztery koła, w tym minimum 2 z hamulcem. | TAK/Podać |  |
|  | Moc jednostki sterującej zapewniająca szybkie nagrzewanie elementów grzewczych – min. 300W. | TAK/Podać |  |
|  | Szybki czas nagrzewania materaca – max. 15 min. do temperatury 37°C. | TAK/Podać |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 24 miesięcy |  |
| 2. | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | Tak |  |
| 3. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. | Tak/Podać |  |
| 4. | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5. | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6. | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7. | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat dla jednostki sterującej i minimum 6 lat dla materaców grzewczych. | Tak/Podać |  |
| 8. | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 9. | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2. | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3. | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 4. | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2. | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenia nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | Tak |  |
| 3. | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2. | - Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | - TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy