Opis przedmiotu zamówienia

Stół operacyjny przezierny współpracujący z ramieniem C

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………..

Nazwa handlowa sprzętu: ………………………………………….

Producent: …………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….

Rok produkcji: 2022

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół fabrycznie nowy, dopuszcza się stół potestowy, rok produkcji 2022. | TAK |  |
| 2 | Stół do operacji i badań w zakresie chirurgii naczyniowej, endoskopii, angiografii. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L, polskie oznaczenie 00H17N14M2. Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). Ze względu na zapewnienie odpowiednich warunków do dezynfekcji oraz ograniczenie potencjalnych ognisk bakterii nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z tworzywowymi osłonami przy połączeniu blatu stołu z kolumną. | TAK |  |
| 4 | Ergonomiczna podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 5 | Blat stołu jednosegmentowy, wykonany z włókien węglowych, przenikalny dla promieni RTG z możliwością monitorowania ramieniem C całej długości pacjenta. | TAK |  |
| 6 | Blat wykonany z materiału gwarantującego bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,5 mm Al. W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z blatem o większym współczynniku MAE. | TAK |  |
| 7 | Blat stołu odpowiednio wyprofilowany (wklęsły) – w celu bezpiecznego i wygodnego ułożenia pacjenta na blacie. | TAK |  |
| 8 | Blat stołu umożliwiający pozycjonowanie w osiach X, Y i po przekątnych. Pozycjonowanie blatu za pomocą pilota przewodowego oraz ergonomicznego joysticka. | TAK |  |
| 9 | Regulacja pilotem przewodowym następujących funkcji: - wysokość blatu - przechyły wzdłużne blatu - przechyły boczne blatu - poziomowanie blatu - przesuw wzdłużny blatu - przesuw boczny blatu - przesuw blatu po przekątnych | TAK |  |
| 10 | Pełny zakres prześwietlalności blatu w zakresie 3600 na odcinku min. 1500 mm od strony głowy pacjenta. | TAK |  |
| 11 | Możliwość prześwietlenia blatu w płaszczyźnie pionowej na odcinku min. 500 mm od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
| 12 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się procentowa informacja o stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualną wartość regulowanego parametru. | TAK |  |
| 13 | Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz poziomowania blatu „0”. | TAK |  |
| 14 | Przycisk pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych przycisków na pilocie. | TAK |  |
| 15 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
| 16 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu oraz bezkolizyjną współpracę z aparatem RTG typu ramię C. | TAK |  |
| 17 | Stół przejezdny - mobilny z systemem blokowania podstawy. W pozycji zablokowanej stół posadowiony jest na 4 stopkach. | TAK |  |
| 18 | Materac jednoczęściowy, pokryty skajem antystatycznym, odejmowany, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych z tzw. „pamięcią kształtu”. | TAK |  |
| 19 | Długość blatu stołu: 2200 mm ( ± 20 mm) | TAK |  |
| 20 | Szerokość blatu stołu:. 550 mm ( ± 20 mm) | TAK |  |
| 21 | Regulacja wysokości w zakresie (z materacem): od 780 mm ( ± 20 mm) do 1200 mm ( ± 20 mm). | TAK |  |
| 22 | Przechyły boczne: min. po 200 w lewo i prawo | TAK |  |
| 23 | Pozycja Trendelenburga: min. 160 | TAK |  |
| 24 | Pozycja anty-Trendelenburga: min. 250 | TAK |  |
| 25 | Przesuw wzdłużny blatu min. 520 mm | TAK |  |
| 26 | Przesuw boczny blatu min. 250 mm | TAK |  |
| 27 | Bezpieczne obciążenie stołu: min. 220 kg | TAK |  |
| 28 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 48 miesiące. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, lub prowadzonej u Zamawiającego, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK - jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”, są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) i obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego (min. 2 osoby) – w terminie max. 5 dni roboczych od przekazania sprzętu. - Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK / |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Wymagania formalne

| Lp. | Wymagania formalne | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
|  | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się - w przypadku wygrania przetargu - do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy