Opis przedmiotu zamówienia

Diatermia chirurgiczna

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………….

Nazwa handlowa sprzętu: ………………………………………….……………..

Producent: …………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2022

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji – nie starsze niż 2022 rok | TAK |  |
| 2 | Panel sterowania łatwy w czyszczeniu wyposażony w przyciski do regulacji parametrów oraz wyświetlacze informacyjne, bez wystających potencjometrów i innych pokręteł regulacyjnych, | TAK |  |
| 3 | System kontroli ze wskaźnikiem poprawnego przylegania elektrody biernej | TAK |  |
| 4 | Automatyczna kontrola działania urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu | TAK |  |
| 5 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu, zapamiętanie kodów błędu | TAK |  |
| 6 | Pamięć nastaw – min. 9 niezależnych programów pracy z możliwością zapisania pod nazwą procedury | TAK |  |
| 7 | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach mono i bipolarnych z krokiem co 1 W w całym dostępnym zakresie | TAK |  |
| 8 | Maksymalna moc cięcia monopolarnego 300±10 [W] | TAK |  |
| 9 | Minimum dwa rodzaje cięcia monopolarnego | TAK |  |
| 10 | Minimum dwa rodzaje koagulacji monopolarnej | TAK |  |
| 11 | Moc koagulacji monopolarnej do 200±10[W] | TAK |  |
| 12 | Moc koagulacji bipolarnej do 120±10[W] | TAK |  |
| 13 | Koagulacja bipolarna z funkcją automatycznego przerwania pracy po skoagulowaniu tkanki | TAK |  |
| 14 | Gniazda z możliwością bezpośredniego podłączenia przewodów jednobolcowych: monopolarne - min. 1, bipolarne - 1, neutralne – 1. | TAK |  |
| 15 | Gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie kabli jednobolcowych oraz kabli 3–bolcowych. | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia do urządzenia przystawki argonowej oraz ewakuatora dymu z pola operacyjnego | TAK |  |
| 17 | Możliwość integracji z urządzeniem do cięcia tkanek miękkich za pomocą soli fizjologicznej pod ciśnieniem | TAK |  |
| 19 | Wyposażenie: Uchwyt monopolarny z kablem min. 4m – 1 szt. Włącznik nożny podwójny – 1 szt. Elektroda monopolarna nożowa dł. 17-18 mm – 5 szt. Elektroda neutralna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 -24 cm2 o powierzchni 84-85 cm2 – 50 szt. Kabel elektrody neutralnej, dł. min. 4m – 1 szt. Pęseta bipolarna prosta, dł. 185mm, końcówki 1mm – 1 szt. Pęseta bipolarna bagnetowa, dł.200mm, końcówki 1mm – 1 szt. Kabel pęsety bipolarnej, dł. min 4m – 4 szt. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na oferowany aparat liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesiące. |  |
| 2 | Gwarancja na oferowane wyposażenie (tab. A pkt. 19) od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji | Okres nie krótszy niż 12 miesięcy |  |
| 3 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK |  |
| 4 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 6 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 7 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 8 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 7 lat. | TAK |  |
| 9 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta lub prowadzonej u Zamawiającego, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji WSZ - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK - jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego – min. 2 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Wymagania formalne

| Lp. | Wymagania formalne | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 2. | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy