Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet Nr 1)

Morcelator do zabiegów ginekologicznych

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………….

Nazwa handlowa sprzętu: ………………………………………….……………..

Producent: …………………………………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………..

Rok produkcji: 2022

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I Morcelator do zabiegów ginekologicznych – zestaw w składzie: |  |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2022 rok, nie powystawowy. | TAK |  |
| 2 | Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. 5m: - podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim, - czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów, - możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min., - możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obr./min.), średni (300-700 obr./min.), wysoki (500-1000 obr./min.), - możliwość zmiany kierunku obrotów, - klasa bezpieczeństwa II, - wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm, - waga nie większa niż 2,5kg. | TAK |  |
| 3 | Jednostka napędowa w formie pistoletu umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej, kaniuli oraz zaworu uszczelniającego; możliwość umieszczenia dwóch uszczelek w zaworze uszczelniającym; możliwość schowania noża w kaniuli poprzez jej obrót; jednostka napędowa przystosowana do 1000 obrotów noża na minutę, przeznaczona do min. 250 cykli sterylizacji. | TAK |  |
| 4 | Silnik z kablem dł. 3m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250 cykli sterylizacji | TAK |  |
| 5 | Uchwyt/nakładka na silnik morcelatora, dł. 126mm, śr. 27mm, z odpowietrznikami ciepła i dźwignią zwalniającą, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  |
| 6 | Włącznik nożny z kablem 3m, stopień ochrony IPX8: - możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | TAK |  |
| II Wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |
| 1 | Zestaw do morcelacji o śr. 15mm zawierający: - Rurka tnąca do morcelatora, dł. 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji; - Obturator do morcelatora, dł. 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji; - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, dł. 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm, wyposażona w daszek chroniący tkanki przed ostrzem noża, przeznaczona do sterylizacji | TAK |  |
| 2 | Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora (uchwyt z zapadką, tuba, wkład), dł. 495mm, śr. 10mm, przeznaczone do sterylizacji | TAK |  |
| 3 | Spray smarujący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora. | TAK |  |
| 4 | Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji silnika morcelatora. | TAK |  |
| 5 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna, przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji. | TAK |  |
| 6 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją (opakowanie 10 szt.) | TAK |  |
| 7 | Pętle jednorazowego użytku Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją / opakowanie 10 szt./ | TAK |  |
| 8 | Szczotka czyszcząca Ø 3,4,6,9x500mm, /op. 4szt/ | TAK |  |
| 9 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej, wielorazowego użytku, długość. 330-340mm, średnica 5mm z możliwością obrotu o 360°, szczęki Maryland, zagięte, kabel min.4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji. | TAK |  |
| 10 | Sterylny worek do kontrolowanej morcellacji tkanek w systemie zamkniętym fi 160mm, Przezroczysty materiał worka zapewniający dobrą widoczność otaczającej tkanki, oznaczony kolorami - Port środkowy (żółty), lewy port (zielony), prawy port (czerwony), Otwór do pobierania ze sznurkiem blokującym, pojemność 3,5 l. prowadnica fi 11,5mm/34 Charr. Duży samootwierający się otwór odzyskiwania. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na oferowany aparat liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK |  |
| 4 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 5 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 6 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 9 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej u producenta lub prowadzonej u Zamawiającego, trwającej dłużej niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK / podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników CST – min. 2 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej. | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Wymagania formalne

| Lp. | Wymagania formalne | Wartość | Parametry oferowane (podać opis) lub TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 2. | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy