Opis przedmiotu zamówienia

Szafa endoskopowa

Nazwa Wykonawcy: _______________________________

Nazwa handlowa sprzętu: __________________________

Producent: _______________________________________

Kraj pochodzenia: ________________________________

Rok produkcji: 2022

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa do przechowywania min 7 endoskopów | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | TAK |  |
| 3 | Identyfikacja endoskopu poprzez skaner kodów kreskowych lub identyfikacji użytkownika i endoskopu za pomocą czytników RFID i drukarki | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Czas przechowywania regulowany od 1 godz. do 72 godzin, Zamawiający dopuszcza też rozwiązanie - max czas przechowywania 72 godz. lub 168 godz. bez potrzeby regulacji | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Filtr HEPA | TAK |  |
| 6 | Panel kontrolny min 4,3” Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Szafa dwudrzwiowa | TAK |  |
| 8 | Przezierne drzwi | TAK |  |
| 9 | Oświetlenie wewnętrzne komory – lampy LED (ustawienia: automat/manual) | TAK |  |
| 10 | Automatyczne uruchamianie oświetlenia szafy po otwarciu drzwi | TAK |  |
| 11 | Możliwość ograniczenia dostępu do szafy tylko dla osób upoważnionych | TAK |  |
| 12 | Koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 13 | Funkcje bezpieczeństwa: - klucz bezpieczeństwa - blokada drzwi - kontrola blokady przycisków panela lub możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony, autoryzowany personel, zapisany w pamięci urządzenia. | TAK |  |
| 14 | Proces walidacji z drukarką | TAK |  |
| 15 | Minimum 7 filtrów wewnętrznych powietrza 0,2 µm lub System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry w każdym zestawie przyłączeniowym. Zamawiający dopuszcza też rozwiązanie - systemu 4 filtrów centralnych, dwóch dodatkowych osuszaczy i lampy UV i algorytmu suszenia sekwencyjnego | TAK/PODAĆ |  |
| 16 | Wewnętrzny filtr powietrza | TAK |  |
| 17 | Maksymalne zapotrzebowania na powietrze 100l/min lub 60l/min | TAK |  |
| 18 | Łatwy dostęp do urządzeń monitorujących proces suszenia i przechowywania znajdująca się w szafie, bez konieczności otwierania komory i narażania endoskopów na kontaminację | TAK |  |
| 19 | Szafa wyposażona w 4 kółka lub 4 nogi lub podstawa stała | TAK |  |
| 20 | Wymiary: szer. max. 1380 1400mm, głębokość max.520 535mm, wysokość max. 2300 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 21 | Waga max. 250 kg | TAK |  |
| 22 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 23 | Podłączenie do sieci jednofazowej | TAK |  |
| 24 | Szafa wyposażona w 7 kompresorów służących do przedmuchiwania aparatów lub przystosowana do korzystania z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza lub szafa wyposażona w dwa niezależne kompresory obsługujące po jednej komorze szafy w której przechowywane są po 4 endoskopy z możliwością pracy z zewnętrznym źródłem powietrza, w takim systemie kompresory są odłączane automatycznie | TAK/PODAĆ |  |
| 25 | Szafa obsługuje urządzenia firmy Olympus, wymagane przyłącza dla aparatów : TJF-145 szt.2, CF-H180AL szt.1, GF-UCT180 szt.2, GF-190 HDTV szt.1, GIF-H185 HDTV szt.1 | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 24 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | - TAK |  |

Dostawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy