Opis przedmiotu zamówienia

Laser mikropulsowy z sondami do leczenia jaskry

Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________

Nazwa handlowa sprzętu: __________________________________________________

Producent: _______________________________________________________________

Kraj pochodzenia: _________________________________________________________

Rok produkcji: co najmniej 2023

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | TAK |  |
| 2 | Laser do leczenia jaskry wyposażony w technologię dzielenia fali ciągłej lasera na mikro pulsy aplikujące 31,3% wiązki cigłej | TAK |  |
| 3 | Długość fali lasera 810 nm | TAK |  |
| 4 | Moc impulsów regulowana w zakresie 50 - 3000 mW | TAK |  |
| 5 | Laser kompatybilny z sondą do leczenia wiązką przerywaną/ pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej | TAK |  |
| 6 | Laser kompatybilny z sondą wyposażoną w iluminację/ podświetlenie. | TAK |  |
| 7 | Chłodzenie powietrzem | TAK |  |
| 8 | Napięcie zasilania 100-240 V prądu przemiennego 50/60 Hz <0,8 A. | TAK |  |
| 9 | Waga lasera max. 5 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Czas trwania ekspozycji CW Pulsy: 10 ms - 9000 ms w krokach 606 oraz impuls ciągły do 60 sekund Czas trwania Micropulsy: 1,0-10,0ms w 90 krokach | TAK |  |
| 11 | Dodatkowy dedykowany port światła białego dla sondy G | TAK |  |
| 12 | Wiązka pulsacyjna 0,05-1,0 ms w 19 krokach | TAK |  |
| 13 | Interwał 1,0-10,0ms w 90 krokach | TAK |  |
| 14 | Cykl pracy wiązką przerywaną - płynna regulacja w zakresie od 0,5% - 50% oraz wstępnie ustawione 5%, 10% i 15% cykli roboczych | TAK |  |
| 15 | Celujący laser diodowy – nominalny 635nm, intensywność regulowana przez użytkownika; współosiowy z wiązką terapeutyczną | TAK |  |
| 16 | Sonda do lasera jaskrowego wiązką mikropulsową: - do leczenia wiązką przerywaną/pulsacyjną o wartości 31,3% wiązki ciągłej - długość fali 810 nm - jednorazowa i sterylna - światłowód obudowany umożliwiający płynny ruch po gałce ocznej - oznaczenie orientacyjne względem rąbka rogówki na końcówce sondy - kanał dla żelu wiskoelastycznego - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej - kompatybilne z laserem oferowanym przez Wykonawcę | TAK |  |
| 17 | Sonda do lasera jaskrowego wiązką ciągłą z transilluminacją: - do leczenia wiązką ciągłą - długość fali 810 nm - wyposażona w podświetlenie światłem białym, illuminację służącą do lokalizacji ciała rzęskowego - końcówka profilowana do budowy gałki ocznej - jednorazowa i sterylna - posiadająca dwa konektory, jeden dla źródła lasera 810nm i drugi dla światła białego transilluminacji - kompatybilne z laserem oferowanym przez Wykonawcę |  |  |
| 18 | W dniu realizacji dostawy lasera, Wykonawca dostarczy: - 12 szt. sond do lasera jaskrowego wiązką mikropulsową, - 6 szt. sond do lasera jaskrowego wiązką ciągłą z transilluminacją. |  |  |
| 19 | Kolejne 30 szt. sond będzie do swobodnego wyboru rodzaju pomiędzy sondą do lasera jaskrowego wiązką mikropulsową a sondą do lasera jaskrowego wiązką ciągłą z transilluminacją -w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. |  |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt, liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji, okres nie krótszy niż 24 miesiące. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego – min. 2 osoby) w terminie max. do 5 dni roboczych od przekazania sprzętu do eksploatacji. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (Dz.U. UE C z dnia 13.05.2011 r. – 2011/C 143/02), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) - jeśli dotyczy. | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania niniejszego przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy