Opis przedmiotu zamówienia  -  Pakiet I

Laser CO2 dla Przyszpitalnej Poradni Dermatologicznej

Nazwa Wykonawcy: _______________________________________________________

Nazwa handlowa sprzętu: __________________________________________________

Producent: _______________________________________________________________

Kraj pochodzenia: _________________________________________________________

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laser CO2 | TAK |  |
| 2 | Typ lasera – CO2 szklana tuba laserowa | TAK |  |
| 3 | Moc maksymalna - 40W | TAK |  |
| 4 | Rękojeści/Głowice CO2 Chirurgiczne (50 mm, 100 mm) | TAK |  |
| 5 | Zasilanie 220-230VAC, 50/60HZ 600VA | TAK |  |
| 6 | Wymiary – 380 (+/- 20)mm x 395(+/-20)mm x 1785(+/-20)mm | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Tryb Chirurgiczny CW – praca w trybie ciągłym, Moc: 1-40W | TAK |  |
| 8 | Impuls pojedynczy - Moc: 1 ~ 40W, Czasy impulsów:100 ~1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Praca impulsowa Moc: 1 ~ 40W, czasy impulsów:100 ~ 1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W, czasy przerw: 100 ~ 1000ms@1 ~ 9W, 50 ~ 1000ms@10 ~ 40W | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | UltraPulse – energia: 1-150mJ, czas trwania: 150-5000us, częstotliwość 1-1000Hz | TAK |  |
| 11 | Interfejs w języku polskim (dopuszczalny język angielski) | TAK/PODAĆ |  |
| 12 | Waga 37kg (+/- 5kg) | TAK/PODAĆ |  |
| 13 | Ramię 7-mio przegubowe bez przeciwwagi | TAK |  |
| 14 | Korpus urządzenia na kołach jezdnych z blokadą | TAK/PODAĆ |  |
| 15 | Przełącznik nożny | TAK |  |
| 16 | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
| 17 | Licznik całkowitej wypromieniowanej energii podczas zabiegu | TAK |  |
| 18 | Możliwość zapisania do min. 6 indywidualnych protokołów zabiegowych | TAK/PODAĆ |  |
| 19 | Sprzęt nowy, nieużywany, rok produkcji 2023 | TAK/PODAĆ |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 24 miesiące. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin od zgłoszenia, w dni robocze. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu, przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK (jeśli dotyczy) |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy). | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego – min. 2 osoby) w terminie max. do 5 dni roboczych od przekazania sprzętu do eksploatacji. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej. | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dot. wyrobów medycznych (Dz.U. UE C z dnia 13.05.2011 r. - 2011/C 143/02), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) - jeśli dotyczy. | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy