Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek do pomiarów

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………….

Nazwa handlowa sprzętu:  ………………………………………

Producent:  ……………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………….

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne aparatu do pomiaru czasu krzepnięcia krwi (1 sztuka) |  |  |
| 1 | Nazwa i typ aparatu | PODAĆ |  |
| 2 | Rok produkcji: 2023, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 4 | Jedna komora pomiarowa | TAK |  |
| 5 | Aparat kompatybilny z plastikową probówką zawierającą 3 aktywatory | TAK |  |
| 6 | Wymagana ilość krwi do badania 0,5 ml | TAK |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe 230V | TAK |  |
| 8 | Zakres pomiarowy min. 0-1500 sek. | TAK |  |
| 9 | Ekran do prezentacji pomiarów: 8cm x 2,54 cm, tak by wynik pomiaru był bardzo dobrze widoczny dla personelu | TAK |  |
| 10 | Wymiary aparatu: nie większy niż 20cm x 15cm x 20cm | TAK |  |
| 11 | Waga aparatu nie większa niż 2,5kg | TAK |  |
| 12 | Temperatura inkubacji probówki: 36,5o- 37,5o C | TAK |  |
| II | Parametry probówki (100 sztuk) |  |  |
| 1 | Nazwa i typ probówki | TAK |  |
| 2 | Plastikowa probówka zawierająca 3 aktywatory (celit, kaolin, kryształki szkła) | TAK |  |
| 3 | Wymagana ilość krwi do badania 0,5 ml | TAK |  |
| 4 | Probówka kompatybilna z oferowanym aparatem do pomiaru czasu krzepnięcia | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Tak (jeśli dotyczy) |  |

C.  Szkolenia

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników Sekcji sprzętu medycznego – min. - 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy