Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej 74.Pu.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Lodówka do przechowywania odciągniętego mleka w warunkach chłodniczych,

zapewniających całodzienną kontrolę temperatury

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność nie mniejsza niż 66 litrów ± 5% | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Rozmiar urządzenia nie większy niż 730 x 450 x 500 mm (wys. x szer. x gł.) ± 5% | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Waga urządzenie nie większa niż 35 kg ± 5% | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Posiada co najmniej trzy regulowane półki | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Zakres temperatury nie gorszy niż od +0°C do +5°C ± 5% | TAK |  |
| 6 | Posiada drzwi pełne, bez przeszklenia | TAK |  |
| 7 | Wyposażona w system lub systemy monitorowania warunków środowiskowych pracy urządzenia, w tym pomiar temperatury, sygnalizacja otwartych drzwiach, zaniku zasilania i powrocie zasilania, spełniająca poniższe wymagania: | TAK |  |
|  | - Do zastosowań w urządzeniach chłodniczych | TAK |  |
|  | - Posiada bateryjne podtrzymanie alarmu | TAK |  |
|  | - Posiada wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów bez konieczności dostępu do aplikacji/systemu | TAK |  |
|  | - Możliwość przesyłu danych poprzez sieć WiFi (bezpośrednio do aplikacji/systemu monitorującego) oraz USB (poprzez możliwość podłączenia kablem USB do komputera - eksport do pliku) | TAK |  |
|  | - Wbudowana pamięć przechowująca wykonane pomiary w okresie minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | - Zakres pomiarowy temperatur: od co najmniej -5°C do nie mniej niż 10°C | TAK |  |
|  | - Urządzenie jest nowe, przygotowane do pracy. Wykonawca przekaże wraz z dostawą świadectwo wzorcowania wykonane przez Certyfikowane Laboratorium Wzorcowania | TAK |  |
|  | - Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy na dostarczane urządzenie licencję do wykorzystywanego obecnie przez Zamawiającego systemu Lab-EL LBX 2023 Standard 4.6 | TAK |  |
|  | - W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca wykona dwa wzorcowania (3 punkty wzorcowania dla urządzenia: -5°C, 0°C, +5°C), które będą wykonane przez Certyfikowane Laboratorium Wzorcowania, w odstępach nie krótszych niż 10 miesięcy. Termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym. Na czas wzorcowania zostanie dostarczone zastępcze urządzenie do monitorowania warunków środowiskowych. | TAK |  |
| 11 | Posiada system automatycznego rozmrażania | TAK |  |
| 15 | Urządzenie posiada chłodzenie wspomagane wentylatorem | TAK |  |
| 16 | Posiada czynnik chłodniczy, który jest przyjazny dla środowiska | TAK |  |
| 17 | Posiada zamek zamykany na klucz | TAK |  |
| 18 | Posiada wewnętrzne oświetlenie | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt oraz oprogramowanie liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 24 miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 2 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Na swój koszt Wykonawca przeprowadzi szkolenie. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny( jeśli dotyczy) | TAK |  |

Wykonawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy