Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej 74.Pu.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Laktator elektryczny przeznaczony do użytku szpitalnego

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2023

Ilość sztuk: 10

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laktator odciągacz szpitalny, dwufazowy, dostosowany do pracy na oddziałach szpitalnych na wózku jezdnym. szt. 10 | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230-240V, 50/60 Hz. | TAK |  |
| 3 | Program odciągania pokarmu, zapisane na elektronicznym nośniku. | TAK |  |
| 4 | Minimum dwa programy pracy: Program — przeznaczony do stymulacji laktacji (dla matek wcześniaków, matek z opóźnioną laktacją, matek po szczególnie trudnych porodach) Program — dla matek dzieci donoszonych, do podtrzymania laktacji na odpowiednim poziomie | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Rytm pracy laktatora naśladujący rytm ssania niemowlęcia | TAK |  |
| 6 | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |
| 7 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | TAK |  |
| 8 | Bardzo cicha praca | TAK |  |
| 9 | Waga modułu sterującego do max 3 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 10 | Wózek jezdny z blokadą kół z uchwytem na butelki oraz miejscem na przewód zasilający do każdego laktatora | TAK |  |
| 11 | Trwała obudowa zapewniająca utrzymanie urządzenia w czystości | TAK |  |
| 12 | Statyw na butelki | TAK |  |
| 13 | Konstrukcja urządzenia zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu | TAK |  |
| 14 | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu, (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Potwierdzenie spełnienia | Opis parametrów zaoferowanych przez wykonawcę TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny( jeśli dotyczy) | - TAK |  |

Wykonawca sprzętu oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy