Elbląg dnia 18.10.2023 r.

Oznaczenie sprawy: 90.Pu.2023

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania, prowadzonego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contario ustawy z dnia 11.09.2013 r. Prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na sprzedaż i dostawę rękawiczek na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w 2 pakietach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że do dnia 17.10.2023r. od Wykonawców wpłynęły pytania o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik 2, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na mankiecie 0,20 +/-0,02 mm spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 1 Tak, Zamawiający dopuści ww. rękawice.

Pytanie nr 2

Dotyczy Załącznik 2, poz.2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,19 +/-0,02 mm, na dłoni 0,18 +/- 0,02 mm, na makniecie 0,15 +/-0,02 mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad. 2 Tak, Zamawiający dopuści ww. rękawice.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 1 (załącznik nr 1)

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawiczek za opakowanie a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuści ww. rękawice.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr 2 (załącznik nr 2) pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o następujących parametrach: rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, kolor naturalnego lateksu, mankiet rolowany, mikroteksturowane na całej powierzchni zewnętrznej, długość minimalna rękawicy 278mm, grubości na palcu 0,22±0,02mm, dłoni 0,19±0,01mm, mankiecie 0,17±0,01mm. Polimerowane i chlorowane obustronnie. Kształt rękawicy anatomiczny. Średnia siła zrywu przed starzeniem 19N, po starzeniu 16N. Poziom białek lateksowych: max 33μg/g- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej, AQL: 0,65- potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 i EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 374-1,2,3. Rękawice pakowane podwójnie, opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiary: 6.0-9.0  ?

Ad. 4 Tak, Zamawiający dopuści ww. rękawice.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenoweo następujących parametrach: rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III (Typ A). Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6,5-9,0 ?

Ad. 5 Tak, Zamawiający dopuści ww. rękawice.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakiet nr 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za pełne opakowanie handlowe a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Alternatywnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc

Ad. 6 Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do czterech miejsc po przecinku przy jednoczesnym podaniu wartości z dokładnością do dwóch miejsc

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic w kolorze naturalnym, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się. Grubości: palec 0.25 ± 0.03 mm, dłoń 0.21 ± 0.02 mm, mankiet 0.17 ± 0.02 mm. Rękawice zgodne z normą EN ISO 21420. Pozostałe parametry zgodne.

Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakiet nr 2 poz. 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej gładkiej z wykończeniem z mikroteksturą, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem i silikonowana. Długość rękawicy min. 295 mm. Pozostałe parametry zgodne.

Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

mgr Elżbieta Gelert

Dyrektor Naczelny