Opis przedmiotu zamówienia

Kolumna anestezjologiczna

Nazwa wykonawcy

Nazwa handlowa sprzętu

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2024

Ilość sztuk: 1

- Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany |  | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zawieszenie sufitowe | 1 kpl. | TAK |  |
|  | Obudowa sufitowa okrągła | 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe 600mm + 600mm wyposażone w hamulce elektropneumatyczne | 1 kpl. | TAK |  |
|  | (2 przeguby) i cierny (ramię / konsola kolumny) | 1 kpl. | TAK |  |
|  | Głowica pionowa prostokątna wysokość 600 mm szerokość 300mm gr ok 220mm | 1 szt. | TAK |  |
|  | Punkt poboru gazu O2 system AGA | 2 szt. | TAK |  |
|  | Punkt poboru gazu N2O | 1 szt. | TAK |  |
|  | Punkt poboru gazu AIR | 2 szt. | TAK |  |
|  | Punkt poboru gazu VAC | 3 szt. | TAK |  |
|  | Odciąg gazów anestetycznych | 1 szt. | TAK |  |
|  | Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, wskaźnikiem zasilania LED, białe | 4 szt. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Gniazdo elektryczne 230V z bolcem, wskaźnikiem zasilania LED, czerwone | 4 szt. | TAK |  |
|  | Gniazdo wyrównania potencjału | 8 szt. | TAK |  |
|  | Przygotowanie pod gniazdo teletechniczne | 1 szt. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Półka 450x500 wyposażona w szyny boczne | 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt do pozycjonowania kolumny i zwalniania hamulców | 1 szt. | TAK |  |
|  | Kolorystyka akcentów wg palety RAL |  | TAK |  |
|  | Kolorystyka ścian i frontu szuflady wg palety RAL |  | TAK |  |
|  | Półka 450x500 wyposażona w szyny boczne | 1 szt. | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesiące. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | Tak |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych niezastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg. | TAK |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Wymagania formalne

| Lp. | Wymagania formalne | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne, Oznakowanie CE zgodnie z MDD93/42/EEC lub równoważne- Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK/podać |  |
| 2 | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważny | TAK/podać |  |

F. Wymagania formalne

|  | Wymagania formalne | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deklaracja zgodności UE lub równoważny. | TAK/podać |  |
| 2 | Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (jeśli dotyczy) | TAK/podać |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy