Opis przedmiotu zamówienia

Analizator składu ciała z oprogramowaniem

Wieloczęstotliwościowy analizator składu ciała urządzenie mierzące i monitorujące stan zdrowia pacjentów.

Pomiar wykonywany musi być przy wykorzystaniu przepływ prądu o różnych częstotliwościach dla otrzymania parametrów takich jak woda wewnątrzkomórkowa i woda zewnątrzkomórkowa oraz kąt fazowy. Prąd przepływać musi na trzech częstotliwościach: 5kHz/50kHz/250kHz co maksymalizuje dokładność pomiarów. Analizator składu ciała musi być przeznaczony do użytku profesjonalnego, w specjalistycznych centrach zdrowia, szpitalach i placówkach medycznych.

Analizator posiadać musi certyfikat medyczny MDD CLASS II oraz NAVI. Analizator musi posiadać atesty pozwalające na jego stosowanie do użytku medycznego, spełniać normy NAVI i CLASS III dla wag używanych do pomiarów medycznych.

Analizator musi posiadać certyfikat unijny CE0122.

W zakresie dotyczącym urządzeń medycznych spełnia wymagania dyrektywy (Medical Device Directive) MDD 93/42/EEC.

Zintegrowane 8 elektrod musi pozwalać na wykonanie analizy z odczytem segmentowym –podział zawartości tkanki tłuszczowej oraz masy mięśniowej na lewą i prawą rękę, lewą i prawą nogę oraz korpus, a także między innymi wskaźnik umięśnienia nóg, wskaźnik segmentowy dla tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej.

Ładowanie danych, archiwizowanie, przesyłanie i drukowanie odbywać się musi za pomocą dodatkowego komputera z systemem operacyjnym Windows.

Analizator ma posiadać podwójny ekran LCD.

Dodatkowe oprogramowanie pomiarowe dedykowane do tego typu analizatora i pozwalać na wybór jednej z 14 wersji językowych (w tym polskiej)

Analizator musi zapewniać odczyt parametrów dla całego ciała:

Masa ciała w kg

Indeks masy ciała BMI

Masa tkanki tłuszczowej w kg

Masa tkanki tłuszczowej w %

Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej

Masa tkanki mięśniowej w kg

Całkowita zawartość wody w organizmie% (TBW %)

Całkowita zawartość wody TBW w kg

Masa wody wewnątrzkomórkowej (ICW)

Masa wody zewnątrzkomórkowej (ECW)

Masa tkanki beztłuszczowej kg

Wiek metaboliczny

PPM podstawowa przemiana materii BMR

Zmineralizowana masa kości

Masa protein

Kąt fazowy

Wskaźnik budowy Ciała typu Physique Rating

Parametry pomiaru segmentowego:

Masa mięśni w segmentach

Masa tkanki beztłuszczowej w segmentach

Masa tkanki tłuszczowej w segmentach

Ocena masy mięśni nóg

Segmentowa Impedancja

Segmentowa równowaga masy mięsni

Segmentowy kąt fazowy

Wskaźnik Masy Mięśni w segmentach

Wskaźnik rozłożenia tkanki tłuszczowej

Specyfikacja techniczna

Maksymalne obciążenie                             max 270 kg

Wiek badanej osoby                                   5-99 lat

Dokładność pomiaru                                 100 gram

Metoda pomiaru                                          Oktopolarna (8 elektrod)

Rozmiary platformy                                360 mm x 360 mm (+/- 5%)

Wysokość urządzenia                                  1165 mm (+/- 5%)

Masa urządzenia                                         max 15,5kg

Wyświetlacz                                                min 10”

Tryb sportowiec                                          TAK

Przywołanie ostatniego pomiaru                Historia pomiarów w programie

Ilość profili                                                 Nieograniczona ilość

Technologia BIA                         Wieloczęstotliwościowa-5kHz/50kHz/250kHz

Zasilanie                                                       Zasilacz 100 – 240V

Dokładność:

Dokładność pomiaru masy ciała : 100g

Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: 0,1%

Funkcje:

Funkcja typu standard i Athlete (sportowiec)

Interfejs:

Łącze typu USB B (dla urządzeń)

Łącze typu USB typu mini-B (dla drukarki Pict Bridge)

Łącze RS232

Certyfikaty:

CE ISO 9001, NAVI klasa III, zatwierdzone do użytku medycznego  MDD, CE

Oświadczam, że oferowany analizator spełnia wszystkie w/w parametry i wymogi.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy