Opis przedmiotu zamówienia

AUTOREFRAKTOKERATOMETR

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………

Nazwa handlowa sprzętu: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: …………………………………………………………………

Rok produkcji: 2024

Ilość sztuk: 1

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres pomiarowy sfery: -30 D do +25 D | TAK/PODAĆ |  |
| 2 | Dokładność pomiarowa sfery: 0,01D; 0,12D; 0,25D | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Cylinder: od 0D do 12D | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Oś: od 0° do 180° | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Rozstaw źrenic: 30 mm do 85 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Minimalna średnica źrenicy: 2,0 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie i wszczepionych soczewkach IOL | TAK |  |
| 8 | Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD) – uśrednienie dla obszaru 3,5mm i 6 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 9 | Keratometria | TAK |  |
| 10 | Promień krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 11 | Moc refrakcyjna min. 25,96D do 67,50D | TAK/PODAĆ |  |
| 12 | Oś: od 0° do 180° | TAK/PODAĆ |  |
| 13 | Astygmatyzm rogówki: 0D do 12D | TAK/PODAĆ |  |
| 13 | Pozostałe | TAK |  |
| 14 | Drukarka termiczna z automatycznym odcinaniem papieru | TAK |  |
| 15 | Kolorowy, uchylny monitor LCD 6,5 cala | TAK/PODAĆ |  |
| 16 | Auto-naprowadzanie głowicy pomiarowej 3D z funkcją autostartu pomiaru. Możliwość pracy w trybie manualnym | TAK |  |
| 17 | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki | TAK |  |
| 18 | Funkcja retroiluminacji do oceny przejrzystości układu optycznego oka, ocena zmętnienia soczewki śródgałkowej | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. | TAK jeśli dotyczy |  |

- Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis”. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego – min. 2 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. (jeśli dotyczy) | TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (D.U. Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r.), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny (jeśli dotyczy) | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się, w przypadku wybrania jego oferty, do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu w siedzibie Zamawiającego, będzie gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy