Opis przedmiotu zamówienia

Kardiomonitory (8 sztuk) + Stacja Centralnego Monitorowania

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2024

Ilość sztuk: 8 szt. kardiomonitorów + 1 szt. stacja centralnego monitorowania

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor pacjenta stacjonarno-przenośny. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 240 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2, temp. (minimum dwa tory pomiarowe), RR, PR. Możliwość rozbudowy o dodatkowy wewnętrzny akumulator pozwalający na pracę urządzenia przez minimum 8 godzin. | Tak |  |
|  | Monitor o przekątnej ekranu dotykowego minimum 10” (+/_ 5”) | Tak |  |
|  | Obsługa monitora wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduły pomiarowe przenoszone pomiędzy kardiomonitorami min. o: - CO2 w strumieniu bocznym (w minimum technologiach dwóch producentów), - CO2 w strumieniu głównym (w minimum technologiach dwóch producentów), - SpO2 w technologii Nellcor, Masimo, - modułu pomiaru temp., - moduł pomiaru IBP (minimum dwa tory pomiarowe), - pomiaru NIBP w technologii Sun Tech. | Tak podać |  |
|  | Stopień ochrony minimum IP44. | Tak |  |
|  | Akcesoria oferowanego monitora w zakresie pomiarów EKG, NIBP, SpO2 oraz temperatury w zestawie. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. | Tak |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami. | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). | Tak |  |
|  | Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 2 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak |  |
|  | Przynajmniej 160-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością min. 1 minuty | Tak podać |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym – pamięć co najmniej 70 godzin | Tak podać |  |
|  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) – minimum 3000 zdarzeń | Tak podać |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską przewodowo lub bezprzewodowo | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 5 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Tak |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-350/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń jednocześnie przy wykorzystaniu kabla 5-odprowadzeniowego. W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Tak podać |  |
|  | Możliwość monitorowania EKG za pomocą kabla 6-odprowadzeniowego. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie minimum 27 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 2 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci graficznej. | Tak Podać formę prezentacji. |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia odcinka ST w formie wykresów kołowych. | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. min. 4 wzorów | Tak wyspecyfikować. |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 150 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-250 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z każdym monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od minimum 40 do 240 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. W zestawie sonda temperaturowa powierzchniowa. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Wyposażenie oferowanego monitora w funkcje: EWS, GCS. | Tak |  |
|  | Możliwość zawieszenia kardiomonitora na ramie łóżka. | Tak |  |
|  | Masa kardiomonitora poniżej 1,2 kg | Tak podać |  |
|  | Minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x720 pikseli. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w dedykowany wózek jezdny z mocowaniem monitora do wózka jezdnego | Tak |  |
|  | Dostępna funkcja podłączenia ekranu kopiującego | Tak |  |
|  | Dostępna funkcja równoczesnego podłączenia skanera kodów i klawiatury zewnętrznej za pomocą 2 portów USB | Tak |  |
|  | Dostępna funkcja podłączenia kardiomonitora do centralnej stacji monitorującej | Tak |  |
|  | Dostępne złącze analogowe | Tak podać |  |
|  | Wyświetlanie minimum 5 krzywych jednocześnie | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2 – minimum dwa tory pomiarowe. | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie minimum 1 – 100% | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru w zakresie 70 – 100 % lepsza niż 3 % | Tak |  |
|  | Pomiar pulsu w zakresie minimum 25 – 240 bpm. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru pulsu +/-3 bpm. | Tak |  |
|  | Pomiar indeksu perfuzji PI w zakresie 0.05% do 20% | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru minimum 0,01 %. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru minimum PI +/_ 0,1 %. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania czujników Nellcor / Masimo | Tak podać |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej z czujnika SpO2. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru czynności oddechowej na podstawie pomiaru SpO2 minimum w zakresie 0-90 rpm. | Tak |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii Masimo, możliwość rozbudowy o funkcjonalność Masimo Rainbow SET., minimum jeden tor pomiarowy. | Tak |  |
|  | Pomiar EKG przy pomocy 3, 5, 6-odprowadzeniowego kabla. Automatyczne rozpoznawanie ilości odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla. | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrody dla każdej elektrody | Tak |  |
|  | Do wyboru 4 różne ustawienia filtracji sygnału EKG (ST, Monitorowanie, Operacja, Diagnoza). | Tak |  |
|  | Czas powrotu linii bazowej po defibrylacji max 10 s. | Tak |  |
|  | Pomiar ST w zakresie -2,0 mV do 2,0 mV. | Tak |  |
|  | Czas odświeżania ST | Tak podać |  |
|  | Pomiar QT, QTc w sposób ciągły. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 12-odprowadzeniowy pomiar EKG. | Tak |  |
|  | Pomiar częstości HR w zakresie 10 – 350 / min. | Tak |  |
|  | Czułość pomiarów HR równa lub lepsza od 0,2 mVp-p. | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości oddechów 0-150 /min. | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru oddechów +/- 2 rpm. | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu regulowany w zakresie 10 s do 60 s. | Tak |  |
|  | Pamięć minimum 2400 grup pomiarów NIBP. | Tak |  |
|  | Zapis krzywych dynamicznych z minimum 72 godzin. | Tak |  |
|  | Wskaźnik zasilania sieciowego i stanu akumulatora widzialny na przednim panelu monitora. | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów i powiązanych krzywych- minimum 3000 zdarzeń wraz z zapisem odcinków krzywej dynamicznej związanej z zaistniałym alarmem. | Tak |  |
|  | Pamięć minimum 3000 zdarzeń arytmii wraz z zapisem odcinka krzywej dynamicznej. | Tak |  |
|  | Zapis trendów – minimum 1800 godzin, minimalna rozdzielczość zapisu 5 s. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie minimum ekranu dużych cyfr, ekranu trendów dynamicznych, ekranu EKG, ekranu OxyCRG, ekranu EWS, ekranu PAWP, dedykowanego ekranu SpO2 dla pacjentów neonatalnych. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu, zapisania ich w pamięci kardiomonitora i ustawienia jako domyślnych. | Tak |  |
|  | Odporność na upadki – podać wartości i normy wg, których dokonano certyfikacji. | Tak/ podać wartości i normy, wg których dokonano certyfikacji. |  |
|  | Monitor wyposażony standardowo w następujące aplikacje kliniczne: EWS, GCS, tryb intubacji, tryb resyscutacji, Sewpsis Protocol, protokół badania przesiewowego CCHD. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń lekowych, hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak |  |
|  | Centralna stacja monitorująca wyposażona w system operacyjny nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Oprogramowanie centrali w języku polskim. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i podglądu minimum 8 kardiomonitorów. | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu systemu: drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu pozwalająca na wydruk w formacie A4, zasilacz awaryjny typu UPS oraz niezbędny osprzęt do prawidłowego funkcjonowania systemu centralnego monitoringu pacjenta. | Tak |  |
|  | Centralny system monitorowania przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące do minimum 32 stanowisk bez konieczności wykupywania np. dodatkowej licencji | Tak |  |
|  | Rozbudowa systemu bez wymaganych dodatkowych kosztów ewentualnej licencji. | Tak |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowych ekranach typu LCD TFT, o przekątnej 27” i rozdzielczości Full HD, wyświetlana jest na dwóch monitorach. | Tak |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania do 12 krzywych w sektorze pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany przez Użytkownika zmiany wielkości sektorów w celu zwiększenia prezentacji danych. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania raportów w tym min. raport z podsumowaniem danych pacjenta, zbiorcze zestawienie alarmów, raport 12-odprowadzeniowego EKG, raport z trendów, raport z odcinkami ST, raport obliczeń klinicznych. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania z poziomu centrali minimum następujących trybów: tryb prywatny, tryb nocny, tryb czuwania. | Tak |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych stanowisk, z identyfikacją alarmującego stanowiska. | Tak |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. Możliwość ustawiania np. progów alarmowych dla wszystkich stanowisk. Możliwość indywidualnej konfiguracji ekranu każdego monitora. | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. Pełen wgląd w ustawienia każdego kardiomonitora włącznie z funkcją zdalnego konfigurowania wyświetlanych krzywych i wartości numerycznych oraz ich lokalizacją na ekranie kardiomonitora. | Tak |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym np. zapis 12 odprowadzeń EKG) z minimum 240 godzin, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | Tak |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). | Tak |  |
|  | Zapis danych pacjenta, alarmów i zdarzeń dotyczących minimum 500 monitorowanych pacjentów. Możliwość eksportu danych np. przy wykorzystaniu pamięci USB poprzez port USB, możliwość eksportu wszystkich danych monitorowanych pacjentów za pomocą protokołu HL7 do zewnętrznego komputera, sieci szpitalnej. | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum ostatnich 240 godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | Tak |  |
|  | Dostępne ekrany w stacji centralnego monitorowania minimum: ekran ST, QT/QTc, OxyCRG, Minitrendów, Analizy 24h EKG, Analizy DM. | Tak |  |
|  | Centralna stacja monitorująca kompatybilna z zaoferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami. | Tak |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | Tak |  |
|  | Stojak uchwyt pionowy na 2 monitory 27 cali x 2 | Tak |  |
|  | System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów). | Tak |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 72 godziny w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3, dostarczane przez Wykonawcę w okresie gwarancji wraz z wymianą i uzupełnieniem. | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (min. 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego – min. 2 osoby). Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. | TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżeli dowolny aspekt użytkowania oferowanego sprzętu wymaga zgodności z Normami Zsynchronizowanymi - zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2011/C 143/02 z 13.05.2011 r), Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | TAK |  |
| 2 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny | TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy