Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylatory z kardiowersją

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2025

Ilość sztuk: 5

- Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Cecha lub parametr wymagany | Potwierdzenie | Opis potwierdzonego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 2 | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji (tryb manualny oraz AED) | TAK |  |
| 3 | Masa defibrylatora wyposażonego w łyżki do defibrylacji zewnętrznej, akumulator, rejestrator – max.6 kg | TAK/PODAĆ |  |
| 4 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IP55 | TAK/PODAĆ |  |
| 5 | Defibrylator odporny na upadek z wysokości min.70 cm | TAK/PODAĆ |  |
| 6 | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC | TAK/PODAĆ |  |
| 7 | Uchwyt na ramę łóżka | TAK |  |
| 8 | Menu, komunikaty głosowe, instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK/PODAĆ |  |
|  | ZASILANIE I SYSTEM AUTOTESTÓW |  |  |
| 9 | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie poniżej 4 godzin | TAK |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 11 | Wbudowany akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi, ze wskaźnikiem stopnia jego naładowania. | TAK |  |
| 12 | Czas pracy na akumulatorze min. 300 minut monitorowania | TAK/PODAĆ |  |
| 13 | Możliwość wykonania min. 300 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK/PODAĆ |  |
| 14 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230V (zintegrowany zasilacz) | TAK |  |
| 15 | Programowanie automatycznie, codziennie wykonywanego testu bez włączenia defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) oraz bez podłączenia do sieci elektrycznej. Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonania testu w zakresie 1:00 – 24:00. Zapis wyniku testu w archiwum. | TAK |  |
| 16 | Wydruk testu potwierdzającego jego wykonanie. Na wydruku: data/godzina, numer seryjny aparatu, wynik testu. Dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
| 17 | Łączność przewodowa (LAN) z centralą CMS. Obsługa: - standardu HL7 - protokołu FTP - adresowania IP: dynamicznie i statycznie - serwerów DNS - ochrony danych | TAK |  |
| 18 | Przesyłane dane do CMS: - Informacje o pacjencie - Informacje o urządzeniu - Informacje o konfiguracji - Krzywe - Dane trendów - Wartości monitorowanych parametrów - Alarmy - Raporty autotestów - Raporty testów użytkownika | TAK |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy o transmisję bezprzewodową Możliwość zarządzania danymi oraz ich przesyłania poprzez obsługę sieci bezprzewodowych WLAN min: 802.11 a/b/g/n (2,4 i 5 GB) | TAK/PODAĆ |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o czujnik RKO – czujnik monitorowania uciśnięć z wyświetlaniem parametrów jakości RKO, w tym krzywej głębokości uciśnięć na ekranie urządzenia | TAK |  |
|  | WYŚWIETLANIE, REJESTRACJA, ARCHIWIZACJA DANYCH |  |  |
| 21 | Ekran kolorowy LCD typu TFT o przekątnej min. 8’’ zabezpieczony hartowanym/wzmocnionym szkłem | TAK/PODAĆ |  |
| 22 | Wysoka rozdzielczość ekranu min. 1024x768 pikseli | TAK/PODAĆ |  |
| 23 | Ekran dotykowy | TAK/PODAĆ |  |
| 24 | Możliwość wyświetlania na ekranie 5 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
| 26 | Wbudowana drukarka/rejestrator termiczny | TAK |  |
| 27 | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK/PODAĆ |  |
| 28 | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK/PODAĆ |  |
| 29 | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 1000 zdarzeń, min. 150 godzin trendów (rozdzielczość 1 min.), 120 godz. ciągłego zapisu EKG, raport autotestu urządzenia | TAK/PODAĆ |  |
| 30 | Eksport zarchiwizowanych danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
|  | DEFIBRYLACJA |  |  |
| 31 | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
| 32 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) | TAK |  |
| 33 | Możliwość wykonania kardiowersji. Synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
| 34 | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK/PODAĆ |  |
| 35 | Możliwość wyboru jednego spośród min. 23 poziomów energii defibrylacji | TAK/PODAĆ |  |
| 36 | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej. Dostępne min. 3 rozmiary łyżek: dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |
| 37 | Możliwość wykonania defibrylacji tylko przy zasilaniu z sieci elektrycznej (np. przy uszkodzonym akumulatorze). | TAK |  |
| 38 | Czas ładowania do energii 200J max. 3 sekund | TAK/PODAĆ |  |
| 39 | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnie z aktualnymi wytycznymi PRC/ERC/AHA z min. 2020/21 roku | TAK/PODAĆ |  |
| 40 | Możliwość aktualizacji protokołu AED | TAK |  |
| 41 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dorosłych w zakresie min. od 100 do 360J | TAK/PODAĆ |  |
| 42 | Energia defibrylacji w trybie AED dla dzieci w zakresie min. od 10 do 200J | TAK/PODAĆ |  |
| 43 | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 10 do 360J | TAK/PODAĆ |  |
| 44 | Metronom uciśnięć klatki piersiowej w trybie defibrylacji ręcznej oraz AED. | TAK |  |
| 45 | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych. W zestawie komplet elektrod radiotransparentnych dla dorosłych (o wadze min. 25 kg) do każdej sztuki Defibrylatora. | TAK/PODAĆ |  |
| 46 | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
| 47 | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
| 48 | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta dostępny na łyżkach i na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
| 49 | Monitorowanie EKG min. z 3/7 odprowadzeń | TAK/PODAĆ |  |
| 50 | Analiza arytmii – wykrywane min. 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | TAK/PODAĆ |  |
| 51 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | TAK/PODAĆ |  |
| 52 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | TAK |  |
| 53 | Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-300 B/min. | TAK |  |
| 54 | Wzmocnienie sygnału na min. 6 poziomach: x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4; auto | TAK/PODAĆ |  |
| 55 | Wybór odprowadzeń z: elektrod ekg, łyżek defibrylacyjnych, jednorazowych elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |
| 56 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora - CF | TAK |  |
| 57 | Złącze - wejście synchronizujące sygnał ekg z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta | TAK |  |
| 58 | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć. | TAK |  |
|  | RESPIRACJA IMPEDANCYJNA |  |  |
| 59 | Pomiar respiracji metodą impedancyjną | TAK |  |
| 60 | Zakres pomiaru od min. 0-200 odd. /min. z rozdzielczością 1 odd. /min. | TAK/PODAĆ |  |
| 61 | Czas alarmu bezdechu od min. 10-40 sek. | TAK/PODAĆ |  |
| 62 | Wyświetlana krzywa respiracji na ekranie defibrylatora z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | NIEINWAZYJNA STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
| 63 | Tryby stymulacji: sztywny oraz na żądanie | TAK |  |
| 64 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 1 do 200 mA | TAK/PODAĆ |  |
| 65 | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 30 do 210 imp. /min. | TAK/PODAĆ |  |
| 66 | Możliwość ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego, do wyboru: 20 ms lub 40 ms. | TAK |  |
|  | SPO2 |  |  |
| 67 | Zakres pomiaru saturacji min. 1-100 % z rozdzielczością 1% | TAK/PODAĆ |  |
| 68 | Zakres pomiaru pulsu min 20-300 uderz. /min z rozdzielczością 1 uderz. /min. | TAK/PODAĆ |  |
| 69 | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia | TAK |  |
| 70 | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
| 71 | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów mierzonych | TAK |  |

B. Gwarancja, serwis

| Lp. | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. | Okres nie krót-szy niż 36 mie-sięcy |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji (jeśli dotyczy) na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca | TAK/PODAĆ |  |
| 3 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00. | TAK |  |

| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji. | TAK |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 7 lat. | TAK/PODAĆ |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK |  |
| 10 | Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych. | Tak- jeśli dotyczy |  |

C. Przeglądy eksploatacyjne

| Lp. | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis. Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

| Lp. | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 3 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby. Wzór protokołu szkolenia przygotowuje Wykonawca. (jeśli dotyczy) | - TAK |  |
| 2 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
| 3 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | TAK |  |

E. Normy

| Lp. | Normy | Wartość | Opis lub potwierdzenie TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne, Oznakowanie CE zgodnie z MDD93/42/EEC lub równoważne- Wykonawca dostarczy potwierdzenie takiej zgodności lub wskaże rozwiązanie równoważne. | - TAK |  |
| 2 | - WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych lub równoważny (jeśli dotyczy) | - TAK |  |

Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu, i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Niespełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy