Załącznik Nr 2 do SIWZ

Parametry wymagane:

Przedmiotem zamówienia jest:

PAKIET NR 2: dostawa wyposażenia medycznego do 2 szt. ambulansów drogowych typ „C” zgodnie z PN EN 1865 wyprodukowanego w 2014r.o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo poniżej.

Wymagane parametry

Nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym 1 szt., podać markę i model

NOSZE GŁÓWNE – 2 szt.:

Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji

Z materacem konturowym, profilowanym, stabilizującym

Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha

Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni

Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak

Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy

Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą

Ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami o regulowanej długości do przenoszenia, z dodatkowym zestawem składanych rączek bocznych do przenoszenia noszy w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych

Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy

Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi

Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych

Wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy

Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)

Waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg)

TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH – 2 szt.:

Transporter kompatybilny z wyżej opisanymi noszami głównymi

System automatycznego składania / rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.

Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami

Regulacja wysokości w min sześciu poziomach

Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia)

Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm)

Min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce

Dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie

Dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera

Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg)

Waga zestawu transportowego tzn noszy + transportera max 51 kg , zgodnie z PN EN 1865-1 (podać wagę transportera w kg);

Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , licznik lub inny system wskazujący konieczność wykonania przeglądu serwisowego np. pokazujący ilość cykli: złożone /rozłożone podwozie transportera noszy

Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi

Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty

Gwarancja min. 24 miesiące na zestaw nosze główne + transporter

KRZESEŁKO TRANSPORTOWE 2 szt., podać markę i model

Rama krzesła wykonana z aluminium anodowanego

Wyposażone w 4 kółka jezdne, przednie obracające się wokół własnej osi z hamulcem

Wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości, z możliwością ustawiana ich na min. 2 poziomach

Wyposażone w dwie pary składanych tylnych rączek transportowych

Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu

Siedzisko wykonane z mocnego materiału, odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę oraz na olej napędowy, demontowalne

Wyposażone w 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie

Waga max. 10 kg

Min. Obciążenie 155 kg

Deklaracja zgodności CE

Gwarancja min. 24 miesiące

NOSZE PODBIERAJĄCE WRAZ Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY 2 szt., podać markę i model

Łopaty wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości

System zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę

Wielostopniowa regulacja długości

Nosze z systemem unieruchomienia głowy

Min. 10 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia

Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego

Min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy

Nośność co najmniej 150kg

Waga noszy max 8,5 kg

Załączyć folder i deklarację zgodności CE

Gwarancja min. 24 miesiące

POMPA INFUZYJNA JEDNOSTRZYKAWKOWA WRAZ Z MOCOWANIEM DO KARETKI 2 szt., podać markę i model

Zasilanie bateryjno−sieciowe 12V oraz 230V

Możliwość korzystania ze strzykawek o objętości od 5 do 50 ml z funkcją automatycznego rozpoznawania strzykawek

Klawiatura numeryczna umożliwiająca natychmiastową zmianę parametrów (podczas infuzji)

Bolus automatyczny i manualny

5 poziomów ciśnienia okluzji

Rozbudowany system alarmów

Regulacja głośności alarmów oraz wybór typu dźwięku

Tryb pracy ml/h, ml/min, ml/24h, objętość i czas - szybkość wyliczona

Akumulator NiMH, pojemność 2000 mAh Czas pracy: ≥ 20 godz. / 5 ml/h

Waga pompy maksimum 3 kg

Pompa ma być zgodna z normą PN EN 60601-1

Pompa ma posiadać uchwyt do montażu i bezpiecznego transportu w ambulansie zgodny z normą PN EN 1789

Załączyć folder, deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Gwarancja min. 24 miesięcy

PŁACHTA RATOWNICZA 2 szt., podać markę i model

Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach

Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych

Min. 8 uchwytów transportowych umieszczonych w obrysie płachty

Udźwig min. 350 kg

W przeciwległych końcach płachty specjalne zakładki uniemożliwiające wysunięcie się pacjenta podczas przenoszenia po pochyłych powierzchniach

Wymiary: szerokość min. 105cm, długość min. 200cm

Deklaracja zgodności CE

Gwarancja min. 24 miesiące

KOMPLET 14 SZYN KRAMERA WRAZ Z TORBĄ 2 komplety

Szyny typu Kramer w zdejmowanym powleczeniu każdej szyny

Powleczenie wykonane z miękkiego tworzywa nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin

Możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia

Torba na zestaw wszystkich szyn z materiału Cordura

Uchwyty transportowe pokrowca umożliwiające transport w ręku i na ramieniu

Pokrowiec dostosowany rozmiarami do najdłuższej szyny

Dostęp do szyn w pokrowcu jednocześnie do całego zestawu.

Wymiary 14 szyn stanowiących komplet (tolerancja +/ 10 mm) - 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, - 1500 x 120 mm, - 1200 x 120 mm, - 1000 x 100 mm, - 900 x 120 mm – 2 szt., - 800 x 120 mm, - 800 x 100 mm, - 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, - 700 x 70 mm, - 600 x 80 mm lub 600 x70 mm, - 600 x 70 mm, 12. 250 x 50 mm – 2 szt.

RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z PRZENOŚNYM ZESTAWEM TLENOWYM W TORBIE (bez butli) ORAZ MOCOWANIEM KARETKOWYM 2 szt., podać markę i model

Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie min. 280-600 kPa

Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC

Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54

Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg

Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla

Tryb wentylacji IPPV/ CMV

Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej

Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV powyżej 400 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.)

Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min.

Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 l/min.

Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O

Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min.

Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta)

Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej

Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: - częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min - objętość oddechowa min. 70-1500 ml

Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O

Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O

Manometr ciśnienia w układzie pacjenta

Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia, - rozłączenia obwodu oddechowego

Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego

Przenośny zestaw tlenowy: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy, - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem.

Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 30 szt. w zestawie

Mocowanie karetkowe

Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – załączyć do oferty

Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski – załączyć autoryzację producenta

Okres gwarancji min. 24 miesiące

Instrukcja obsługi w języku polskim

ELEKTRYCZNY SSAK TRANSPORTOWY 2 szt., podać markę i model

Ssak elektryczny przenośny, zasilany z sieci 12V DC i wewnętrznego akumulatora, możliwość ładowania akumulatora z sieci 230V

Wyposażony w uchwyt do przenoszenia

Obudowa wykonana z tworzywa ABS o wysokiej odporności

1 zbiornik wielorazowy o pojemności min 1[l] na odsysane płyny wykonany z materiału nietłukącego i sterylizowany w temp 121ºC

Wydajność ssania min 30 [l/min]

Płynna regulacja podciśnienia do 80kPa

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – minimum 40 minut

Wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem płynów do wnętrza aparatu (zabezpieczenie pompy)

Ciężar max 5 kg

Wyposażony w: - przewód ssący silikonowy, - filtry przeciwbakteryjne min. 5 szt., - uchwyt ścienny z systemem zasilania, z atestem na obciążenia min. 10 G

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski dostępny w ciągu 48 godzin

Gwarancja min. 24 miesiące

Odpowiednie atesty,certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski – załączyć do oferty

TORBA RATOWNICZA 2 szt., podać markę i model

Wykonana z CORDURY

Uchwyt do przenoszenia w ręku, pasek na ramię o regulowanej długości oraz szelki

Co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne

Liczne przegrody, kieszenie i uchwyty wewnętrzne

Oznaczona na zewnątrz odblaskowymi taśmami

Usztywnienie zabezpieczające przed uszkodzeniem sprzętu znajdującego się w torbie

Możliwość wyjęcia zabezpieczeń usztywniających torbę

W torbie powinno znajdować się: - ampularium - torebka na zestaw intubacyjny - dwie dodatkowe torebki

ZESTAWY DO KONIKOTOMII 6 kompletów., podać markę i model

Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać szybki dostęp do tchawicy

Nie wymaga nacięcia skóry

Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca uszkodzenie tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia

Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami

W komplecie dwa rozmiary: - dziecięcy - dla dorosłych

Opakowanie sterylne

TORBA OPATRUNKOWA 4 szt., podać markę i model

Torebki na opatrunki o wymiarach 44x11x24 cm

UPRZĄŻ PEDIATRYCZNA NA NOSZE DO TRANSPORTU DZIECI 2 szt., podać markę i model

Uprząż transportowa na nosze

Możliwość zabezpieczenia dzieci od 4,5 do min. 18 kg

Wykonana z materiału łatwo zmywalnego

Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą pasów

Mocowanie dziecka za pomocą pasów o regulowanej długości

Gwarancja min. 24 miesiące

KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA 2 szt., podać markę i model

Przeznaczona do ewakuacji i transportu pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa Możliwości zastosowania: - unieruchomienie kręgosłupa na całej jego długości - ewakuacja z trudno dostępnych miejsc (rozbite pojazdy, wąskie przestrzenie ) pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa W konfiguracji: - kamizelka ortopedyczna - wypełnienie krzywizny kręgosłupa - 2 paski mocujące głowę - pokrowiec transportowy Konstrukcja: - pokrycie – wzmacniany, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia materiał, listwy usztywniające - wbudowane nylonowe pasy spinające - min 3, wbudowane w tylnej części uchwyty transportowe - część zewnętrzna kamizelki w przedziale okalającym głowę w całości pokryta taśmą typu rzep Pasy spinające o regulowanej długości – min 6 par: - różnokolorowe pasy spinające tułów - pasy biodrowe Przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę Rtg Waga max 3 kg

DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA 2 szt., podać markę i model

Przeznaczona do zabezpieczenia poszkodowanych do lat 10

Przenikliwa dla promieni X

Wyposażona w zintegrowany (wbudowany) system pediatrycznego unieruchomienia głowy

System kodowanych kolorami pasów zabezpieczających

Wbudowane min 4 uchwyty do przenoszenia

System mocowania na noszach głównych w ambulansie

Długość min 120cm

Dopuszczalne obciążenie do min 40kg

Wyposażona w pokrowiec ochronny, transportowy

Dokumentacja techniczna – firmowe materiały informacyjne, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów

DESKA ORTOPEDYCZNA 2 szt., podać markę i model

- nosze typu deska - tworzywo sztuczne - zmywalne - przenikliwe dla promieni X - pasy zabezpieczające mocowane obrotowo, metalowe klamry i metalowe, duże karabinki obrotowe na końcach pasów – min 4 komplety - mocowanie pasów min. 5 na stronę oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego) - zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami dodatkowymi do mocowania głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, całe mocowanie pokryte tworzywem wodoodpornym - ciężar noszy poniżej 10 kg, nośność min. 150 kg - szerokość noszy 45cm +/- 2cm - długość noszy 185cm +/- 5cm - odległość uchwytów noszy od podłoża – min. 2,5 cm - minimum 15 otworów do przenoszenia - zwężenie końca dystalnego noszy szerokość w granicach 20 – 25 cm

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY WIELORAZOWY DLA DOROSŁYCH 6 szt., podać markę i model

- kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru - regulacja kształtu / rozmiaru: przednia i tylna - możliwość badania tętna na tętnicach szyjnych - możliwość dezynfekcji - konstrukcja jednoczęściowa - jasny, intensywny kolor

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY WIELORAZOWY DLA DZIECI 4 szt., podać markę i model

- kołnierz szyjny dziecięcy regulowany - jednoczęściowy - możliwość badania tętna na tętnicach szyjnych - możliwość dezynfekcji - zatrzaskowa konstrukcja podpory żuchwowej, wielostopniowa, regulowana

SSAK RĘCZNY 2 szt., podać markę i model

Zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym pojemnikiem na treść, dla dorosłych i niemowląt

Wydajność dla dorosłego min. 20 l/min

Podciśnienie dla dorosłego: min. – 4000 mm sł. Hg; max. – 550 mm sł. Hg

Końcówka ssąca sztywna umożliwiającą odsysanie z rurki intubacyjnej

Możliwość odsysania treści u noworodków – wymienna końcówka lub odrębny układ

Mocowanie końcówki ssącej do pojemnika (dla dorosłych i dzieci) wytrzymuje ciężar ssaka z pojemnikiem całkowicie wypełnionym wodą

Pojemnik na treść przezroczysty wymienialny bez użycia narzędzi

Rękojeść ssaka: - kształt ergonomiczny - możliwość obsługi jedną ręką

Odporność na upadek z 75 cm na powierzchnię betonową i natychmiastowa gotowość do pracy po upadku.

Gwarancja min. 24 miesiące

PULSOKSYMETR 2 szt., podać markę i model

Pulsoksymetr ręczny o niewielkich gabarytach

Waga max 0,3 kg (z bateriami)

Zasilanie bateryjne – baterie ogólnodostępne

Czas pracy na 1 komplecie baterii min.50 godzin

Zakres pomiaru SpO2 min. 1-100%

Zakres pomiaru pulsu min. 20-300 /min

Wyświetlacz cyfrowy typu LED

Wielokolorowy wskaźnik perfuzji / jakości sygnału

Czujnik wielorazowy typu klips na palec: - dla dorosłych 1 szt. - dla dzieci 1 szt. - dla noworodków 1 szt. (wymagany przylepiec 25 szt.)

Możliwość podłączenia czujników jedno i wielorazowych dla różnych grup wiekowych

Alarmy dźwiękowe pulsu i saturacji z możliwością regulacji wartości granicznych

Pamięć wewnętrzna 18 godzin

Pokrowiec na pulsoksymetr wykonany z Cordury, wodoodporny

Alarm o niskim poziomie baterii

Max. trzy przyciski

Temperatura pracy: min −18 do max +50 °C

Gwarancja min. 24 miesiące

MANKIET DO WLEWÓW CIŚNIENIOWYCH 2 szt.

- rękaw o wymiarach pozwalających na włożenie płynu infuzyjnego od 500 do 1000 ml w butelce lub w worku - jedna część rękawa wykonana z materiału umożliwiającego obserwację płynu infuzyjnego - manometr wytwarzanego ciśnienia w rękawie - pompka ręczna do worka powietrznego z zaworem spustowym - możliwość zawieszenia płynu infuzyjnego - możliwość zawieszenia aparatu na statywie - możliwość wymiany worka powietrznego - gwarancja min. 24 miesiące

VIDEOLARYNGOSKOP 2 szt., podać markę i model

Videolaryngoskop, bezprzewodowy, ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej

Z minutowym wyświetlaniem pozostałego czasu działania baterii

Ze zintegrowaną kamerą CMOS oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED)

Zasilany baterią litową 3,6 V o czasie działania 250 min

Z prowadnicą toru wizyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej

Waga urządzenia nie większa niż 200 gramów

Gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania

Gwarancja min. 12 miesięcy

Łyżki jednorazowe, sterylne, wykonane z polimeru optycznego

O grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego

W komplecie 50 łyżek rozmiar 2, 50 łyżek rozmiar 3 i 50 łyżek rozmiar 4

W komplecie zapasowa bateria litowa 3,6 V o czasie działania 250 min

Szkolenia – dotyczy sprzętu medycznego

| 1. | Zapewnienie w cenie oferty szkolenia dla pracowników działu aparatury medycznej w zakresie prawidłowej konserwacji i kontroli stanu technicznego sprzętu i aparatury medycznej zainstalowanej w przedziale medycznym ambulansu. |
| --- | --- |
| 2. | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu medycznego dla personelu medycznego Działu Ratownictwa Medycznego oraz kierowców w WSzZ w Elblągu |

Sprzęt, który jest mocowany w karetce, dostarczony w ramach pakietu 2, musi posiadać podstawę, która w momencie dostawy ma być zamocowana przez dostawcę ambulansu, wyłonionego w ramach pakietu 1, w miejscu ustalonym z zamawiającym.

Do każdego ambulansu jak również sprzętu medycznego (tam gdzie jest to wymagane prawem) musi być dostarczony certyfikat lub deklaracja zgodności z Polskimi Normami zharmonizowanymi.

………………………….

data i podpis Wykonawcy