Załącznik Nr 1 do SIWZ

DOSTAWA 7 SZT. AUTOMATYCZNEGO NIEINWAZYJNEGO URZĄDZENIA DO MASAŻU SERCA

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne wymagane |  |  | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE lub OPIS |
| 1. | Przenośne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej za pomocą taśmy piersiowej lub tłoka mechanicznego napędzanych elektrycznie. |  |  |
| 2. | Producent, nazwa, typ, rok produkcji min 2014 r. |  |  |
| 3. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP22 lub równoważna |  |  |
| 4. | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 30 minut ciągłej kompresji |  |  |
| 5. | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4,5 godziny |  |  |
| 6. | Akumulatory litowo-jonowe lub równoważne |  |  |
| 7. | Masa urządzenia wraz z jednym akumulatorem: max 16 kg |  |  |
| 8. | Temperatura pracy: min od 0 do +40ºC |  |  |
| Kompresja |  |  |  |
| 1. | Ilość ucisków na minutę: od 75 do 105 |  |  |
| 2. | Dopuszczalna maksymalna szerokość klatki piersiowej pacjenta, min: 35 cm |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Ładowarka do akumulatorów zintegrowana lub oddzielny moduł (minimum 1 na 7 szt.) |  |  |
| 2. | Zużywalne elementy jednorazowe: W przypadku urządzenia z pasem piersiowym: 15 zapasowych pasów piersiowych na 1 urządzenie W przypadku urządzenia tłokowego: 15 zapasowych przyssawek na 1 urządzenie |  |  |
| 3. | Torba lub plecak do transportu urządzenia |  |  |
| 4. | W każdym zestawie zasilanie wystarczające na minimum 120 minut nieprzerwanej pracy: albo na zasilaniu akumulatorowym albo na akumulatorze + zasilaniu AC 230V |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 1. | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 36 m-cy liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania |  |  |
| 2. | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 48 godz. w dni robocze |  |  |
| 4. | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych, pod warunkiem dostarczenia urządzenia zastępczego |  |  |
| 5. | Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych |  |  |
| 6. | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. |  |  |
| 7. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę |  |  |

Szkolenia wymagane

| 1. | Zapewnienie w cenie oferty szkolenia dla pracowników działu aparatury medycznej w zakresie prawidłowej konserwacji i kontroli stanu technicznego automatycznego nieinwazyjnego urządzenia do masażu serca. |
| --- | --- |
| 2. | Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi sprzętu medycznego dla personelu medycznego Działu Ratownictwa Medycznego oraz kierowców w WSzZ w Elblągu. |

………………………….

data i podpis Wykonawcy