Załącznik Nr 1 do SIWZ –zmiana z dnia 26.09.2014r.

Zakup ambulansów z wyposażeniem do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, w którym zamontowany zostanie defibrylator z możliwością wykonywania teletransmisyjnego EKG (2 pojazdy)

Parametry wymagane

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

PAKIET NR 1: dostawa 2szt. ambulansów drogowych typu „C” zgodnie z PN –EN 1789, rok produkcji 2014 na pojazdach bazowych nowych wyprodukowanych w 2014r. bez przebiegu o wymaganiach i minimalnych parametrach opisanych szczegółowo poniżej.

Wymagane parametry

- NADWOZIE

Typu „furgon ”do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej.

Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele : pasażera i kierowcy, tapicerka foteli wzmocniona, odporna na wycieranie i przecieranie, boki siedziska i oparcia z materiału łatwozmywalnego, dopuszcza się zastosowanie pokrowców o powyższych właściwościach.

Lampka typu LED w kabinie kierowcy, nad pasażerem, umożliwiająca opisywanie dokumentów przez kierownika zespołu w czasie jazdy w nocy, jednocześnie nieoślepiająca kierowcy.

Radioodtwarzacz CD/MP3 w kabinie kierowcy

Przystosowany do przewozu min 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej w tym 1 osoba w pozycji leżącej na noszach (podać).

Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m (podać).

Długość przedziału medycznego min. 3,25 m (podać).

Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m (podać).

Drzwi tylne wysokość min. 1,75 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 250º.

Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi , wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi.

Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu , bez szyby, z fabrycznym systemem elektrycznym wspomagającym zamykanie drzwi

Lakier w kolorze białym

Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione.

Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi zapewniający mocowania • 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, • krzesełka kardiologicznego z systemem płozowym, • noszy podbierakowych, • deski ortopedycznej dla dorosłych, • deski ortopedycznej dla dzieci, • materaca próżniowego, • kamizelki unieruchamiającej typu KED, • min. 3 kasków ochronnych, • torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, • pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, • pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, - wyposażenia technicznego (łom, łopata),

Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne typu LED, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w kieszenie siatkowe

Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia.

Fabryczny centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem.

Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny.

Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne

Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.

Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane,

Kamera cofania, wyświetlacz LCD w formie lusterka wstecznego zamontowany w kabinie kierowcy.

Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. Dopuszcza się również reflektory przeciwmgielne, które nie posiadają doświetlenia zakrętów.

Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego

Elektryczny interface do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus)

Dogrzewacz elektryczny typu PTC (Positive Temperature Coefficient ) - fabryczny, elektryczny element grzejny, umieszczony za wymiennikiem ciepła wody chłodzącej, podgrzewający powietrze dochodzące bezpośrednio do wnętrza pojazdu.

System ochrony rozgrzanej turbiny, który po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu pojazdu powinien utrzymywać pracę silnika w zaprogramowanym okresie czasowym ok. 60 sek. pozwalającym na stosowne wystudzenie rozgrzanej turbosprężarki i samoczynnie wyłączyć silnik po jego upływie. Dopuszcza się również pojazdy, które nie posiadają takiego systemu.. - SILNIK

Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, o pojemności skokowej min. 2000 cm³, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa typu COMMON RAIL z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych.

Moc silnika minimum 160 KM., moment obrotowy nie mniejszy niż 360 Nm

Silnik spełniający wymagania emisji spalin – min. EURO 5b+. Emisja CO2 poniżej 300g/km. Dopuszczalne zużycie energii: olej napędowy 5,76 MJ/km

- ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

Skrzynia biegów manualna-6cio biegowa lub automatyczna.

Napęd na koła tylne.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny

System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania.

- ZAWIESZENIE

Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów.

Fabryczny stabilizator osi przedniej i tylnej lub fabryczne zawieszenie pneumatyczne (hydropneumatyczne), (fabryczne tj. będące oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego).

- UKŁAD HAMULCOWY

System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania.

Elektroniczny system podziału siły hamowania.

System wspomagania nagłego hamowania.

Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)

System wspomagania ruszania pod górę lub równoważny.

Asystent bocznego wiatru

- UKŁAD KIEROWNICZY

Ze wspomaganiem.

Max. Średnica zawracania 14m.

Regulowana kolumna kierownicy w minimum dwóch płaszczyznach.

- OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW . umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. (podać markę i model)

System dogrzewania cieczy chłodzącej silnika do właściwej temperatury przed uruchomieniem pojazdu zasilany z sieci 230V

Grzejniki elektryczne 2szt z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 2,0 kW zasilany z sieci 230 V

Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju,

Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 350 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm)

Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym. Umożliwiający klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.2. (podać markę i model) – do oferty załączyć raport/protokół z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 dla oferowanej marki i modelu ambulansu))

Do oferty należy dołączyć dokument protokół z badań wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający, iż zaoferowany system ogrzewania i klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie pkt,. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument ma dotyczyć zaoferowanej marki i modelu ambulansu).

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Akumulator rozruchowy o pojemności min. 80 Ah, akumulator dodatkowy o pojemności min. 100 Ah, wykonane w technologii AGM (elektrolit skupiony w separatorach z włókna szklanego) charakteryzujący się dużą koncentracja energii, wyposażone w zawór nadciśnieniowe VRLA. Dopuszcza się również zastosowanie dwóch fabrycznych akumulatorów spełniających wymagania w zakresie pojemności zgodnej z normą PN EN 1789, z czego jeden jest kwasowo-ołowiowy, a akumulator rozruchowy wykonany w technologii AGM. Zasilanie wszystkich odbiorników prądu w przedziale medycznym oraz sygnalizacji uprzywilejowanej musi odbywać się z akumulatora dodatkowego (podać czy akumulatory są fabryczne czy też nie stanowią oryginalnego wyposażenia pojazdu bazowego. Dla akumulatorów fabrycznych podać kody fabryczne dla niefabrycznych markę i model akumulatorów.). Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elktromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysoko prądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A.

System umożliwiający sprzężenie akumulatora przedziału medycznego i akumulatora rozruchowego dla uzyskania większej mocy podczas uruchomiania silnika, objęty gwarancją producenta zabudowy.. Komputer pokładowy. System ASYST- informacja o ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego dostępna przez cały okres eksploatacji pojazdu.. Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 180 A (podać wydajność oraz kod fabryczny).

Inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1500W (krzywa prądowa o charakterystyce sinusoidalnej)), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (inwertor musi posiadać pozytywne badania kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z REG 10 EKG przeprowadzone w oferowanym modelu i marce ambulansu – załączyć do oferty raport/protokół z badań).

Zasilanie zewnętrzne 230 V: Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum cztery gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), - kabel zasilający o długości min. 10m, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V,

Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie (należy dołączyć 4 zapasowe wtyczki do tego typu gniazd), - powinna posiadać oświetlenie rozproszone , - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia skupionego typu LED zamontowane nad noszami, z regulacją kąta padania światła. - oświetlenie blatu roboczego – minimum 1 punkt,

Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel: - sterujący oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze oraz oświetlenie uprzywilejowane), - sterujący układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V - sterujący systemem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego - sterujący dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową - sterujący drzwiami pomiędzy przedziałem kierowcy i przedziałem medycznym - posiadający sygnalizację niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu - posiadający sygnalizację graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów

Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na prawej ścianie (przy fotelu obrotowym) panel: - sterujący oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego - sterujący systemem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego - sterujący układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika oraz stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V - sterujący przepływem tlenu gniazda zamontowanego nad noszami w suficie Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie działowej panel: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)

- SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

W przedniej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych),

Na wysokości pasa przedniego lub podszybia 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED

W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja świetlna typu LED zintegrowana z dachem tj. tworząca jedną bryłę (nie dopuszcza się lamp zespolonych czy też lamp kierunkowych). Zintegrowany moduł ma oprócz świateł koloru niebieskiego zawierać kierunkowskazy oraz dodatkowe światła stop.

Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami (głośnik zamocowany w zderzaku lub komorze silnika).

Cztery reflektory zewnętrzne LED po bokach pojazdu do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.

-Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu (na drzwiach bocznych kabiny kierowcy): „Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Dział Ratownictwa Medycznego”

- ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA

Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - 5/8 fali, - zakres częstotliwości 168-170 MHz, - impedancje wejścia 50 Ohm, - współczynnik fali stojącej mniejszy jak 1,4, - polaryzacje pionowa, - charakterystykę promieniowania dookolną, - odporność na działanie wiatru 55m/blokadzie, - pod anteną zamontowana zaślepka, po odkręceniu której będzie istniał dostęp do główki anteny, - wyprowadzenie kabla antenowego i zasilania 12V do radiostacji w kabinie ambulansu

Antena GPRS na dachu pojazdu – kabel anteny wyprowadzony w kabinie kierowcy przy konsoli środkowej wraz z przewodami sygnału stacyjki (+12V) i sygnału tzw. „kogutów” (+12V)

Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radiotelefonu

- WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.

Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.

Jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym), zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kat oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko. Przy fotelu zamontowany kosz na odpady z uchylną pokrywą. U wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego, wyposażony w dwa podłokietniki, 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, Fotele wraz z podstawami przebadane na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”. Uwaga – „dla typu pojazdu” oznacza dla oferowanej marki i modelu ambulansu.

Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą zgodnie z PN EN 1789, przegroda musi mieć wzmocnioną konstrukcję.

Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - w zabudowie meblowej zamykany schowek na środki psychotropowe zamykany na klucz

Zabudowa meblowa na ścianie działowej: szafka z blatem roboczym z min. trzema szufladami do segregacji lekarstw wykończonym blachą nierdzewną, z pojemnikiem na zużyte igły, strzykawki i z szufladami, – kosz na odpady medyczne, – urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury.

Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 3 szt. pojemników.

Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.

Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji bez używania jakichkolwiek narzędzi. Dopuszcza się użycie do tej czynności klucza o rozmiarze 17. System mocowania musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.

Centralna instalacja tlenowa: - z miejscem na 2 butle (każda 10 l tlenu) + 2 reduktory o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. - na ścianie lewej zintegrowany panel z dwoma punktami poboru typu AGA, - w suficie punkt poboru tlenu typu AGA podłączony do instalacji centralnej.

Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm, (podać markę i model). Do oferty załączyć protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 oraz certyfikat zgodności z PN EN 1865-5.

Ostateczne rozmieszczenie szafek i elementów zabudowy zostanie uzgodnione z wybranym Wykonawcą w zakresie zgodności PN EN 1789.

- WYPOSAŻENIE POJAZDU

Młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa.

Komplet opon zimowych (4szt) tej samej marki jak opony letnie, fabrycznie montowane przez producenta pojazdu bazowego.

Kamera cofania + umieszczony w kabinie kierowcy monitor w formie lusterka wstecznego.

Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki

Lusterko wewnętrzne

Dodatkowy przenośny reflektor punktowy

2 trójkąty, 2 gaśnice (1 w kabinie kierowcy, 1 w przedziale medycznym), apteczka, kamizelka odblaskowa

- DODATKOWE WYMAGANIA

Załączyć aktualną całopojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C), zgodnie z ramową Dyrektywą 2007/46/WE). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączników do homologacji przed podpisaniem umowy w celu sprawdzenia ich zgodności z oferowanymi parametrami ambulansu (nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji)

Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami PN EN 1789) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą –załączyć do oferty certyfikat lub protokół/raport z przeprowadzonych badań dotyczący oferowanego ambulansu.

Ponadto każdy ambulans musi być wyposażony w następujący sprzęt

- Terminal statusów

| Zastosowanie | Urządzenie będzie zainstalowane i wykorzystywane w karetkach pogotowia ratunkowego, do komunikacji dwukierunkowej pomiędzy pojazdem a dyspozytornią WSPR Olsztyn |
| --- | --- |
| Parametry podstawowe | Parametry urządzenia nie powinny być gorsze niż: - ekran dotykowy, LCD, 7” - rozdzielczość 800x480 - moduł GPS z zewnętrzną anteną GPS do odbioru sygnałów z satelitów - moduł GPRS do transmisji danych z kieszenią na kartę SIM i anteną zewnętrzną GSM 900/1800 MHz - Tryby pracy: „Dzień”, „Noc” - możliwość wysyłania do dyspozytorni pogotowia ratunkowego wiadomości tekstowych SMS - urządzenie dostosowane do współpracy z drukarką ze złączem RS232 - możliwość przesyłania w obu kierunkach wiadomości tekstowych po GPRS - możliwość podłączenia dowolnych czujników i przesyłania do dyspozytora ich odczytów, np. ilości paliwa, czujnika włączonej sygnalizacji świetlnej oraz innych monitorujących stan pojazdu |
| Oprogramowanie systemowe | Zainstalowany system operacyjny Windows w polskiej wersji językowej lub równoważny, pozwalający na uzyskanie pełnej kompatybilności z zainstalowanym oprogramowaniem oraz z systemem wykorzystywanym w WSPR Olsztyn) |
| Oprogramowanie dodatkowe | - Zainstalowany program do nawigacji samochodowej AutoMapa lub inny spełniający następujące kryteria równoważności: - pełna współpraca programu z systemem wykorzystywanym w WSPR Olsztyn, - automatyczne wytyczanie trasy w terminalu zainstalowanym w karetce pogotowia ratunkowego bezpośrednio z dyspozytorni pogotowia ratunkowego) - Zainstalowany program do przesyłania statusów po GPRS, współpracujące z programem SWD firmy Abakus Bielsko Biała, wykorzystywanym w WSPR Olsztyn - Zainstalowane oprogramowanie do współpracy z serwerem GPRS firmy Platan (wykorzystywanym w WSPR Olsztyn) – do oferty załączyć potwierdzenie o współpracy od producenta serwera firmy Platan - Zainstalowane oprogramowanie do obsługi: - GPS, - GPRS, - obsługi komunikatów pochodzących z podłączonych czujników np. ilości paliwa, czujnika włączonej sygnalizacji świetlnej oraz innych monitorujących stan pojazdu, - umożliwiające wykonywanie zdalnie wydruków kart wyjazdowych bezpośrednio w pojeździe przez dyspozytora pogotowia ratunkowego w pełni współpracujące z programem SWD firmy Abakus, Bielsko Biała użytkowane w WSPR Olsztyn - symulacja klawiatury z 10 przyciskami do bezpośredniego wysyłania statusów - pamięć komunikatów (16 komunikatów po 240 znaków) |
| Funkcje dodatkowe | - Możliwość niezależnego wykorzystania programu do nawigacji samochodowej - Dostarczone wszystkie niezbędne do zainstalowania w kabinie kierowcy uchwyty i kable - Instalacja i uruchomienie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta, włącznie z konfiguracją serwera GPRS Platan i SWD Abakus eksploatowanymi w WSPR Olsztyn (wymagana autoryzacja do obsługi serwera GPRS i SWD). |
| Warunki Gwarancji | Min. 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis i instalacja muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) |

- Radiotelefon

| Zastosowanie | Urządzenie będzie zainstalowane i wykorzystywane w karetkach pogotowia ratunkowego oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym W.Sz.Z., do komunikacji dwukierunkowej pomiędzy pojazdem a dyspozytornią WSPR Olsztyn |
| --- | --- |
| Parametry podstawowe | Parametry urządzenia nie powinny być gorsze niż: - zakres częstotliwości: 136 – 174 MHz - liczba kanałów: minimum 160 - wyświetlacz: 16 znaków alfanumerycznych - programowalny odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz - możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1 - zasilanie 12V do 14,5V z minusem na masie doprowadzone z podstawowego akumulatora karetki z zabezpieczeniem 15A - regulowana moc nadajnika minimum w przedziale 1 – 25W - czułość analogowa 0,22 μV (typowo) (12 dB SINAD) - czułość cyfrowa 5% BER: 0,3 μV - intermodulacja 70 dB - selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25kHz - odporność na działanie woody i kurzu, zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810E, 810F - zakres temperatury pracy -30° C do +60° C - moc akustyczna 3W (głośnik wewnętrzny); 13W (głośnik zewnętrzny - 4Ω - antena 5/8 λ; 50 Ω; WFS <1,4; polaryzacja pionowa; charakterystyka dookólna; zakres częstotliwości 168-170 MHz |
| Funkcje dodatkowe | - możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z ostępem 12,5 kHz - pełna kompatybilność z eksploatowanymi w WSPR Olsztyn radiotelefonami Motorola DM 3600 |
| Warunki Gwarancji | Min. 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis i instalacja muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera producenta (należy dołączyć do oferty) |

- Radiotelefon przenośny

| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane przez zespoły wyjazdowe pogotowia ratunkowego, do komunikacji dwukierunkowej pomiędzy pojazdem a dyspozytornią WSPR Olsztyn |
| --- | --- |
| Parametry podstawowe | Parametry urządzenia nie powinny być gorsze niż: - zakres częstotliwości: 136 – 174 MHz - liczba kanałów: minimum 160 - wyświetlacz: 16 znaków alfanumerycznych - programowalny odstęp międzykanałowy 12,5 kHz / 25 kHz - możliwość pracy w trybie analogowym oraz cyfrowym z protokołem ETSI-TS102 361-1 - regulowana moc nadajnika minimum w przedziale 1 – 4W - czułość analogowa 0,22 μV (typowo) (12 dB SINAD) - czułość cyfrowa 5% BER: 0,3 μV - intermodulacja 65 dB - selektywność sąsiednio kanałowa 60 dB @ 12,5 kHz; 70 dB @ 25kHz - odporność na działanie woody i kurzu, zgodnie z normami IP 54, MIL – STD 810E, 810F - zakres temperatury pracy -30° C do +60° C - moc akustyczna 500mW - w komplecie 2 akumulatory ImpresLiION o pojemności minimum 1550 mAh |
| Funkcje dodatkowe | - możliwość pracy poprzez przemiennik w trybie cyfrowym umożliwiającym jednoczesne prowadzenie 2 rozmów w 2 szczelinach czasowych na jednym kanale z ostępem 12,5 kHz - pełna kompatybilność z eksploatowanymi w WSPR Olsztyn radiotelefonami Motorola DP 3600 |
| Wyposażenie dodatkowe | Dołączona ładowarka Impres |
| Warunki Gwarancji | Min. 36 miesięcy na radiotelefony, min 12 miesięcy na akumulatory od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis i instalacja muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera producenta (należy dołączyć do oferty) |

- Drukarka

| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane do wydruku wypełnionych danymi przez system SWD kart wyjazdowych wewnątrz karetki pogotowia ratunkowego poprzez terminal statusów |
| --- | --- |
| Parametry podstawowe | Parametry urządzenia nie powinny być gorsze niż: - Drukarka igłowa 10” - Szybkość wydruku: nie mniej niż 400 zn./s - Liczba drukowanych kopii: 4 (oryginał + 3 kopie) - Ilość igieł: co najmniej 9 - Podajnik nośnika: - Ręczny na pojedyncze kartki - Traktor pchający - Interfejs: Port równoległy LPT1 - Wymiary urządzenia: max. 15x40x36 cm (wys./szer./gł.) - trwałość głowicy minimum 200 mln. Znaków |
| Wyposażenie dodatkowe | - Interfejs Centronics/RS 232 umożliwiający podłączenie drukarki do Terminala statusów - Przetwornica 12V DC/230 V AC 1000 W (zasilanie drukarki z akumulatora pojazdu) - Wspornik drukarki do karetki |
| Parametry dodatkowe | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 116 x 398 x 345 mm |
| Warunki Gwarancji | Min. 36 miesięcy od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. |

- Przystawka Canbus współpracująca z terminalem statusów do odczytu stanu paliwa licznika karetki (umożliwia podłączenie terminala do szyny Canbus karetki)

###### Gwarancja / Serwis / Szkolenia / Ubezpieczenie – dot. ambulansu

| L.p. | Warunki gwarancji |
| --- | --- |
| - . | Okres gwarancji w miesiącach - silnik i podzespoły (min. 36 miesięcy) - perforacja nadwozia (min. 10 lat) - zabudowa przedziału medycznego (min. 36 miesięcy) - powłoka lakiernicza (min. 24 miesiące) - autoryzowana stacja obsługi (pojazd bazowy) w odległości maksymalnie 70 km od Elbląga |
| 2 | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego, tzn. w mieście, w którym mieści się siedziba główna Zamawiającego. Organizacja ww. czynności w zakresie zgodności z obowiązującym prawem leży po stronie Wykonawcy. Czas reakcji serwisu od zgłoszona awarii zabudowy specjalnej do podjęcia naprawy do 48 godzin. |
| 3 | Czas naprawy, o który przedłuża się okres gwarancji (proszę podać) |
| 4 | Przyczyny utraty gwarancji (proszę podać) |
| 5 | Zamontowanie przez użytkownika dodatkowego sprzętu i urządzeń nie skutkuje utratą gwarancji na zabudowę przedziału medycznego. |
| 6 | Zapewnienie w cenie oferty szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu. |
| 7 | Uwaga!!! Wykonawca ubezpieczy pojazd na min. 12 miesięcy – OC, AC, NW. W okresie pierwszych 12 miesięcy użytkowania w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży – zwrot 100% wartości zakupu ambulansu (wartość z faktury) |

Sprzęt, który jest mocowany w karetce, dostarczony w ramach pakietu 2, musi posiadać podstawę, która w momencie dostawy ma być zamocowana przez dostawcę ambulansu, wyłonionego w ramach pakietu 1, w miejscu ustalonym z zamawiającym.

Do każdego ambulansu jak również sprzętu medycznego (tam gdzie jest to wymagane prawem) musi być dostarczony certyfikat lub deklaracja zgodności z Polskimi Normami zharmonizowanymi.

………………………….

data i podpis Wykonawcy