Załącznik Nr 1 do SIWZ

Aparat USG z funkcją duplex

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa Wykonawcy : ………………………..

Nazwa handlowa sprzętu:…………………..

Producent :	………………………………...

Kraj pochodzenia: ………………………….

Rok produkcji 2014

- PARAMETRY  WYMAGANE

| Lp. | Warunki wymagane | Warunek graniczny | Potwierdzenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny aparat USG wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, fabrycznie nowy. Model wprowadzony do produkcji w 2011 r. lub później | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu (dwuetapowe) w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | Oferent posiada upoważnienie do sprzedaży wystawione przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
| A. OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |  |  |  |
|  | Co najmniej 4 aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie | TAK |  |
|  | Konsola operatorska z możliwością regulacji góra/dół oraz prawo/lewo: - możliwość regulacji położenia konsoli na boki co najmniej +/- 90 stopni oraz możliwość rotacji konsoli o 180 stopni ułatwiającej transport aparatu - wieszaki na głowice po obu stronach konsoli z możliwością regulacji ich położenia | TAK |  |
|  | Konsola operatorska wyposażona w: - klawisze funkcyjne podświetlane - min. 2 porty USB umieszczone bezpośrednio na konsoli, w pobliżu klawiszy funkcyjnych - klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 17 cali, na ruchomym ramieniu, z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D (B) podłączanych do aparatu głowic obrazowych co najmniej 2-17 MHz. | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode): - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - maksymalna szybkość odświeżania obrazu "frame rate" min. 1000 obr/sek. - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-17 MHz - maksymalna głębokość penetracji min. 36 cm - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD): - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-12 MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie min. 16 m/sek - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 90 stopni - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD): - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni | TAK |  |
|  | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 60 sekund | TAK |  |
|  | Min. 4 porty USB wbudowane w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń - w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy - podać czas | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-17 MHz | TAK |  |
|  | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK (dla wszystkich) |  |
|  | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging (skrzyżowane ultradźwięki) np. SonoCT, CrossBeam, itp. | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo – szkieletowe, naczyniowe, badania transkranialne; Opcjonalna możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych (Doppler ciągły, tkankowy kolorowy) i z opcjonalną możliwością rozbudowy o oprogramowanie do elastografii | TAK |  |
|  | Archiwizacja: - zapis obrazów w formatach min. BMP, JPEG, AVI, PNG, MPEG. - wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym - wydrukowanie bezpośrednio z aparatu raportów z badań - wewnętrzny dysk twardy co najmniej 250 GB - wbudowany napęd DVD do archiwizacji na CD/DVD - możliwość archiwizacji na przenośnej pamięci typu Pen-Drive | TAK |  |
|  | Wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria (UPS), podtrzymująca napięcie w przypadku braku zasilania sieciowego, pozwalająca przejść w tryb czuwania (standby) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie Dicom – zapis obrazów w formacie Dicom, komunikacja w sieci Dicom | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa phased array do badań transkranialnych: Liczba elementów min. 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 2-4 MHz Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Możliwość opcjonalnej pracy w trybie CWD (Doppler ciągły) | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów: Liczba elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max 50 mm Szerokość pola obrazowego (FOV) min 45 mm (przy wyłączonej funkcji obrazowania trapezowego) Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-12 MHz Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min.3 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie obrazowania trapezowego Opcjonalna możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |
|  | Głowica convex do badań ogólnych: Liczba elementów min. 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-5 MHz Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 3 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 35 cm | TAK |  |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała | TAK |  |
| B. INNE WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU - MODUŁY I OPROGRAMOWANIE DO WBUDOWANIA W APARAT (dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler tkankowy spektralny i tkankowy kolorowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Stress echo | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb anatomiczny M-Mode – min. 3 linie proste w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii, w tym: - elastografia w czasie rzeczywistym, wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie - jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym - obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym - możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni - mapowanie elastogramu w skali szarości i kolorze Oprogramowanie do elastografii współpracujące przynajmniej z głowicą liniową min. 190-elementową min. do 12 MHz w trybie B (2D) | TAK |  |
| C. WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU O INNE GŁOWICE (dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracująca na wysokich częstotliwościach: Liczba elementów min. 192 Szerokość czoła głowicy max 40 mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 7-17 MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy (w tym możliwość wyboru częstotliwości pracy dla trybu 2D co najmniej 17 MHz zarówno przy wyłączonym jak i włączonym trybie obrazowania harmonicznego) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną: Liczba elementów min. 192 Promień R10 Kąt pola skanowania (widzenia) min. 175 stopni Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-9 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych. Liczba elementów min. 192 Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową phased array Liczba elementów min. 128 Zakres częstotliwości pracy głowicy min 3-7 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-9 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o inne głowice, w tym min.: - głowicę przezprzełykową min. 3-7 MHz - nieobrazową ołówkową | TAK |  |

II. GWARANCJA I SERWIS

| Lp | Gwarancja, serwis | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji | Okres nie krótszy niż 36 miesięcy. |  |
| 2 | Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. | Tak |  |
| 3 | ### Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | Tak |  |
| 4 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni. | Tak |  |
| 5 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji . | Tak |  |
| 6 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku) |  |
| 7 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak |  |
| 8 | Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak |  |

III.PRZEGLĄDY EKSPLOATACYJNE

| Lp | Wymagane czynności | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 2 | Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 3 | Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy) | TAK/podać okres |  |
| 4 | Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem | TAK |  |

UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

IV.SZKOLENIE

| Lp | Szkolenia | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego - dwuetapowe (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby) | - Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta. | Tak |  |
| 3 | Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | Tak |  |
| 4 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Wykonawca  oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.

Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty.

Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do podjęcia działalności medycznej.

.......................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy