Załącznik nr 1 do zaproszenia-Arkusz asortymentowo- cenowy i opis przedmiotu zamówienia


 Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.
	Lp
	rodzaj urządzenia
	Nazwa

producenta
	Numer

Katalogowy
	J.m
	Ilość

sztuk
	Cena

netto

za 1 szt.
	Wartość netto

H=(FXG)
	Kwota podatku VAT
	Wartość

Brutto

J=(H+I)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1.
	Chłodziarka laboratoryjna z kosztami walidacji
	
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość netto ogółem
	
	
	

	Kwota podatku VAT ogółem
	
	

	Wartość brutto ogółem
	


Celem postępowania jest zakup chłodziarki do przechowywania krwi i jej składników ( KKCz) spełniającej następujące wymagania.

A. Opis techniczno - funkcjonalny.
1. Pojemność komory chłodzącej w granicach 300-370 litrów.
2. Komora przystosowana do przechowywania minimum 120 pojemników KKCz .

3. Szerokość urządzenia nie większa niż 60 cm. 
4. Głębokość urządzenia nie większa niż 65 ±3 cm.
5. Wysokość urządzenia nie przekraczająca 200 ±5 cm.
6. Pojedyncze zamykane na klucz drzwi zewnętrzne z dwuszybowymi oknami obserwacyjnymi.
7. Dwie sztuki drzwi wewnętrznych minimalizujących straty chłodu.
8. Drzwi wyposażone w uszczelkę gumową.
9. Urządzenie wyposażone  w wysuwane szuflady ze stali nierdzewnej o regulowanej wysokości (ilość szuflad 5-6).
a) szuflady dzielone na 3 sekcje o szerokości minimum 13,5 cm,
b) każda sekcja szuflady z możliwością dzielenia jej za pomocą przegród,
c) szuflady pełne szczelne , których konstrukcja uniemożliwia zabrudzenie pojemników z KKCz znajdujących się na niższym poziomie chłodziarki (w przypadku nieszczelności pojemników),
d) szuflady łatwe do wyjęcia i dezynfekcji.
10. Zasilanie 230 V, 50 Hz.
11. Urządzenie wyposażone w system automatycznego odszraniania komory chłodzącej.

12. Urządzenie wyposażone w system wymuszonego obiegu powietrza w komorze chłodzącej, automatycznie zatrzymywany po otwarciu drzwi.
13. Urządzenie wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z elektronicznym wyświetlaczem dodatkowo sygnalizujący:

a) przekroczenie temperatury minimalnej +2ºC,
b) przekroczenie temperatury maksymalnej +6ºC,
c) zbyt długie otwarcie drzwi zaburzające prawidłowe parametry   urządzenia,
d) brak zasilania,
e) rozładowania baterii podtrzymującej system alarmowy,
f) nieprawidłową pracę czujnika temperatury.  
14. Temperatura chłodzeni + 4°C bez możliwości regulacji  niezależnie od stopnia  zapełnienia komory – odpowiednia do przechowywania worków z krwią.
15. Dopuszczalne odchylenie temperatury ± 1°C.
16. Temperatura we wnętrzu monitorowana przez dwa czujniki temperatury (góra, dół).
17. Urządzenie musi być wyposażone w graficzny rejestrator temperatury.
18. Hermetyczny kompresor oraz czynnik chłodniczy przyjazny środowisku (CFCfree).
19. Możliwość podłączenia UPS-a podtrzymującego pracę urządzenia przez okres 30-60  minut po zaniku zasilania. 

      20. Urządzenie wyposażone w port umożliwiający umieszczenie wewnątrz chłodziarki czujnika temperatury zewnętrznego systemu monitorującego.
21. Przeglądy w okresie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 1 przegląd  rocznie) Każdy przegląd musi być połączony z 5 dniową  walidacją pracy chłodziarki zgodnie z medycznymi  zasadami opracowanymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii- IHIT.

22. Kopie wymaganych  atestów i certyfikatów dopuszczających sprzęt do używania zgodnie z przeznaczeniem: kopia Certyfikatu CE, kopia zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Załącznik 1 - "Formularz dla podmiotów" oraz Załącznik 4 "Wykaz wyrobów objętych powiadomieniem").

B. Warunki gwarancji, obsługi serwisowej, dostawy i szkolenia.
1. Gwarancja minimum 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego i przekazania do bieżącej   

    eksploatacji.

2. Reakcja serwisu w okresie gwarancji 72 godziny od  zgłoszenia.

3. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego urządzenia przedłuża o ten okres czas   

    gwarancji.

4. W przypadku, gdy  3 naprawy tego samego bloku (podzespołu) w okresie gwarancji nie odniosą skutku,   

    urządzenie podlega wymianie na nowe.

5. W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 72 h oferent zobowiązany jest zapewnienia urządzenia   

    zastępczego na cza naprawy.

6. Oferent zapewnia części zamienne przez okres 10 lat.
7. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej dla oferowanego urządzenia przez uprawnioną   

    jednostkę w lokalizacji gwarantującej dotrzymanie terminów czasu reakcji i napraw zdefiniowanych wyżej -   

    zarówno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.  

8. Wykonawca na swój koszt dostarczy, dokona instalacji oraz uruchomi dostarczoną chłodziarkę w siedzibie   

    Zamawiającego.

9. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi chłodziarki dla personelu medycznego  

    i szkolenie dla personelu obsługi technicznej.
 10.Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela dostawcy dla osób  

      przeszkolonych.











……………………..











(data i podpis Wykonawcy)
PAGE  
1

