Załącznik Nr 2 do SIWZ –zmiana z dnia 24.10.2017r.
HISTERO/RESEKTOSKOP - 1 zestaw
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa Wykonawcy : 

Nazwa handlowa sprzętu:

Producent :


Kraj pochodzenia: 

Rok produkcji 2017: 
A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Cecha lub parametr wymagany
	Ilość
	Potwierdzenie
	Opis potwierdzonego parametru

	 A
	Histeroresektor 
	
	
	 

	1
	Optyka do histeroresektora, kąt patrzenie 12-15 stopni, średnica 4 mm, długość optyki 300-310 mm
	2
	TAK
	 

	2
	Uchwyt / napęd elektrod pasywny bipolarny
	2
	TAK
	

	3
	Płaszcz zewnętrzny maksimum 24 Fr. z dziurkami irygacyjnymi i bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”,  oraz z portami odpływ / dopływ medium płynnego z wymiennym / wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu, z systemem zapięcia zatrzaskowego.
	2
	TAK
	

	4
	Płaszcz wewnętrzny  minimum 22 Fr., końcówka ścięta/ ukośna ceramiczna, z systemem zapięcia zatrzaskowego do uchwytu / napędu.
	2
	TAK
	

	5
	Obturator standardowy do oferowanych płaszczy
	1
	TAK
	

	6
	Obturator optyczny do oferowanych płaszczy
	1
	TAK
	

	7
	Wkładka robocza z kanałem prowadzącym, stabilizującym instrument giętki do oferowanego płaszcza i portem do instrumentów  umożliwiająca wprowadzenie  narzędzia do 6,5 Fr., z uszczelką portu narzędzia
	1
	TAK
	

	8
	Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa 
	13
	TAK
	

	9
	Elektroda koagulująca bipolarna wielorazowa 
	1
	TAK
	

	10
	Elektroda bipolarna, jednorazowa, tnąca, pakowana sterylnie  opakowanie 3 szt.
	7 op.
	TAK
	

	11
	Kabel bipolarny do resektoskopu i do diatermii ERBE VIO
	2
	TAK
	

	12
	Światłowód średnica wiązki  2,5 - 3 mm, długość minimum 2200 mm. 
	2
	TAK
	

	13
	Pojemnik do sterylizacji autoklawowalnej.
Wymiary wewnętrzne: 
- długość 400 – 450 mm, 
- szerokość 200 – 220 mm, 
Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i  mocowanymi do pokrywy pojemnika.
	2
	TAK
	 


	B
	Histeroskop diagnostyczno zabiegowy
	
	
	 

	1
	Histeroskop diagnostyczno zabiegowy kompaktowy autoklawowalny diagnostyczno-operacyjny (optyka zintegrowana z płaszczem): 

- optyka skośna 20-30 stopni, 

- szerokokątna 70-80 stopni, 

- rozmiar płaszcza / histeroskopu 4-5 mm., 

- płaszcz wyposażony w dwa niezależne kanały przepływu płynów oraz kraniki odpływ/dopływ umożliwiające regulację przepływu, 

- kanał narzędziowy na wprost ułatwiający wprowadzanie i manewrowanie narzędziami min. 5 Fr, 

- długość robocza 215-230 mm
	1
	TAK
	 

	2
	Kosz do mechanicznego mycia i sterylizacji histeroskopu
	1
	TAK
	 

	3
	Światłowód średnica wiązki  2,5 - 3 mm, długość minimum 2200 mm. 
	1
	TAK
	 

	C
	Sonda 
	
	
	 

	1
	Sonda wg Cohena do trzymania i elewacji macicy współpracująca ze szczypcami wg Pozzi wyposażona w minimum stożki (mały i duży)
	1 kpl
	TAK
	 

	2
	Szczypce hakowe wg Pozzi długość robocza 250 mm
	1
	TAK
	 

	D
	Akcesoria do histeroskopii 
	
	
	 

	1
	Zestaw węży / drenów silikonowych autoklawowalnych wielorazowego użytku do posiadanej pompy histeroskopowej z dodatkowymi kompletami membran.
	2
	TAK
	 

	E
	Monitor
	
	
	 

	1
	Monitor medyczny - przekątna minimum 26" 
Podstawowe parametry techniczne:
- Matryca LCD (IPS)
- Format obrazu 16:9 lub 16:10
- Rozdzielczość minimum 1920x1080 lub 1200 pixeli 
- Jasność minimum 450 cd/m2
- Kontrast minimum 1400:1 1000:1
- Wielkość plamki maksimum 0,3 mm x 0,3 mm
- Czas reakcji matrycy maksimum 8 ms 14 ms
- Kąty patrzenia w stopniach minimum 178/178
- Montaż: typ Vesa
- Wejścia minimum  DVI-D, SD/HD/3G-SDI, S-Video
- Wyjścia minimum: DVI-D, SD/HD/3G-SDI, S-Video
- W komplecie z monitorem podstawa monitora
	1
	TAK
	 

	F
	Medyczna kamera endoskopowa
	
	
	 


Medyczna kamera endoskopowa w komplecie z:


- sterownik wraz z kablami


- obiektyw 

	
	1
	TAK
	 
	


Parametry sterownika:


- Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1920 x 1080i, 1280x720p z możliwością dostosowania



- Czułość nie gorsza niż 2 lux / f=1.4 


- Przetwarzanie sygnału cyfrowego


- Wyjście do podłączenia pilota (np. wywoływanie trybu czuwania. lub wyzwalanie zewnętrznych urządzeń np. drukarek)


- balans bieli z głowicy kamery oraz z panelu sterowania, zakres ciepła barw pomiędzy 2300K a 7000K


- Manualne dostosowanie rozmiaru okna pomiarowego w celu regulacji jasności na wyświetlonym obrazie endoskopowym


- Regulowany zakres kontrastu wraz z funkcją niwelowania widoku siatki fibroskopu (filtr Anti-moiré)


- Automatyczna konwersja sygnału analogowego do odpowiedniego standardu TV, w zależności od wersji główki podłączonej kamery


- Automatyczna elektroniczna kontrola migawki optymalizująca jasność obrazu wszystkich rodzajów źródeł światła.

	
	1
	TAK
	
	

	3
	Parametry głowicy kamery:
- CCD ½”  o bardzo wysokiej czułości uniwersalny dla  wszystkich dziedzin endoskopii
- Mała, lekka główka kamery z dwoma przyciskami sterującym
- Waga głowicy bez kabla 65g
- Kontrolowanie oddalonych urządzeń (np. drukarka, źródło światła LED, system dokumentacji) możliwe dzięki przyciskowi zdalnego sterowania 
- Dokładne odtwarzanie kolorów dzięki ich kompleksowej kalibracji
- Sterylizacja gazowa lub zanurzeniowa
	1
	TAK
	

	4
	Parametry obiektywu:

- Obiektyw dedykowany do głowicy kamery - autoklawowalny,
- Ogniskowa odpowiednia do oferowanego histeroskopu f = 24mm
	1
	TAK
	 

	G
	Źródło światła 
	
	
	 

	1
	Źródło światła  typ LED
- żarówka LED
- czas pracy minimum 30.000 godzin
- moc  minimum 80 W LED (odpowiednik mocy lampy ksenonowej 300 W) 
- Tryb ręcznej regulacji natężenia światła z panelu czołowego w zakresie 0 - 100
 -  obrotowe złącze światłowodu do bezpośredniego podłączenia światłowodów minimum firmy  Wolf, Olympus, Storz lub ACMI 
	1
	TAK
	 

	H
	Wózek aparaturowy
	
	
	 


Mobilny wózek aparaturowy na czterech kółkach, minimum dwa kółka wyposażone w blokadę, 

parametry/wyposażenie:


- Trzy półki w tym dwie regulowane, 


- Uchwyt na głowicę, 


- Uchwyt na światłowód, 


- Uchwyty ułatwiające przemieszczanie


- Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulowaną wysokością

	- Moduł zasilający, z listwą z gniazdkami umożliwiającymi podłączenie zestawu - 5 gniazd ekwipotencjalnych 
	1
	TAK
	 
	


B. Gwarancja, serwis
	Lp
	Gwarancja, serwis
	Wartość
	Opis

	 1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji.
	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
	

	 2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca
	Tak
	

	 3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.
	Tak
	

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.
	Tak
	

	 5
	Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji .
	Tak
	

	 6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)
	

	 7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.
	Tak
	

	8
	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych
	Tak
	

	 9
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	Tak
	

	10
	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych.
Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Tak
	

	11
	Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.
	Tak
	


C. Przeglądy eksploatacyjne

	Lp
	Wymagane czynności
	Wartość
	Opis

	 1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)
	TAK/podać okres
	

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem
	TAK
	


UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.
D. Szkolenie

	Lp
	Szkolenia
	Wartość
	Opis

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)
	Tak
	

	2
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla  personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.
	Tak
	

	3
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej
	Tak
	

	4
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.
	Tak
	


Wykonawca oświadcza, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuje się w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego do dostarczenia sprzętu spełniającego powyższe parametry oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Wyspecyfikowany powyżej sprzęt jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.


 Nie spełnienie choćby jednego warunku w parametrach wymaganych powoduje odrzucenie oferty. 


Do całości oferty należy dołączyć oryginalne materiały informacyjne (katalog, folder) zawierające pełne dane techniczne. W ofercie muszą być wyspecyfikowane wszystkie elementy składające się na wyrób kompletny i gotowy do eksploatacji.

  




                  .......................................................








    data i   podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

   






          do reprezentowania Wykonawcy










PAGE  
2
_____________________________________________________________________________________________

SIWZ 43/2017 WSZ Elbląg – dostawa histeroresektoskopu z torem wizyjnym dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego         Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

