Załacznik nr 1 do zaproszenia –po zmianach


Załącznik Nr 1  - Arkusz asortymentowo-cenowy i opis przedmiotu zamówienia.
	Lp
	rodzaj urządzenia
	Nazwa

producenta
	Numer

Katalogowy
	J.m
	Ilość

sztuk
	Cena

netto

za 1 szt.
	Wartość netto

H=(FXG)
	Kwota podatku VAT
	Wartość

Brutto

J=(H+I)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1.
	URZĄDZENIE DO SCHŁADZANIA I OCIEPLANIA NOWORODKÓW TECOTHERM NEO


	
	
	szt.
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość netto ogółem
	
	
	

	Kwota podatku VAT ogółem
	
	

	Wartość brutto ogółem
	


Opis przedmiotu zamówienia
	Lp
	PARAMETRY/WARUNEK/WARTOŚĆ GRANICZNA

	1
	Urządzenie do chłodzenia całego ciała noworodka

	2
	Możliwość podgrzewania ciała noworodka

	3
	Zakres nastawienia temperatury ciała noworodka w granicach od 12 30ºC do 38ºC

	4
	Kontrola temperatury ciała noworodka w granicach od 12 16ºC do 40ºC

	5
	Wyświetlacz temperatury nastawionej i aktualnej 

	6
	Urządzenie wyposażone w alarm zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej temperatury 

	7
	Urządzenie wyposażone w alarm braku lub zaburzonego przepływu płynu chłodzącego/ogrzewającego 

	8
	Urządzenie wyposażone w alarm braku zasilania i niskiego poziomu płynu chłodzącego/ogrzewającego 

	9
	Główne automatyczne tryby leczenia: pełne leczenie kontrolowane servem, stała rektalna temperatura kontrolowana. Dopuszcza się system, w którym - oprócz kontrolowanego zarządzania temperaturą (servo) - ma miejsce auto[image: image1.png]//A IY



matyczny, kontrolowany powrót po hipotermii do normotermii z wybraną przez użytkownika prędkością ogrzewania oraz szybkie ogrzewanie do normotermii

	10
	Urządzenie łatwe do dezynfekowania, płyn cyrkulacyjny w urządzeniu w formie tabletki do rozpuszczania w wodzie. Dopuszcza się urządzenie, w którym płynem cyrkulacyjnym w urządzenie jest woda sterylna.

	11
	Wymiary 375 x190/215x310 mm nie przekraczające 385 x 325 x 320 mm (W x D x H)

	12
	Masa/waga – nie więcej niż 8  11kg

	13
	Napięcie/sieć 230V, 50Hz

	14
	Czujniki temperatury pacjenta: 1  czujnik wielorazowy skóry 1 czujnik wielorazowy rektalny

	15
	Zestaw czujników jednorazowych  skóry 10 sztuk. Zestaw czujników jednorazowych rektalnych 10 sztuk. 

	16
	Maksymalna waga pacjenta ≤ 50kg

	17
	Stałość temperatury ± 0,3ºC

	18
	Pojemność pamięci danych 2 GB (50 000 godzin).
Wszystkie parametry programowane i mierzalne

Dopuszcza się system zapisujący dane terapii z ostatnich 17 dni na zasadzie FIFO, w formie zewnętrznego nośnika pamięci połączonego z urządzeniem za pomocą portu RS 232, w celu archiwizacji dokumentacji i analizy prowadzonej terapii z użyciem dedykowanego oprogramowania do analizy

	19
	Urządzenie wyposażone w alarmy:

- Brak zasilania

- Niski poziom płynu chłodzącego

- Brak przepływu

- Przekroczenie dopuszczalnego zakresu temperatury

- Usterka systemu


Gwarancja, serwis

	Lp
	Gwarancja, serwis

	 1
	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

	 2
	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd  rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych. Terminy przeglądów kontroluje Wykonawca

	 3
	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Godziny pracy serwisu - dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

	4
	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni roboczych.

	 5
	Każdy dzień przestoju powyżej 7 dni roboczych, spowodowany niesprawnością  oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas  gwarancji .

	 6
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)

	 7
	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.

	8
	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych

	 9
	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.

	10
	Jeżeli usuwanie uszkodzenia związane jest z systemem informatycznym (o ile taki istnieje w przedmiotowym sprzęcie) musi się bezwzględnie odbyć w miejscu pracy sprzętu w obecności pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego lub Sekcji Informatyki i Telekomunikacji - ochrona danych osobowych zawartych na wewnętrznych nośnikach danych.

Pracownik firmy zewnętrznej mający kontakt z danymi zapisanymi w wewnętrznych nośnikach serwisowanego sprzętu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	11
	Załączyć wykaz firm, które zdaniem Wykonawcy spełniają wymagania wytwórcy wyrobu w zakresie obsługi serwisowej.


Przeglądy eksploatacyjne

	Lp
	Wymagane czynności

	 1
	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)

	2
	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)

	3
	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)

	4
	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem


UWAGA:

Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.
Szkolenie

	Lp
	Szkolenia

	1
	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby)

	2
	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla  personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenie nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.

	3
	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej

	4
	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.











…………………………










data i podpis Wykonawcy




Z poważaniem








Michał Kopacz


inżynier kliniczny


+48506156070








PAGE  
1

